# 货物需求一览表及技术规格

（一）采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求

- 项目背景情况

中试装置粒度仪是为实现研究化工新材料的颗粒形貌、粒径大小分布、过程变化等的在线实时检测的设备仪器，可以远距离传输到DCS系统，无需人工干预，实现人机隔离，保证人员的安全，实时监控数据，指导实验和生产，实现过程的优化控制及放大。

- 采购标的实现的功能或者目标

本项目拟采购1套中试装置粒度仪，本设备仪器能够实现对颗粒的形貌和尺寸大小做实时地准确测量，进而加深对过程的了解，实现过程的优化控制及放大。除了固体结晶以外，对其他非固体的领域，例如气泡、泡沫、乳状液、液滴、聚合物、流场等刻画也具有极其广泛的应用前景。 设备用途： 适用于生产中对过程的研究，产品开发及其改进。特别适用于监测、优化和控制高颗粒浓度过程及非透明颗粒的生产过程。

3、为落实政府采购政策需满足的要求

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

（2）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

（3）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）；

- 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财

库[2016]125号）；

- 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141

号）。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无。

- 采购技术需求

中试装置粒度仪

用途：中试装置粒度仪可以在线实时定性定量的检测结晶和造粒等过程的颗粒粒径和粒径分布，粒形和粒形分布，以及颗粒数的动态变化，实时显示D10、D50、D90等数据。实时检测晶体或无定形的成核和生长、可能的转晶、颗粒的聚团和破碎等重要现象。对于工艺过程的优化和放大，产品质量控制及提高产品收率有着很大帮助。与传统离线分析技术相比，粒形粒度仪无需取样制样，大大节约了时间，避免了由于取样而改变样品的温度，浓度等条件从而导致了测量结果与实际体系的偏离。

- 技术参数

1.1	可对结晶过程实现原位在线的定性和定量的可视化检测，可检测结晶过程的成核点、晶体或无定形的形成和生长、颗粒聚团或破碎、转晶等重要过程；

* 1.2 	可原位实时在线定量检测晶体颗粒的形貌和形貌分布、粒径(粒度)和粒径分布，非离线的统计粒度大小分布；

#  1.3 可实时在线定性和定量的检测成核速率、颗粒 D10、D50、D90粒径大小，颗粒目数等；

#  1.4 可实时显示结晶的动态亚稳区和亚稳区宽度以及当前的操作状态在亚稳区内的具体位置和移动方向，并智能性的给出操作建议和指令；

#  1.5 应采用集成闭环控制算法包括对温度和过饱和度的反馈控制以及串级控制，和多变量统计控制算法；

#  1.6 应采用集成基于结晶器模拟软件-晶型结构群体粒数衡算模型，利用实时测量的数据对结晶器进行模拟，深入了解结晶机理；

# 1.7探头视野观测面积：≥1000×1000m，图像分辨率：优于0.7m/pix；

# 1.8	应采用在线拍照成像，光源采用可控LED照明，不可采用激光光源，以避免成像效果不清晰和激光对物料的可能异变影响；

1.9 	测试样品浓度：最高80%固体浓度；

1.10 	仪器防爆等级：Exd IIB T6 Gb；

1.11	探头电缆引入装置符合防爆标准要求：Exd IIC Gb；

1.12  配套实验用结晶器500 mL使用的在线粒度设备主机要求带有4个探头接口，一个主机可以同时连接4个探头；

1.13	粒度范围：2～1000m；

# 1.14	可自由设定拍摄时间间隔（即采样速率）：≥ 15张/秒；

* 1.15	系统应通过采用高强度透射光并在持续时间<0.1毫秒的条件下对颗粒进行照明；

1.16光学畸变：< 0.03%；

1.17 景深：≥ 0.45 mm；

1.18 扫描模式：Global shutter；

1.19 探头使用长度：≥ 1.5米；

1.20 探头顶端材质：哈氏合金湿式端；

1.21 探头外径：≤ 50MM；

1.22  粒度探头2使用长度：200mm

1.23  粒度成像探头2外径：20mm

1.24 探头视窗材料：蓝宝石玻璃；

1.25 探头最大压力：≥ 5 bar；

1.26 探头工作pH范围：1～12；

1.27 探头工作温度范围：-10～110℃；

1.28 仪器运行持久性：仪器可不间断连续使用；

# 1.29 软件具有手动修正模式，实现聚团颗粒的统计、剔除聚团颗粒的统计，分割聚团颗粒的统计3个功能；

1.30 粒度分布数据可导出到EXCEL表格进行分析；

1.31 实时图像显示窗口应具有长度标尺，可直接测量颗粒的粒径大小；

1.32 可连续给出具体拍摄时间精确到毫秒的图片，可预览、录制动态颗粒视频；并支持输出图片和视频录像;

1.33 软件可控制光源的亮度，曝光时间；

1.34	仪器采用计算机操作，可与DCS连接，探头插入结晶器内，系统自带的主机放置于结晶器旁边，计算机可放置于中央控制室内，与设备主机之间采用光纤连接;

# 1.35防爆工艺过程成像探头系统必须可与用于检测结晶过程的其它过程分析仪器(PAT仪器)实现数据的无缝连接和集成，以扩展集成和实现多变量闭环控制，其它PAT仪器包括：探头式红外浓度测量仪，探头式浊度仪，探头式在线拉曼光谱仪，探头式在线紫外光谱仪以及在线pH计和温控系统；

1.36探头需直接浸入到反应釜溶液当中原位在线实时测试，不能对物料进行取样稀释、分散或引旁路；

1.37要求投标设备有含能材料同行业实际生产应用的成功案例，以证明设备成熟可靠性；

1.38	投标人具有ISO 9001 证书，确保用户稳定的产品质量以及软件运行的质量；

1.39 	投标产品应具有相应CNEX防爆合格证书，确保满足生产使用的安全要求；

1.40 主机电源：AC220V、50Hz，工作温度：5～40℃、相对湿度：10～80%；

1.41 测试数据存储时间：≥ 90天；

1.42 控制专用计算机：

1.42.1 CPU：intel 酷睿i7同等规格或以上、内存：不小于 16G、硬盘：不小于 2TB；

1.42.2独立显卡、显存：不小于2G、液晶显示器尺寸：不小于27英寸、分辨率不低于1920*1080dpi；

1.42.3 配备光纤连接的光端机，操作系统：64位专业版Windows10或更新；

1.41 配置要求

1.41.1 防爆工艺过程成像探头系统 （主机）         				1 套；

1.41.2 防爆粒度成像探头1 （长度1.5米）           				1 根；

1.41.3 工艺过程成像探头系统（4探头接口主机）            		1 套；

1.41.4 粒度成像探头2（长度200mm）								1 根；

1.41.5 数据处理软件                      						1 套；

1.41.6 控制专用计算机				1 套；

1.41.7 数据传输线缆												100米。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 项目实施的地点（交货地点） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中试装置粒度仪 | 1套 | 北京理工大学中关村校区 | 否 |

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 交货期（供货周期）：90天

- 交付地点：北京理工大学中关村校区

3、质保期和售后服务要求：

1）质保期：自买方确认项目验收合格之日起 2 年，产品免费质保。

2）必须提供7×24小时售后服务，提供8小时内响应，48小时内解决问题。

3）可以提供免费的应用答疑。

4）培训服务要求：投标人须不少于 3 课时的原厂培训服务。培训内容包含但不限于：使用培训、维护维保培训、简单维修培训。

4、合同履行期限：签订合同之日起至质保期结束之后

（六）采购标的验收标准；

根据招标文件技术要求，进行现场试验验收，完成验收报告。