# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院动物研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院动物研究所国家干细胞资源库拉曼光谱分析仪采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的投标人前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院动物研究所国家干细胞资源库拉曼光谱分析仪采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2021HG/209

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币200万元

1.1.4 招标内容：

遴选1家投标人为采购人提供如下设备采购。

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 项目 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉曼光谱分析仪 | 1 | 200 | 是 | 科研 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，投标人不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的投标人（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2021年12月01日至2021年12月07日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4招标文件售价：人民币800元；招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章）；（2）营业执照或法人证书复印件1份并加盖投标人公章；注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2021年12月21日下午13:00-13:30。

1.5.1.2 截止时间：2021年12月21日下午13:30，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2021年12月21日下午13:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院动物研究所

采购人地址：北京市朝阳区北辰西路1号院5号

采购人联系方式：曲老师，010-64807155

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-628/627

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 促进中小企业发展有关政策

若投标人属于中小微企业，可按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定享受优惠政策。

投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8.2 促进残疾人就业、监狱企业有关政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），视同为小型、微型企业。

1.8.3 节能环保要求

1.8.3.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.4 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

内容详见附件

附件：采购内容及要求

## 1 工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏0℃～＋50℃和相对湿度低于80％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

## 2 设备用途

用于规模化培养过程中对葡萄糖、谷氨酸、谷氨酰胺、乳酸、氨等的在线监测，实时监测细胞状态及代谢情况。

## 3 技术参数要求

3.1 可升级独立的小推车式样的可移动式主机和工作平台，适合移动式采样，提供投标仪器图片。

*3.2 主机四通道设计，可接四个探头用于同时监测四个反应，需要提供同时监控四个反应的软件截图。

3.3 激发光源:785nm，功率≥380mW 。

#3.4 激光器稳定性优于0.03cm-1/C，半月的稳定性优于0.16cm-1/C，并提供相关原厂英文技术文章。

#3.5 激光器24小时0-50C温度范围内变化测试结果优于0.1nm，并提供相关原厂英文技术文章。

#3.6 全谱直读技术，100-3420cm-1瞬间直读，此时的光谱分辨率<5 cm-1。

3.7 反应实时自动监测，一次性最长检测不小于30天。

*3.8 全波段的波长准确性≤1 cm-1 (异丙醇和环己烷两种试剂8个点验收)。

#3.9 全波段的波长重复性≤0.1 cm-1 (异丙醇和环己烷两种试剂8个点验收)。

3.10 光学元件石英涂层密封，确保仪器的长期稳定性。

3.11 检测器为电制冷阵列CCD，制冷温度不低于-40C。

*3.12 仪器实时全波段校正，最小校正间隔时间不大于3个小时。

*3.13 实现全谱的强度校准，排除仪器对不同波段的影响，从而对过程定量监测结果的影响。

3.14 适用于玻璃、一次性塑料和316不锈钢罐的生物探头；高压灭菌、SIP、CIP或伽玛灭菌(亚光学)。

#3.15 平面（非球面）聚焦设计方式的探头，用于最大效率收集拉曼信号。

3.16 探头的焦长f=0mm，直接接触样品采样，用于高浑浊/高细胞密度体系。

3.17 非接触式探头：工作距离≥0.4英寸，收集角≥f/2.0。

#3.18 主机从激光光源到探头内置微电流循环电路，用于危险时控制激光器输出，避免对人体伤害。

#3.19 符合工业4.0标准，GMP要求，内置工业控制电脑与软件，工业级触摸屏。

#3.20 可远程操作或者工业级触摸屏操作。

#3.21 包含OPC和Modbus两种通讯方式，OPC通讯需要支持OPC UA and DA功能，2个独立的OPC通讯网络接口，IP地址可以自定义。

#3.22 满足FDA 21CFR Part 11，系统账户设置数量不少于40个。

#3.23 分析控制软件可直接调入Grams或Simca多变量分析软件所建立的定量模型。

3.24 满足工业4.0的HMI界面：四象限控制操作界面；手动、持续、批次采样模式；警告、错误等报警功能。

3.25 提供2Q验证服务。

## 4.产品配置要求

4.1拉曼光谱分析仪                            1套

## 5.技术文件：

5.1有出厂合格证书。

5.2电子版操作说明书。

5.3 2Q验证证书

## 6.技术服务：

6.1设备安装调试

6.1.1仪器设备安装调试前，供应商配备售后服务专业工程师准备专业实验室仪器设备安装调试准备资料并提前邮寄给用户，以便用户了解仪器设备安装调试前准备工作，同时专业工程师到用户实验室现场提供专业建议。

6.1.2供应商向用户提供设备供货清单，由用户确认。当仪器设备到达用户指定地点后，售后服务专业工程师在接到用户安装调试通知后5-10个日历天内到达用户指定交货地点，依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。供应商和用户双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向厂商或供应商提出退、换和索赔。

6.1.3如设备安装有特殊要求，供应商或厂商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持。设备安装调试的费用由投标人承担，需计入投标价中，并应单独列出，供用户参考。

6.1.4供应商或厂商应向用户提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或厂商拟定并包括用户需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，乙方应在合同生效后一个月内向甲方提出详细的要求或计划。

6.1.5仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

6.1.6场地准备：投标方提供安装场地测量，设计，规划及相关设备接地，供电等准备工作及负责后续的工程验收。

6.2 技术培训

6.2.1仪器设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到用户指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对用户专业实验室人员进行至少10人的仪器设备基本操作的免费培训，包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。按照用户要求每年定期上门培训1-2次，最终使用户至少2名专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

6.2.2仪器设备验收合格并经用户专业实验室人员使用1-2个月后，用户将通知供应商并委派相关专业实验室5人次到厂家培训中心或厂商上门进行免费高级培训，培训内容包括：软件高级应用、样品处理、并帮助及指导用户进行实际样品的分析方法的开发。

6.2.3制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由乙方支付。

6.3 保修期：提供1年的免费保修，免费赠送1个探头5年免费保修，保修期自双方验收合格并签字之日起计算。

6.4 维修响应时间：

6.4.1 技术服务人员:供应商配备专门工程师负责该产品线的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式，在保修期内对用户做巡访；现场了解设备运行情况；进行必要测试与维护；投标方对用户设备发生的问题24小时全天响应；由专业工程师回答用户提出的技术问题；了解故障情况；提出排除故障的方法；在接到买方仪器报修通知后，在4小时内予以应答，在24小时内对用户的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员应在48小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案；如在一周内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格的部件更换。

6.4.2维修时间不得超过15天，因设备故障耽搁的时间，保修期顺延。

6.4.3全年365天，每周7天，每天24小时服务专线，提供厂家专线电话号码及北京服务部固定电话。

6.4.4 国内零配件及消耗品供应：所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。质保期期满后，厂商应保证长期供应该仪器设备零备件和正常的售后服务，仪器设备制造商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，供应商保证零配件、易损件及耗材的供应。

6.4.5 免费提供技术咨询，提供厂家新产品的信息。

6.5 软件升级：免费向用户提供软件升级服务。

## 7.订货数量：

详见配置清单要求

## 8.供货地点：

中国科学院动物研究所用户指定地点

## 9.交货日期：

合同签订后4个月内