××××-××-××实施

××××-××-××发布

危险气体光谱视频测控预警系统

技术规范

Technical specification for spectral video-based detection, control, and early warning system of hazardous gases

(征求意见稿）

在提交反馈意见时,请将您知道的相关专利联同支持文件一并附上

GB/T ××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS 71.040.10

CCS N 53

石化大学

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

危险气体光谱视频测控预警系统
技术规范

范围

本文件规定了危险气体光谱视频测控预警系统构成及分类、要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存及安装。

本文件适用于危险气体光谱视频测控预警系统的设计、制造、应用和检测。基于光谱视频技术的其他类型的测控预警系统可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 12604.9-2021 无损检测 术语 红外热成像

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 15412-2017 应用电视摄像机云台通用规范

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2023 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6—2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11-2023 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 18268.1—2010  测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB 20815 视频安防监控数字录像设备

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求

GB/T 39173-2020 智能工厂 安全监测有效性评估方法

GA/T 1708-2020 视频安防监控系统性能测试方法

JJF 1187-2008 热像仪校准规范

JJG 1034-2008 光谱光度计标准滤光器

术语和定义

GB/T 12604.9-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

危险气体 hazardous gas

可燃气体、有毒气体、腐蚀性等对人体、环境有危害的在探测波段内有特征响应的气体常见危险气体及其光谱吸收特征见附录A。

光谱视频 spectral video

利用可见光、红外等波段的光学系统、探测器，以及结合电子处理系统捕捉到的一个或多个窄带波长范围内的辐射强度图像序列。

测控预警系统detection and early warning system

利用光谱视频技术，对危险气体进行气云体积、泄漏速率和气云体积变化率实时检测、分析、显示及存储，可根据需求设置多级报警值，实现自动报警功能，并通过通信与外部设备进行联动与控制的系统。

目标气团 target gas plume

光谱视频感知技术检测识别的由泄漏源释放的气体在三维空间中形成的离散或连续气态集合体，具有可测量的边界形状、空间坐标及浓度梯度。在光谱视频中表现为具有显著吸收/辐射特征的可分割图像区域，是作为气体泄漏量计算、扩散模拟和预警判定的最小可识别单元。

标准体积 standard gas volume

在标准温度与压力条件下（273.15K，101.325 kPa）下的气体体积，单位为标准升（SL）或标准立方米（Nm³）。

气云体积 gas plume volume

指目标气团的标准体积。

气云体积变化率 gas plume volume variation rate

指目标气团在单位时间内标准体积的变化量，单位为标准升每分或标准立方米每分（SL/min或Nm³/min）。

气云强度分布 gas cloud intensity distribution

指目标气团体积浓度沿光路方向的积分投影分布，反映目标气团单位面积内气体的总量，单位为标准升/平方米（SL/m²）。单一像元的气云强度值可与ppm·m、LEL·m进行换算（换算方法见附录B.2）。

光谱视频通道 spectral video channel

用于捕捉不同波长范围内辐射强度分布的独立视频通道。每个通道对应于特定的光谱波段，能够捕获该波段内的光谱信息，从而提供不同的光谱成像数据。

制冷型探测器 cryogenically cooled detector

制冷型光谱视频感知设备使用制冷探测器。该类探测器属于光子探测器，需在低温下工作以提高灵敏度和降低热噪声。

注：该类探测器通常配置冷却系统（如斯特林制冷机或液氮冷却）将温度降低至极低水平（通常在150K以下）。该类探测器灵敏度高，冷却系统寿命较短，需定期维护。

非制冷型探测器 uncooled detector

非制冷型光谱视频感知设备使用非制冷探测器。该类探测器通常采用微测辐射热计（microbolometer）或热电堆技术，可在常温下工作，不需要复杂的冷却系统。

注：该类探测器成本较低，寿命长，更适用于环境复杂且灵敏度要求不高的场景。

最远可成像距离 maximum imaging distance

指在特定环境条件下，标准尺寸和标准浓度的目标气团，在与背景之间的温差为特定值时，目标气团在图像中占据特定像素数、响应差显著大于噪声水平的最大距离。

危险气体光谱视频测控预警系统构成和分类

系统功能构成及配置

系统功能构成：

危险气体光谱视频测控预警系统（简称“系统”）应包括光谱视频感知设备、光谱视频处理器和应用管理平台，各模块功能如下：

- ——光谱视频感知设备：实现光谱视频数据的采集；

- ——光谱视频处理器：利用光谱视频数据进行包括气体泄漏识别、气体区域分割和气体定量反演等处理。光谱视频处理器可独立配置，或集成于光谱视频感知设备或应用管理平台；

- ——应用管理平台：提供数据展示、存储、传输、交互和报警等功能。

系统配置：

- 为完成系统功能要求，系统配置可根据实际产品型式生产。不局限于以下配置：

- 光谱视频感知设备单独形成独立设备、光谱视频处理器与应用管理平台集成为一体式服务器；

- 光谱视频感知设备与光谱视频处理器部分功能融合为一台设备、光谱视频处理另一部分功能与应用管理平台集成为一体式服务器；

- 光谱视频感知设备与光谱视频处理器全部功能融合为一台设备、应用管理平台为单独服务器；

- 光谱视频感知设备、光谱视频处理器及应用管理平台分别配置成单独设备。

分类

按探测器类型可分为：

- 制冷型探测器；

- 非制冷型探测器。

按应用场景可分为：

固定式：固定安装在被监测目标附近，具备长期在线感知和预警功能，包括固定视角无转动设备和搭配云台多角度监测设备。

移动式：安装于载具或移动平台，具备在线感知和预警功能，能够随安装平台移动使用。

要求

正常工作条件

        - 在下列条件下应能正常工作：

- 温度：-25 ℃~55 ℃；

- 相对湿度：20%~90％，现场安装的光谱视频感知设备不大于95％；

- 气压：不低于76 kPa。低温、低压、腐蚀性强等特殊环境条件下，设备应具有相应防护措施并满足当地环境条件的使用要求。

- 供电电源采用直流或交流供电，供电误差值应不大于制造商标称供电电压的10%；

- 接地电阻不大于4 欧姆。

外观和结构要求

外观和结构应满足如下要求：

外观整齐、清洁，表面无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

所有铭牌及标志应耐久和清楚，内容符合相关法规、标准的要求；

所有紧固件不得松动、各种调节件灵活，功能正常；

所有部件表面不得锈蚀；

仪器可拆部分应能无障碍地拆装。

光谱视频感知设备要求

        - 5.3.1 光谱视频通道数

光谱视频感知设备采集的光谱视频应不少于2个通道。

        - 5.3.2 空间像素规模

光谱视频感知设备各光谱视频通道的空间像素应不小于320×240。

        - 5.3.3 视频帧率

光谱视频感知设备应具备光谱视频数据的实时采集、传输功能，采集和传输帧率应不低于25 帧/s。

        - 5.3.4 视场角

光谱视频感知设备的视场角应在产品说明书中标明，视场角实测值与标称值的误差应不超过±5%。

        - 5.3.5 响应延迟

光谱视频感知设备对外界辐射变化的响应时间应不大于0.2 s，各光谱视频通道之间的相对延迟应小于0.04 s。

        - 5.3.6 探测器寿命

制冷型探测器，累计工作寿命应不小于8000 h。

非制冷型探测器，累计工作寿命应不小于32000 h。

        - 5.3.7 云台

光谱摄像机若搭配云台，云台应满足以下要求：

- 云台水平旋转角度范围不低于360°；

- 垂直旋转角度范围不低于±60°。

光谱视频处理器和应用管理平台功能要求

实时可视化

应用管理平台应能够实时显示多种视频源，具体包括：

- 处理前的各通道实时光谱视频画面；

- 经过融合气体目标分割、定量反演信息的光谱视频画面。

气体泄漏识别

光谱视频处理器应能接收光谱视频感知设备采集的光谱视频信号，能够利用算法实现气体泄漏事件的识别检测，具备气体目标分割能力。

定量反演

具备单目标或多目标气团的定量反演功能，包括：

- 应支持气云强度分布图实时分析；

宜支持气云体积、气云体积变化率、扩散速度、扩散方向分析；

应支持不少于3个的泄漏目标气团的同步分析。

气云体积的单位应采用标准升（SL）或标准立方米（Nm³），平台在显示、传输、交互相关环节应采用统一单位体系。

气云强度分布图各像素单位宜优先采用SL/m²。ppm·m、LEL·m单位（LEL为爆炸下限）等效转换关系可参考附录B。

融合渲染

应用管理平台应支持融合视频展示，相关要求如下：

- 应支持将气体目标轮廓、气体强度分布图、气云体积信息展示在融合图中，气体强度分布图应提供颜色条信息说明颜色与数值对应关系；

- 宜支持多个光谱视频通道图像融合显示。

自动预警

应用管理平台应能根据气云体积设置多级报报警值，当定量反演结果达到设定阈值后，应能：

- 自动产生报警提示，并且可以自动弹窗展示泄漏时光谱视频图像和检测分析结果；

- 自动保留报警视频到报警记录中，并且报警记录应包括报警时间、气体名称、气云体积、气云强度分布图、气团扩散方向、气团扩散速度、融合渲染视频片段、原始光谱视频片段等内容；

- 记录中的视频时间至少包括报警前5 s内容且长度不小于15 s。

报警记录和审核

系统应提供报警记录自动保存、审核处理、查询功能，具体要求如下：

- 记录中应包括时间戳、报警类型、设备编号、报警内容等信息；

- 可对报警列表中的报警记录进行逐条或批量审核批注，能够修改或添加记录中的气体名称、气云体积、审核人、审核时间、报警时间、审核状态信息；

- 历史报警数据存储周期不少于90 d；

- 支持对历史报警记录信息进行统计分析，支持查询和展示监测点的泄漏趋势信息。

视频录制

应用管理平台应具有手动光谱视频录制功能，并支持多通道同步录制。

视频流协议

应用管理平台应能够对外输出通用的视频流传输协议，要求如下：

- 视频流输出应支持 RTSP 协议、GB/T 28181 标准要求的协议；

- 若应用管理平台采用B/S架构，宜支持WebRTC协议框架实现低延迟数据传输。

数据上报协议

应用管理平台应能在发生报警时自动上报报警信息，上报信息的内容和协议应满足以下要求：

- 上报内容包括且不限于设备编号、监测点编号、气体名称、气云体积、图像坐标，以及融合渲染视频片段；

- 数据上报协议宜采用WebSocket、Webhook、MQTT协议，存在报警事件时主动推送报警信息。

报警联动

报警联动功能要求包括：

- 应用管理平台应包括：

- ——通信接口宜支持以太网、RS 485等；

- ——通信协议宜支持MODBUS TCP/IP或MODBUS RTU，自动报警信息宜支持接入气体检测报警系统（GDS）。

- 平台宜具备报警联动信号处理功能，能够根据输入的传感器信号联动控制光谱视频感知设备转向对应预置位。

数字孪生展示

应用管理平台宜实现数字孪生功能，具体包括：

- 应用管理平台宜支持与标准视频监控数据深度集成，宜与所监测危险气体的数字实体实现测量与感知的孪生互动，获取危险气体泄漏气云的几何特征、气云体积、气云体积变化率等动态数据，实现对危险气体泄漏所处的三维场景进行全方位展示。

- 应用管理平台宜与所监测危险气体的数字实体及气体检测报警系统实现反馈与控制的孪生互动，基于获取的危险气体泄漏光谱视频、气体检测报警系统报警信号，反馈至现场操作人员，由设备自主执行或操作人员执行，实现危险气体光谱视频测控预警系统与气体检测报警系统的交互联动。

多设备管理

应用管理平台应支持一台或多台感知设备和光谱接入（见图1），具备对所有接入的感知设备进行集中管控的能力。

应用管理平台

光谱视频处理器

光谱视频感知设备

光谱视频处理器

光谱视频感知设备

…

光谱视频处理器

光谱视频感知设备

图 1 危险气体光谱视频测控预警系统的主要构成部分

传输安全性

应用管理平台应确保数据传输的安全性、可靠性和效率，包括支持SSL/TLS加密、数据压缩、故障处理和接口扩展性。

远程升级

应用管理平台应可控制光谱视频感知设备实现远程在线软件升级功能。

权限管理

应用管理平台宜支持权限管理功能，区分不同级别操作权限。

危险气体光谱视频测控预警系统性能指标要求

报警响应时间

报警响应时间应不大于3 s。

报警正确率

报警正确率应不低于90%。

示值误差

系统的气云体积的测量示值误差应满足制造商产品规格书中标称的值。

检出下限

气云强度分布图单个像元的检出下限不大于0.1 SL/m²。

产品规格书中标称的气云体积检出下限应按照式(6)计算得出。

重复性

系统气云体积的测量重复性应满足产品规格书中标称的值。

最远可成像距离

系统最远可成像距离指标应满足产品规格书中标称的值，且应不大于理论最远可成像距离。

安全要求

接触电流

        - 5.5.3.1.1在正常工作条件下，仪器的接触电流应不大于0.5  mA（有效值）或0.7  mA（峰-峰值）。

        - 5.5.3.1.2 在单一故障条件下，仪器的接触电流应不大于3.5  mA（有效值）或5  mA（峰-峰值）。

介电强度

仪器在正常工作条件下，应能承受1500V交流有效值连续1min的电压试验，不应出现飞弧和击穿现象。

保护接地

接地保护端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都应不大于0.1  Ω，不包括电源线的阻抗。

环境适应性

在低温、高温、湿热环境条件下,系统应正常工作。

供电电源

可配置交流或直流电源，供电电压范围为220 V±22 V、50 Hz±1 Hz（交流）或12 V~24 V （直流）。

防护等级

感知设备应具备户外长期安装条件，防护等级不低于GB 4208-2017规定的IP65。

安装在爆炸性气体或粉尘危险区域的固定式、移动式光谱视频感知设备，防爆等级应符合GB 3836.1规定的相关要求。

电磁兼容性

系统应符合GB/T 18268.1—2010中表2关于静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度和电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度等电磁兼容性要求。

运输、运输贮存

系统在运输包装状态下，应根据GB/T 11606-2007中表1环境条件分组的要求选取的运输、运输贮存的试验条件，并按照GB/T 11606-2007中第8章、第15章、第16章、第17章和第18章试验后，包装不应有较大变形和损伤，装置不应有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤，其系统应正常工作。

试验方法

外观

目测和手感检查。

光谱视频感知设备测试

光谱视频通道数

使用应用管理平台连接光谱视频感知设备，检查其输出的视频通道数量。

空间像素规模

使用应用管理平台连接光谱视频感知设备，采集并存储光谱视频文件检查其视频分辨率。

视频帧率

按GA/T 1708-2020的6.4.3规定的方法进行测试。

视场角

按GA/T 1708-2020的6.4.1规定的方法进行测试。

通道间延迟

按GA/T 1708-2020的6.4.4规定的方法进行测试。

探测器寿命

按GB/T 5080.7进行试验，可靠性鉴定试验和可靠性验收试验的方案由产品标准规定，设定试验周期内电应力和温度应力的试验条件。在整个试验过程中，应运行系统，故障的判定和计入方法按产品标准的规定，并只统计关联故障数。试验时间应持续到总试验时间及总故障数均能按选定的试验方案作出接收或拒收判定时截止。多台受试样品试验时，每台受试样品的试验时间不得小于所有受试研判的平均试验时间的一半。

云台

按GB/T 15412-2017 5.5.2中规定的方法进行测试。

光谱视频处理器和应用管理平台功能测试

在应用管理平台中进行操作，完成基本功能检查，具体如下：

- 平台操作界面可开启，各子设备处于在线状态，可观察到设备各通道的视频画面；

- 查看设备的光谱视频画面，应实时、流畅无卡顿，切换各通道逐一检查；

- 控制云台（如有）旋转是否正常，控制各光谱视频通道的对焦（如有）、变倍（如有）、挡片校正（如有）等执行机构，确保设备各通道控制响应正常；

- 释放气体后平台能够识别和定量反演，标记识别和定量反演信息；

- 系统识别到泄漏后，能够自动预警并自动记录。

系统性能测试

气体泄漏识别性能测试

试验条件

气体泄漏识别性能相关条件要求如下：

黑体：发射率≥0.95黑体，控温精度达到±0.5 ℃，靶面尺寸不小于0.4 m×0.4 m，温控范围至少覆盖15 ℃~35 ℃。

气体：使用体积分数精度不小于99.9%的测试标准气体。除另有规定外，制冷型设备可采用甲烷，非制冷型设备可采用乙烯；

气体控制装置：能够控制气体的流速和温度；温度控制范围为0 ℃~45 ℃，精度为±0.5 ℃；集成质量流量控制器（MFC）精确控制气体流速，流速控制范围为0.1 SL/min ~10 SL/min，精度±1%。

测试环境：风速不大于1.5 m/s，精度±0.1 m/s；湍流强度可控；环境温度恒定20 ℃，相对湿度70%。

准备工作

气体泄漏识别性能试验前准备工作如下：

- 安装好黑体、气体控制装置和待测试系统；

- 黑体作为图像中气体的背景，调整待测系统的感知设备放置在距离黑体合适位置，确保黑体在画面中占据的比例为1/4，黑体处于待测系统视频图像的中央位置。

将喷嘴安装在黑体与感知设备中间作为释放点，于黑体靶面前1m位置，保障待测系统的感知设备能够观测到黑体和气体喷嘴喷出的气体；

黑体背景温度控制在25 ℃，气体温度通过温控喷嘴调节至15 ℃；

风速稳定在0.5 m/s，湍流强度≤1%。环境温度恒定20℃，相对湿度70%。

黑体、气体控制装置预热30 min。

报警响应时间测试

试验流程如下：

- 安装调试好被测系统；

关闭被测系统的气体识别功能，设置气体控制装置流速为3 SL/min；

气体释放稳定后，开启被测系统的气体识别功能，同时打开秒表；

系统识别出气体泄漏目标时，停止秒表，记下秒表显示的时间。按上述操作方法重复测量不少于5次，取测量结果的算术平均值作为系统的响应时间。

报警正确率测试

试验流程如下：

- 安装调试被测系统；

关闭被测系统的气体识别功能，设置气体控制装置流速为指定流速（如未指定，使用3 SL/min）；

随机释放氮气和标准气体，稳定后开启被测系统的气体识别功能，等待30s，确认期间系统是否能够识别出气团，持续识别周期不小于3s为有效检测；

重复上述操作不少于20次，统计设备正确识别出的有无气体泄漏次数占气体泄漏总次数的比值，即：

- 报警正确率=正确预测的正样本数+正确预测的负样本数试验总数

最终记录的报警正确率结果中应附加试验条件下的测量距离、流速、背景温度和气体温度值。

定量反演试验

试验平台

系统定量试验应在专用试验平台上进行，试验平台应至少包括面辐射源、长度可控的密闭气室及被试系统（如图 2所示）。面辐射源技术指标应满足JJF 1187-2008的要求，面辐射源的辐射面长度和宽度均应大于被试系统光谱镜头的直径。密闭气室应采用φ159无缝不锈钢管为主体，长度2 m，两端使用滤波片及夹持器进行封闭，滤波片技术指标应满足JJG 1034-2008的要求。试验过程中，气体标准物质应均匀充满密闭气室，被试系统、密闭气室两侧滤波片及面辐射源应处于一条直线上，且被试系统及面辐射源应尽量贴近两侧滤波片。

图 2 光谱视频测控预警系统试验平台及采集区域设定示意图

试验时应在被试系统视场的面辐射源部分中选取一个物理面积已知的区域（如以面辐射源侧的滤波片轮廓为外截圆截取），作为被试系统响应值的采集区域，试验过程中，系统应稳定至少45s后，连续采集数据时间应不少于2s，采集区域响应值应为此区域内各像素点响应值在采集时间内的算术平均值。

试验环境条件

试验在下列环境条件下进行：

温度在15 ℃30 ℃间，相对湿度不大于70%；

供电电源电压220 V±20 V，频率50 Hz±1 Hz。

仪器放在平稳的工作台上，附近无强电磁场干扰源，电源接地良好；

现场环境清洁，无腐蚀性气体；

被测系统的试验状态

被测系统的光谱视频感知设备、光谱视频分析处理器、应用管理平台、客户端和显示器部署完整，并按照产品说明书调至正常工作状态，测试期间被测系统的配置保持不变。

试验气体

（1）气体标准物质可根据需要使用有证书的甲烷、乙烷、乙烯和丙烯等气体标准物质。除另有规定，制冷型设备采用甲烷，非制冷型设备采用乙烯，浓度选用0.1 LEL~0.5 LEL（LEL为爆炸下限）。

（2）如无校准气体，使用流量示值误差不超过±1%，重复性不大于0.5%的稀释装置，通过稀释高浓度的气体标准物质获得需要浓度的校准气体。

示值误差

将浓度为选用1/8 LEL、1/4 LEL、1/2 LEL气体标准物质分别通入密闭气室。气体温度调整至0℃后，气室压力应保持在101.3kPa±1kPa。面辐射源温度调整为30℃。分别记录设备稳定示值，按公式计算每个浓度下示值误差δV,重复测量3次取平均作为该浓度下的示值误差。取各浓度下示值误差的最大值作为系统示值误差。

δV=V-V*V*×100%

式中：

- V ——测量示值，标准体积；

- V*——密闭气室中可观测气体标准物质的总量真值，标准体积；

V*可根据气体的体积浓度与光线穿过的空间体积计算得出。

对于圆柱体气室，可根据圆台体积公式计算出气体标准体积：

V*=πCr23×100[d+L-d3d+L2]

式中：

- C ——气室中气体标准物质的体积浓度，vol%；

- r ——面辐射源侧滤波片视窗半径，m；

- d ——被试系统距滤波片视窗距离，m；

- L ——气室的长度，m。

- 注：上述实验过程应确保感知设备的视场大于面辐射源侧滤波片窗口的尺寸。

检出下限

系统预热稳定后，将零点气体充入密闭气室，气体温度调整至0℃后，气室压力应保持在101.3kPa±1kPa。随后将气体温度调整至0℃，面辐射源温度调整至30℃。持续记录采集区域响应值，每6s采集1次，重复10次，按公式基于零点波动计算被试系统噪声：

σ0=i=1nVi0-V02n-1

式中：

σ0	——被试系统噪音，标准体积；

V0	——采集区域响应值多次测量的算术平均值，标准体积；

Vi0	——采集区域单次测量的响应值，标准体积；

n	——重复采集次数。

将浓度为1/8LEL、1/4LEL的气体标准物质分别通入密闭气室，参考公式(2)计算出观测区域对应的气体标准体积V1*、V2*。气体温度调整至0℃后，气室压力应保持在101.3kPa±1kPa。面辐射源温度调整至30℃，分别记录采集区域响应值，每点重复测量3次。

定义被试系统的检出限为灵敏度的3倍，计算方法如下：

S=V2-V1V2*-V1*

LoD=k×σ0πr2S

式中：

S	——被测系统灵敏度，无量纲；

LoD	——被测系统检出限，SL/㎡；

σ0	——被试系统噪音，根据公式(3)计算出，SL；

- V1	——密闭气室中充入1/8LEL气体时采集区域响应值的算术平均值，SL；

- V2	——密闭气室中充入1/4LEL气体时采集区域响应值的算术平均值，SL；

- V1*	——密闭气室中充入1/8LEL气体时气云体积真值，按公式(2)计算出，SL；

- V2*	——密闭气室中充入1/4LEL气体时气云体积真值，按公式(2)计算出，SL；

- r	——气室在面辐射源侧的滤波片视窗半径，m;

- k	——判别系数，使用k = 3(95 % 置信)。

最大距离下，气云体积检出下限计算方法如下：

气云体积检出下限=LoD×Nd⋅Lmaxf2

式中：

LoD——气云强度分布图中单像元检出下限，SL/m²；

Lmax——系统最远可成像距离，m；

d——光谱视频感知设备的探测器像元尺寸，m；

N——最小可检出气团像元数，无量纲，此标准中规定N=49；

f——光谱视频感知设备的镜头有效焦距，m。

重复性

系统预热稳定后，将浓度为1/4 LEL的气体标准物质通入密闭气室，气体温度调整至0℃后，气室压力应保持在101.3kPa±1kPa。气体温度调整至25℃，面辐射源温度调整至30℃，记录设备稳定示值Vi，撤去气体标准物质。在相同条件下重复上述操作6次。按式计算相对标准偏差：

RSD=1Vi=16Vi-V25×100%

式中：

RSD	——相对标准偏差；

V	——多次重复测量的平均值；

Vi	——第i次测量的示值。

最远可成像距离

方法说明

最远可成像距离是指系统在规定的标准环境条件下，能够探测并识别出直径为1m的标准气团的最大距离，满足以下两个条件：①成像分辨率要求：该气团在图像中至少占据 7个像素的最小横向像素跨度；②探测对比度要求：该气团在图像中与背景的平均灰度差大于系统噪声标准差的k倍（取k=3）。

试验条件

最远可成像距离测试的相关条件要求如下：

标准气团目标：使用高纯度（体积分数≥99.9%）的标准测试气体（如无指定，制冷型设备使用甲烷，非制冷型设备使用乙烯），先将气体充入气球形成稳定存储状态，确保球体直径为1m；

气体控制装置：具备控制充气体积的能力，使气球膨胀至直径约1m，并配备可靠的瞬时释放装置（如电磁刺针、手动穿刺杆）；

成像设备：待测系统需具备已知的镜头焦距f与像元尺寸d；

测试环境：环境温度恒定为25 ℃，相对湿度为70%；风速控制在0.5 m/s，湍流强度≤1%，确保释放气团可控可成像；

背景设置：设置高发射率、均匀物体作为背景，表面温度可测，靶面尺寸不小于1.5 m×1.5 m，用作气团的温度对比背景。

准备工作

最远可成像距离测试前应完成以下准备工作：

a) 安装并调试好待测系统、背景黑体、气球支架、气体控制装置和刺破机构；

b) 将背景黑体布置于图像中央区域，背景温度设定为30 ℃；

c) 使用标准气体填充气球，使气球在1m观察距离处呈现等效直径为1 m的圆球体，并稳定悬挂于黑体前1m位置；

d) 预热待测系统、气体控制装置及黑体背景至少30 min。

理论最远可成像距离计算

理论最远可成像距离计算方法如下：

Lmax≤x∙fNd

式中：

Lmax——光谱视频感知设备与目标监测点之间的距离，单位为米（m）；

d	——光谱视频感知设备的探测器像元尺寸，单位为米（m）；

x	——目标尺寸，此标准中规定1m作为目标的标准长度，即x=1m；

N——最小可检出气团像元数，无量纲，此标准中规定N=49；

f	——光谱视频感知设备的镜头有效焦距，单位为米（m）。

实际最远可成像距离现场测试流程

测试流程如下：

a) 将待测设备对准气球与黑体中心，移动设备到测试距离（应不大于理论最小可成像距离Lmax）；

b) 在达到测试距离后，启动连续图像采集，触发瞬时释放机构刺破气球，使标准气体瞬时释放；

c) 采集图像后，统计图像中气团像素尺寸，判断是否不小于49个像素，满足空间分辨率判据；

d) 提取气团区域与背景区域的平均灰度值，计算灰阶差ΔG，并统计背景区域的灰度标准差σnoise，判断是否满足对比度条件：ΔG≥3⋅σnoise；

e) 若当前距离下同时满足像素分辨率与灰阶对比度判据，则判定该距离为有效成像距离；

f) 若连续两个距离不再满足以上两个判据，则以上一个满足条件的距离作为最远可成像距离；

g) 记录测试结果时，应附带说明：气体类型、背景温度、气体温度、测试环境条件（风速、温度、湿度）、镜头焦距、像元尺寸、灰阶差计算方式及噪声区域的选取方法。

最远可成像距离试验结果应满足规格书标称值，应不大于理论最小可成像距离Lmax。

安全试验

接触电流

参照GB/T 34065—2017中6.2的有关规定进行试验。

介电强度

参照GB/T 34065—2017中6.3的有关规定进行试验。

保护接地

参照GB/T 34065—2017中6.4的有关规定进行试验。

环境适应性

高温工作

按照GB/T 11606-2007 第5章规定方法进行试验，按照表5中选择对应温度组别进行试验。测试时间为16h，试验期间每隔1h检验和记录一次6.3　所列(a)、(b)、(c)项目测试结果。

低温工作

按照GB/T 11606-2007 第4章规定方法进行试验，按表4要求中选择对应最低工作温度组别进行试验。测试时间为16 h，在线设备试验期间每隔1h检验和记录一次6.3　所列(a)、(b)、(c)项目测试结果。

湿热试验

按照GB/T 11606-2007 第7章规定方法进行试验，按表7要求的湿度（和对应温度）进行测试。测试时间为12h，试验期间每隔1h检验和记录一次6.3　所列(a)、(b)、(c)项目测试结果。

供电电源

按照GB/T 11606-2007 第3章规定方法进行试验。

防护等级

按照GB 4208-2017中测试方法进行防尘和防水试验,验证设备的防尘、防水性能是否符合要求。设备应无进尘现象，浸水后功能正常，无进水迹象。

电磁兼容性

静电放电抗扰度

按GB/T 17626.2—2018规定的严酷等级3接触放电试验程序进行试验。

射频电磁场辐射抗扰度

按GB/T 17626.3—2016规定的严酷等级3程序进行试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

按GB/T 17626.4—2018规定的严酷等级3程序进行试验。

浪涌（冲击）抗扰度

按GB/T 17626.5—2019规定的严酷等级交流电源线不超过3级；直流、信号、控制及其他输人线不超过2级程序进行试验。

射频场感应的传导骚抗扰度

按GB/T 17626.6—2017规定的严酷等级3程序进行试验。

短暂中断抗扰度

按GB/T 17626.11-2023中，严酷等级：40% Uτ 10个周期的电压暂降；0% Uτ 1个周期的短暂中断抗扰度试验。注：测试过程中允许图像有微弱扰动，但停止骚扰后应能自行恢复。

运输、运输贮存试验

仪器在包装状态下，按GB/T 11606-2007中第8章、第15章、第16章、第17章和18章的方法进行试验。

标志、包装、运输、贮存及安装

标志

仪器标志

包括：

- 名称；

- 型号；

- 仪器制造商名称；

- 出厂编号；

- 若为防爆设计，铭牌应满足GB/T 3836.1-2021第29章规定的要求；

- 其他必要参数。

包装标志

宜包括以下内容：

- 制造厂名称及地址；

- 产品名称和型号；

- 毛重、净重,单位为Kg；

- 外形尺寸（长×宽×高），单位为mm；

- 出厂日期；

- 发货分包号；

- 包装贮运图示标志：“易碎物品”“向上”“怕雨”等应符合GB/T 191-2008规定；

- 发货、收货单位名称及地址。

包装

仪器包装应符合GB/T 13384-2008中防潮、防震包装规定。

随机文件，包括：

装箱单；

使用说明书；

产品出厂合格证。

贮存

仪器在包装状态下，应贮存在环境温度0 ℃～40 ℃，相对湿度不应大于85%，且空气中不应含有腐蚀性气体的室内。

运输

仪器在包装完整的情况下，可用一般的交通工具运输。运输过程中应按印刷的运输标志要求进行运输作业，应防止雨淋、翻倒、曝晒及剧烈冲击。

安装

应依据现场的监测空间范围要求，评估光谱摄像设备的部署位置和数量，重点考虑危险性较大的区域前提下提高覆盖范围；

设备安装位置应满足现场的防爆要求；

测控场景视场范围内，宜选取无建筑物、构筑物、树木等物体对监测区域的遮挡；

安装系统的工作区域供电负荷应为一级负荷中比较重要负荷，按照一级供电负荷进行供电，供电电源损坏或故障应能被探测到。可采取安防监控等适当措施保证系统区域的安全；

安装在高空位置的系统应采取措施防止发生雷击事故，做好接地，以保证人身安全和仪器的运行安全；

安装位置附近应无强磁场干扰。

（资料性）
常见危险气体及其光谱吸收特征

| CAS号 | 英文名称 | 气体名称 | 3µm -6µm吸收特征 |  |  | 6-14µm吸收特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 峰值(µm) | 峰宽(µm) | 吸收率 | 峰值(µm) | 峰宽(µm) | 吸收率 |
| 74-82-8 | Methane | 甲烷 | 3.29, 3.45 | 0.30, 0.07 | 0.04, 0.38 | 7.48, 7.69, 7.89 | 0.24, 0.13, 0.12 | 0.10, 0.56, 0.31 |
| 74-84-0 | Ethane | 乙烷 | 3.34 | 0.23 | 0.96 | 12.11, 6.80, 11.98 | 0.98, 0.63, 0.06 | 0.34, 0.55, 0.18 |
| 74-98-6 | Propane | 丙烷 | 3.40, 3.19 | 0.20, 0.11 | 1.00, 0.19 | 6.79, 10.98, 7.20, 9.34, 8.54, 13.31 | 0.34, 0.54, 0.17, 0.38, 0.35, 0.15 | 0.77, 0.20, 0.46, 0.19, 0.18, 0.35 |
| 106-97-8 | Butane | 丁烷 | 3.41 | 0.20 | 1.00 | 6.81, 13.34, 10.31, 7.20, 7.69 | 0.28, 0.63, 0.43, 0.15, 0.19 | 0.75, 0.22, 0.33, 0.43, 0.21 |
| 109-66-0 | Pentane | 戊烷 | 3.40 | 0.14 | 0.64 | 6.82 | 0.23 | 0.12 |
| 110-54-3 | Hexane | 己烷 | 3.41 | 0.16 | 0.84 | 6.82, 7.22 | 0.21, 0.15 | 0.21, 0.10 |
| 142-82-5 | Heptane | 庚烷 | 3.42 | 0.16 | 0.94 | 6.83, 7.23 | 0.19, 0.16 | 0.34, 0.17 |
| 111-65-9 | Octane | 辛烷 | 3.42 | 0.17 | 0.97 | 6.82, 7.22 | 0.18, 0.14 | 0.36, 0.17 |
| 111-84-2 | Nonane | 壬烷 | 3.42 | 0.15 | 0.88 | 6.82, 7.23 | 0.17, 0.14 | 0.23, 0.10 |
| 75-19-4 | Cyclopropane | 环丙烷 | 3.26, 4.78, 5.29, 5.75, 4.04, 3.02 | 0.21, 0.17, 0.13, 0.23, 0.12, 0.05 | 0.96, 0.43, 0.56, 0.24, 0.11, 0.06 | 11.52, 9.72, 11.13, 9.50, 6.90 | 1.61, 0.79, 0.38, 0.12, 0.30 | 0.97, 0.95, 0.95, 0.93, 0.31 |
| 287-92-3 | Cyclopentane | 环戊烷 | 3.40 | 0.17 | 0.91 | 6.84, 11.17 | 0.24, 0.40 | 0.15, 0.09 |
| 75-28-5 | Isobutane | 异丁烷 | 3.41, 3.15 | 0.17, 0.13 | 1.00, 0.24 | 6.79, 7.28, 10.84, 8.51, 7.50, 12.57 | 0.24, 0.24, 0.49, 0.19, 0.07, 0.12 | 0.61, 0.72, 0.22, 0.46, 0.46, 0.23 |
| 110-82-7 | Cyclohexane | 环己烷 | 3.46, 3.77 | 0.17, 0.12 | 0.98, 0.41 | 6.89, 11.68, 11.02, 9.65, 7.92, 11.84 | 0.18, 0.27, 0.25, 0.28, 0.22, 0.14 | 0.85, 0.48, 0.35, 0.28, 0.34, 0.28 |
| 78-78-4 | Isopentane | 异戊烷 | 3.42, 3.21 | 0.19, 0.11 | 0.99, 0.19 | 10.21, 6.79, 7.21, 13.02, 8.67, 9.78 | 0.75, 0.22, 0.22, 0.60, 0.39, 0.18 | 0.28, 0.91, 0.80, 0.22, 0.26, 0.27 |
| 540-84-1 | Isooctane | 异辛烷 | 3.41 | 0.16 | 0.81 | 7.29, 6.78, 8.30, 10.23, 8.02 | 0.22, 0.18, 0.19, 0.26, 0.13 | 0.45, 0.45, 0.17, 0.10, 0.15 |
| 1678-91-7 | Ethylcyclobutane | 乙基环丁烷 | 3.43 | 0.15 | 0.89 | 6.86, 11.20, 7.22 | 0.16, 0.44, 0.14 | 0.34, 0.09, 0.10 |
| 1678-92-8 | Ethylcyclohexane | 乙基环己烷 | 3.42 | 0.13 | 0.73 | 6.86 | 0.15 | 0.13 |
| 108-87-2 | Methylcyclohexane | 甲基环己烷 | 3.43 | 0.13 | 0.63 | 6.86 | 0.16 | 0.16 |
| 74-85-1 | Ethylene | 乙烯 | 3.21, 5.22, 5.37 | 0.24, 0.26, 0.06 | 0.54, 0.27, 0.24 | 10.53, 10.98, 7.05, 6.79, 9.99, 10.81 | 1.85, 0.22, 0.38, 0.13, 0.05, 0.04 | 0.99, 0.62, 0.49, 0.34, 0.73, 0.68 |
| 115-07-1 | Propylene | 丙烯 | 3.37, 5.48 | 0.29, 0.17 | 0.91, 0.27 | 10.97, 6.92, 10.11, 6.09, 6.78 | 1.51, 0.32, 0.10, 0.06, 0.06 | 0.99, 0.85, 0.83, 0.66, 0.67 |
| 106-98-9 | 1-Butene | 1-丁烯 | 3.39, 5.47 | 0.17, 0.14 | 0.66, 0.05 | 10.95, 10.03, 6.86, 6.07 | 0.71, 0.28, 0.41, 0.11 | 0.47, 0.24, 0.19, 0.19 |
| 590-18-1 | Cis-2-Butene | 2-丁烯(顺) | 3.43, 3.33, 5.00 | 0.27, 0.05, 0.13 | 0.96, 0.93, 0.21 | 7.12, 10.15, 9.65, 6.52 | 0.56, 0.45, 0.13, 0.13 | 0.67, 0.65, 0.35, 0.36 |
| 624-64-6 | Trans-2-Butene | 2-丁烯(反) | 3.41 | 0.20 | 0.65 | 10.38, 6.91 | 0.65, 0.55 | 0.46, 0.22 |
| 106-99-0 | 1,3-Butadiene | 丁二烯 | 3.26, 5.49 | 0.17, 0.13 | 0.19, 0.10 | 10.99, 9.89, 6.27 | 0.74, 0.27, 0.17 | 0.54, 0.29, 0.19 |
| 115-11-7 | Isobutylene | 异丁烯 | 3.40 | 0.15 | 0.45 | 11.26, 6.89, 11.01, 7.18 | 0.15, 0.29, 0.15, 0.14 | 0.48, 0.16, 0.19, 0.13 |
| 74-86-2 | Acetylene | 乙炔 | 3.03 | 0.05 | 0.36 | 13.67, 13.08, 13.93, 13.34, 13.49, 7.40 | 0.11, 0.12, 0.11, 0.07, 0.07, 0.15 | 0.97, 0.28, 0.51, 0.73, 0.68, 0.37 |
| 74-99-7 | Propyne | 丙炔 | 3.40, 4.66 | 0.17, 0.11 | 0.40, 0.19 | 7.88, 6.83, 8.51, 8.03, 13.65, 8.93 | 0.30, 0.34, 0.31, 0.07, 0.11, 0.12 | 0.46, 0.46, 0.21, 0.45, 0.30, 0.17 |
| 71-43-2 | Benzene | 苯 | 3.25, 5.52, 5.11, 3.43, 3.08 | 0.10, 0.11, 0.11, 0.05, 0.06 | 0.67, 0.36, 0.30, 0.23, 0.13 | 9.63, 6.73 | 0.26, 0.18 | 0.55, 0.62 |
| 108-88-3 | Toluene | 甲苯 | 3.28, 3.43, 5.57, 5.15 | 0.13, 0.05, 0.12, 0.11 | 0.59, 0.33, 0.07, 0.08 | 13.74, 9.32, 6.68, 6.22 | 0.16, 0.76, 0.18, 0.12 | 0.86, 0.13, 0.40, 0.23 |
| 100-41-4 | Ethylbenzene | 乙苯 | 3.39, 5.55, 5.15, 5.36 | 0.28, 0.11, 0.11, 0.11 | 0.63, 0.20, 0.21, 0.18 | 13.39, 12.95, 6.88, 9.68, 6.70, 11.09 | 0.26, 0.17, 0.13, 0.18, 0.09, 0.12 | 0.80, 0.53, 0.76, 0.48, 0.87, 0.45 |
| 95-47-6 | O-Xylene | 邻-二甲苯 | 3.43, 5.28, 5.60 | 0.27, 0.15, 0.08 | 0.83, 0.19, 0.20 | 13.45, 6.83, 9.80, 9.52, 7.25, 8.95 | 0.42, 0.34, 0.18, 0.10, 0.10, 0.12 | 0.98, 0.80, 0.59, 0.61, 0.58, 0.51 |
| 108-38-3 | M-Xylene | 间-二甲苯 | 3.43, 3.29 | 0.26, 0.06 | 0.57, 0.68 | 13.04, 6.68, 9.18, 6.20, 11.45, 7.22 | 0.55, 0.22, 0.65, 0.14, 0.59, 0.12 | 0.78, 0.40, 0.12, 0.49, 0.13, 0.16 |
| 106-42-3 | P-Xylene | 对-二甲苯 | 3.43, 3.31, 5.30 | 0.25, 0.08, 0.12 | 0.45, 0.66, 0.07 | 12.58, 6.59, 8.99, 8.13 | 0.52, 0.14, 0.34, 0.24 | 0.71, 0.58, 0.14, 0.08 |
| 100-42-5 | Styrene | 苯乙烯 | 3.29, 5.51, 5.15, 3.08 | 0.12, 0.12, 0.10, 0.06 | 0.36, 0.17, 0.07, 0.00 | 12.91, 6.47, 11.03, 10.11, 9.82, 6.67 | 0.24, 0.49, 0.21, 0.17, 0.10, 0.09 | 0.99, 0.47, 0.99, 0.92, 0.43, 0.92 |
| 75-21-8 | Ethylene Oxide | 环氧乙烷 | 3.30 | 0.18 | 0.67 | 11.48, 7.86, 11.68, 11.30, 12.16, 8.71 | 1.04, 0.42, 0.12, 0.08, 0.10, 0.17 | 0.91, 0.22, 0.80, 0.76, 0.45, 0.13 |
| 75-56-9 | Propylene Oxide | 环氧丙烷 | 3.33 | 0.17 | 0.80 | 11.96, 10.37, 7.14, 8.95, 12.95, 7.91 | 0.88, 0.59, 0.32, 0.38, 0.22, 0.33 | 0.62, 0.28, 0.39, 0.22, 0.24, 0.15 |
| 115-10-6 | Methyl Ether | 甲基醚 | 3.48, 4.75, 3.70 | 0.27, 0.12, 0.20 | 0.84, 0.11, 0.04 | 8.37, 10.65, 8.93, 9.12, 6.83, 10.91 | 0.42, 0.77, 0.38, 0.14, 0.24, 0.17 | 0.94, 0.50, 0.75, 0.64, 0.46, 0.45 |
| 60-29-7 | Diethyl Ether | 乙醚 | 3.37, 3.48, 4.37, 5.06 | 0.30, 0.07, 0.32, 0.12 | 0.97, 0.99, 0.11, 0.26 | 8.89, 7.21, 9.30, 11.85, 6.91, 10.76 | 1.24, 0.37, 0.21, 0.56, 0.18, 0.37 | 0.99, 0.94, 0.83, 0.32, 0.57, 0.34 |
| 115-10-6 | Dimethyl Ether | 二甲醚 | 3.48, 4.75, 3.70 | 0.27, 0.12, 0.20 | 0.84, 0.11, 0.04 | 8.37, 10.65, 8.93, 9.12, 6.83, 10.91 | 0.42, 0.77, 0.38, 0.14, 0.24, 0.17 | 0.94, 0.50, 0.75, 0.64, 0.46, 0.45 |
| 142-96-1 | Dibutyl Ether | 二丁醚 | 3.42 | 0.19 | 0.78 | 8.86, 7.29, 6.81, 8.07 | 0.47, 0.17, 0.16, 0.28 | 0.84, 0.37, 0.31, 0.17 |
| 67-56-1 | Methanol | 甲醇 | 3.37, 4.82 | 0.25, 0.14 | 0.78, 0.07 | 9.51, 7.27, 9.85 | 0.85, 0.62, 0.21 | 0.94, 0.40, 0.89 |
| 64-17-5 | Ethanol | 乙醇 | 3.39 | 0.20 | 0.68 | 9.41, 7.22, 11.18, 7.98 | 0.81, 0.32, 0.64, 0.34 | 0.81, 0.51, 0.23, 0.36 |
| 71-23-8 | Propanol | 丙醇 | 3.41 | 0.18 | 0.83 | 9.39, 10.17, 7.17, 8.18, 6.82 | 1.38, 0.24, 0.32, 0.32, 0.18 | 0.75, 0.51, 0.31, 0.26, 0.24 |
| 71-36-3 | Butanol | 丁醇 | 3.41 | 0.18 | 0.94 | 9.58, 8.22, 7.21, 6.82 | 0.89, 0.64, 0.22, 0.18 | 0.75, 0.27, 0.40, 0.33 |
| 71-41-0 | Pentanol | 戊醇 | 3.41, 3.22 | 0.17, 0.07 | 0.90, 0.12 | 9.54, 12.90, 7.22, 8.21, 6.81 | 0.67, 0.79, 0.20, 0.26, 0.17 | 0.81, 0.17, 0.41, 0.29, 0.45 |
| 67-63-0 | Isopropanol | 异丙醇 | 3.39, 3.20 | 0.17, 0.12 | 0.81, 0.04 | 8.71, 10.50, 7.23, 8.00, 12.27, 6.83 | 1.05, 0.60, 0.29, 0.32, 0.75, 0.11 | 0.72, 0.63, 0.69, 0.48, 0.16, 0.28 |
| 78-83-1 | Isobutanol | 异丁醇 | 3.41, 3.21 | 0.17, 0.10 | 0.85, 0.06 | 9.57, 7.22, 8.13, 6.80 | 0.55, 0.28, 0.28, 0.19 | 0.89, 0.41, 0.28, 0.39 |
| 50-00-0 | Formaldehyde | 甲醛 | 5.62, 3.58, 5.82 | 0.35, 0.31, 0.10 | 0.94, 0.82, 0.89 | 6.78, 7.80, 6.51, 10.69, 8.10, 8.91 | 0.40, 0.20, 0.12, 0.17, 0.25, 0.14 | 0.43, 0.32, 0.32, 0.31, 0.18, 0.34 |
| 75-07-0 | Acetaldehyde | 乙醛 | 5.76, 3.67, 3.35 | 0.32, 0.27, 0.08 | 0.99, 0.88, 0.42 | 7.28, 8.87, 10.72, 7.07, 11.49, 13.01 | 0.68, 0.53, 0.79, 0.11, 0.09, 0.11 | 0.80, 0.69, 0.29, 0.73, 0.37, 0.16 |
| 123-38-6 | Propionaldehyde | 丙醛 | 3.39, 5.71, 3.68, 3.56 | 0.44, 0.23, 0.09, 0.05 | 0.65, 1.00, 0.89, 0.83 | 7.24, 11.79, 9.17, 12.56, 8.14, 11.64 | 0.73, 0.55, 0.38, 0.14, 0.28, 0.06 | 0.54, 0.62, 0.39, 0.42, 0.16, 0.55 |
| 107-02-8 | Acrolein | 丙烯醛 | 5.82, 3.59, 3.24, 5.21, 5.49, 4.87 | 0.20, 0.24, 0.20, 0.11, 0.10, 0.11 | 0.99, 0.80, 0.27, 0.23, 0.22, 0.14 | 10.88, 8.67, 10.45, 7.03, 7.34, 6.18 | 1.34, 0.38, 0.12, 0.20, 0.20, 0.11 | 0.88, 0.83, 0.94, 0.52, 0.23, 0.29 |
| 67-64-1 | Acetone | 丙酮 | 5.75, 3.35 | 0.24, 0.19 | 0.84, 0.15 | 8.25, 7.29, 11.07 | 0.38, 0.31, 0.79 | 0.64, 0.65, 0.09 |
| 123-72-8 | Butyraldehyde | 丁醛 | 5.73, 3.40, 3.68 | 0.19, 0.26, 0.07 | 0.91, 0.67, 0.63 | 7.14, 10.16, 12.78, 8.84 | 0.74, 0.77, 0.71, 0.48 | 0.24, 0.13, 0.14, 0.18 |
| 78-93-3 | Methyl Ethyl Ketone | 甲乙酮 | 5.75, 3.37 | 0.20, 0.16 | 0.82, 0.45 | 8.52, 7.32, 10.61, 6.91, 13.32 | 0.40, 0.28, 0.61, 0.23, 0.40 | 0.56, 0.55, 0.19, 0.27, 0.11 |
| 108-94-1 | Cyclohexanone | 环己酮 | 5.84, 3.42 | 0.14, 0.17 | 1.00, 0.97 | 6.90, 8.22, 13.42, 8.98, 7.65, 11.07 | 0.25, 0.15, 0.22, 0.13, 0.11, 0.15 | 0.89, 0.89, 0.52, 0.82, 0.84, 0.58 |
| 64-19-7 | Acetic Acid | 乙酸 | 5.58 | 0.22 | 0.92 | 8.47, 10.00, 7.17, 7.86, 9.27, 11.60 | 0.52, 0.57, 0.29, 0.28, 0.42, 0.67 | 0.83, 0.39, 0.38, 0.40, 0.19, 0.07 |
| 107-31-3 | Methyl Formate | 甲酸甲酯 | 5.70, 3.40 | 0.20, 0.13 | 0.72, 0.24 | 8.49, 10.71, 6.90 | 0.70, 0.66, 0.22 | 0.68, 0.12, 0.10 |
| 109-94-4 | Ethyl Formate | 甲酸乙酯 | 5.72, 3.40 | 0.16, 0.14 | 0.30, 0.07 | 8.52 | 0.43 | 0.37 |
| 79-20-9 | Methyl Acetate | 醋酸甲酯 | 5.65, 3.36 | 0.18, 0.14 | 0.81, 0.36 | 8.05, 9.49, 11.76, 7.26, 6.92 | 0.39, 0.49, 0.63, 0.21, 0.18 | 0.95, 0.54, 0.30, 0.47, 0.36 |
| 141-78-6 | Ethyl Acetate | 醋酸乙酯 | 5.66, 3.35 | 0.14, 0.12 | 0.98, 0.53 | 8.09, 9.43, 7.25, 10.75, 6.82, 11.68 | 0.39, 0.34, 0.19, 0.48, 0.19, 0.47 | 1.00, 0.83, 0.71, 0.13, 0.26, 0.11 |
| 109-60-4 | Propyl Acetate | 醋酸丙酯 | 5.66, 3.37 | 0.16, 0.13 | 0.91, 0.54 | 8.08, 9.43, 7.28, 11.08, 6.82 | 0.39, 0.75, 0.22, 0.45, 0.17 | 0.99, 0.51, 0.52, 0.11, 0.21 |
| 123-86-4 | Butyl Acetate | 醋酸丁酯 | 5.68, 3.39 | 0.13, 0.13 | 0.65, 0.33 | 8.10, 9.64, 7.29, 6.82 | 0.28, 0.64, 0.18, 0.17 | 0.84, 0.26, 0.27, 0.10 |
| 108-05-4 | Vinyl Acetate | 醋酸丁烯酯 | 5.60, 3.24, 5.39, 4.84, 5.02, 4.38 | 0.23, 0.14, 0.09, 0.11, 0.09, 0.10 | 0.99, 0.28, 0.35, 0.35, 0.20, 0.17 | 11.52, 8.32, 9.86, 10.53, 8.68, 7.29 | 0.83, 0.52, 0.49, 0.46, 0.36, 0.26 | 0.96, 0.99, 0.98, 0.87, 0.99, 0.99 |
| 96-33-3 | Methyl Acrylate | 丙烯酸甲酯 | 5.70, 3.35 | 0.15, 0.13 | 0.68, 0.11 | 8.35, 10.12, 12.33, 7.83, 7.11, 9.31 | 0.38, 0.61, 0.87, 0.21, 0.33, 0.31 | 0.83, 0.28, 0.19, 0.59, 0.34, 0.34 |
| 110-00-9 | Furan | 呋喃 | 5.79, 3.19 | 0.20, 0.10 | 0.32, 0.26 | 9.93, 13.74, 13.13, 11.32, 8.41, 9.24 | 0.49, 0.40, 0.39, 0.49, 0.35, 0.37 | 0.93, 0.94, 0.96, 0.73, 0.80, 0.57 |
| 109-99-9 | Tetrahydrofuran | 四氢呋喃 | 3.37 | 0.23 | 0.80 | 9.24, 10.88, 8.47, 6.84 | 0.50, 0.55, 0.29, 0.22 | 0.76, 0.48, 0.14, 0.10 |
| 74-87-3 | Chloromethane | 氯代甲烷 | 3.35 | 0.15 | 0.90 | 13.41, 7.28, 6.71, 13.65, 9.82, 7.46 | 0.30, 0.34, 0.26, 0.08, 0.32, 0.09 | 0.91, 0.60, 0.19, 0.83, 0.26, 0.54 |
| 75-00-3 | Chloroethane | 氯乙烷 | 3.35 | 0.16 | 0.76 | 10.15, 7.70, 10.39, 6.90, 12.70, 7.14 | 0.52, 0.33, 0.15, 0.23, 0.65, 0.10 | 0.62, 0.76, 0.55, 0.36, 0.10, 0.33 |
| 74-96-4 | Bromoethane | 溴乙烷 | 3.35 | 0.16 | 0.56 | 7.99, 10.29, 6.91, 13.00 | 0.34, 0.46, 0.48, 0.81 | 0.81, 0.41, 0.26, 0.10 |
| 540-54-5 | Chloropropane | 氯丙烷 | 3.37 | 0.14 | 0.59 | 13.35, 7.64, 12.60, 11.18, 6.86 | 0.58, 0.50, 0.51, 0.42, 0.22 | 0.23, 0.23, 0.16, 0.14, 0.19 |
| 109-69-3 | Chlorobutane | 氯丁烷 | 3.40 | 0.18 | 0.89 | 13.38, 7.77, 6.84, 13.67, 11.43, 9.51 | 0.23, 0.27, 0.21, 0.15, 0.18, 0.18 | 0.66, 0.64, 0.71, 0.62, 0.38, 0.24 |
| 109-65-9 | Bromobutane | 溴丁烷 | 3.39 | 0.15 | 0.67 | 7.89, 13.37, 6.86, 8.20, 11.46 | 0.22, 0.49, 0.23, 0.14, 0.37 | 0.34, 0.12, 0.21, 0.29, 0.06 |
| 75-01-4 | Vinyl Chloride | 氯乙烯 | - | - | - | 10.62, 13.67, 6.20, 11.14, 9.80, 7.72 | 0.69, 0.26, 0.20, 0.10, 0.15, 0.29 | 0.41, 0.38, 0.33, 0.37, 0.20, 0.12 |
| 107-05-1 | Allyl Chloride | 烯丙基氯 | 3.35, 5.38 | 0.21, 0.13 | 0.32, 0.08 | 10.70, 13.49, 7.90, 7.04, 6.07 | 0.99, 0.68, 0.27, 0.26, 0.09 | 0.63, 0.70, 0.51, 0.23, 0.13 |
| 108-90-7 | Chlorobenzene | 氯苯 | 3.25, 5.60, 5.36, 5.15, 3.08 | 0.10, 0.12, 0.12, 0.11, 0.06 | 0.44, 0.08, 0.07, 0.07, 0.02 | 13.52, 9.20, 9.80, 6.75, 6.30, 11.09 | 0.20, 0.26, 0.25, 0.14, 0.13, 0.56 | 0.85, 0.72, 0.40, 0.73, 0.55, 0.10 |
| 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 3.35 | 0.12 | 0.31 | 13.85, 8.10, 11.29, 7.73, 6.92 | 0.27, 0.19, 0.39, 0.20, 0.24 | 0.93, 0.51, 0.22, 0.33, 0.23 |
| 75-35-4 | 1,1-Dichloroethylene | 1,1-二氯乙烯 | - | - | - | 12.72, 11.48, 9.19, 6.17, 8.82, 7.20 | 0.82, 0.63, 0.44, 0.22, 0.15, 0.21 | 0.95, 0.75, 0.93, 0.77, 0.38, 0.09 |
| 7783-06-4 | Hydrogen Sulfide | 硫化氢 | - | - | - | 8.01, 7.45, 7.73 | 0.63, 0.10, 0.05 | 0.24, 0.31, 0.28 |
| 75-15-0 | Carbon Disulfide | 二硫化碳 | - | - | - | 6.52 | 0.19 | 0.77 |
| 75-08-1 | Ethanethiol | 乙硫醇 | 3.37 | 0.15 | 0.79 | 7.90, 10.19, 6.88, 9.06 | 0.33, 0.54, 0.32, 0.44 | 0.49, 0.24, 0.34, 0.20 |
| 75-05-8 | Acetonitrile | 乙腈 | 3.37, 4.38, 3.83 | 0.18, 0.18, 0.09 | 0.28, 0.23, 0.11 | 7.14, 9.61, 6.81, 11.05 | 0.92, 0.79, 0.15, 0.65 | 0.70, 0.28, 0.63, 0.19 |
| 107-13-1 | Acrylonitrile | 丙烯腈 | 4.48, 5.20, 3.26 | 0.11, 0.13, 0.15 | 0.72, 0.27, 0.20 | 10.40, 7.09, 6.22, 9.17, 11.49 | 0.51, 0.13, 0.11, 0.11, 0.12 | 0.95, 0.65, 0.30, 0.31, 0.16 |
| 75-52-5 | Nitromethane | 硝基甲烷 | 3.39 | 0.12 | 0.15 | 6.27, 7.20, 9.24, 10.92 | 0.41, 0.28, 0.61, 0.62 | 0.97, 0.70, 0.15, 0.13 |
| 79-24-3 | Nitroethane | 硝基乙烷 | 3.35 | 0.15 | 0.31 | 6.31, 7.24, 11.42, 8.96, 6.86 | 0.32, 0.38, 0.55, 0.44, 0.13 | 0.99, 0.69, 0.32, 0.25, 0.38 |
| 74-89-5 | Methylamine | 甲胺 | 3.41 | 0.25 | 0.49 | 12.81, 12.46, 13.19, 9.34 | 1.28, 0.26, 0.20, 0.73 | 0.63, 0.54, 0.57, 0.18 |
| 124-40-3 | Dimethylamine | 二甲胺 | 3.55, 3.39 | 0.30, 0.06 | 0.83, 0.80 | 13.74, 8.66, 6.81, 9.60, 10.64 | 0.58, 0.39, 0.31, 0.45, 0.61 | 0.74, 0.54, 0.52, 0.22, 0.12 |
| 110-86-1 | Pyridine | 吡啶 | 3.28, 5.21, 3.08 | 0.11, 0.13, 0.06 | 0.42, 0.08, 0.02 | 9.78, 6.94, 6.33, 13.45, 8.67, 8.26 | 0.55, 0.21, 0.16, 0.10, 0.30, 0.28 | 0.20, 0.43, 0.51, 0.31, 0.10, 0.09 |
| 630-08-0 | Carbon Monoxide | 一氧化碳 | 4.57, 4.75 | 0.34, 0.07 | 0.46, 0.36 | - | - | - |
| 7664-41-7 | Ammonia | 氨 | 5.92 | 0.29 | 0.15 | 10.76, 10.38, 6.52, 12.02, 11.74, 11.24 | 0.14, 0.12, 0.27, 0.16, 0.16, 0.11 | 0.89, 0.92, 0.23, 0.19, 0.18, 0.56 |
| 75-44-5 | Phosgene | 碳酰氯 | 5.44, 5.97, 4.31, 4.92 | 0.30, 0.04, 0.15, 0.12 | 0.96, 0.96, 0.06, 0.04 | 11.62, 9.95, 7.07, 12.63, 8.65 | 1.27, 0.40, 0.19, 0.08, 0.23 | 0.95, 0.93, 0.66, 0.90, 0.43 |

（资料性的）
定量反演结果单位转换说明

B.1 单位说明

气体浓度分布的单位为SL/m²，可与ppm·m、LEL·m定义见表B.1。

表B.1 单位转换关系

| 单位 | 物理意义 |
| --- | --- |
| SL/m² | 单位面积上的气体体积 |
| ppm·m | 沿光程方向上的气体浓度积分 |
| LEL·m | 在一定光程下气体浓度达到爆炸下限时的积累量 |

B.2 转换方法

B.2.1 SL/m² 与ppm·m 的换算

标准体积积分浓度单位SL/m²转换为体积分数积分浓度单位（ppm·m）的方法见公式（B.1）。

Ccolx,yppm·m=103Csvx,y 	（公式 B.1）

式中：

Csvx,y ——标准体积积分浓度，单位为SL/m²；

Ccolx,y——体积分数积分浓度，单位为ppm·m。

例如：1 SL/m²=1000 ppm·m

B.2.2 SL/m² 与 LEL·m 的换算

标准体积积分浓度单位SL/m²转换为爆炸下限积分浓度单位的方法见公式（B.2）。

Ccolx,yLEL·m=110LEL%×Csvx,y 	(公式 B.2）

式中：

LEL%——气体的爆炸下限，单位为vol%；

Csvx,y ——标准体积积分浓度，单位为SL/m²；

例如，对于甲烷（LEL5%=5%），1 SL/m²=110×5 LEL·m=0.02 LEL·m