《基于光散射法的油烟颗粒物在线监测仪》

编制说明

(征求意见稿)

一、工作简况

1. 任务来源

根据工业和信息化部于2023年10月《2023年第三批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科函〔2023〕291号），其中《基于光散射法的油烟颗粒物在线监测仪》（项目代号 2023-1577T-JB）为行业标准制定项目。该项目主管单位为中国机械工业联合会，技术归口单位为全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会。牵头起草单位为：杭州明瑞智能检测科技有限公司，计划完成年限为2025年。

2  主要起草工作过程

    - 2.1 成立标准编制组

为了保证标准的科学性、适用性、实用性和可操作性，组建了以生产、科研与用户为一体的标准起草小组。

项目下达后，标委会秘书处2024年1月组织成立了标准编制组。参加单位有：杭州明瑞智能检测科技有限公司、中国计量大学、浙江省质量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、宁波计量科学研究院（宁波新材料检验检测中心）、浙江华发智慧科技有限公司、青岛明华电子仪器有限公司、衡智远科技（深圳）有限公司、台州市计量技术研究院、机械工业分析仪器产品质量监督检测（北京）有限责任公司、重庆川仪分析仪器有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、杭州肥牛信息科技有限公司等。

    - 2.2标准前的调研工作

编制组开展了油烟颗粒物排放检测、在线监测、污染治理、监管执法、市场发展等方面的调研，重点调研了油烟颗粒物在线监测仪的技术要求，经多次讨论，形成了《基于光散射法的油烟颗粒物在线监测仪》（讨论稿）

具体工作过程如下：

（1）资料收集和整理（2023年10月-2024年1月）

包括餐饮油烟颗粒物管控立法和政策等有关制度文件，排放标准、监测（检测）方法标准、在线监测标准、计量标准等有关技术规范资料，管理部门在线监测管理、行业和市场发展等现状和趋势等有关信息，研究成果、发表论文等有关文献。

（2）实地调研和咨询（2024年1月-8月）

走访了净化设备、在线仪器、信息平台等生产厂家和供应单位，了解技术、产品和供应情况。走访了餐饮服务单位，了解净化处理、在线监测等实际情况。走访了生态环境、城市管理、市场监管、街道（乡镇）等政府部门，了解监管应用现状和需求。咨询了环境检测和计量等方面的专家学者，学习交流在线监测技术规范和标准。

（3）现场测试和验证（2024年3月-12月）

开发校准装置，研制了油烟发生测试系统。多批次开展了油烟、颗粒物在线监测数据和实验室手工分析数据的实验、比对和分析，验证在线监测仪和参考监测仪的性能。利用参考监测仪开展现场在线监测设备校验，评估在线数据质量。

（4）标准起草和编制（2024年12月-2025年3月）

编制组在调研和实验的基础上起草了标准，经多次讨论修改，形成了标准文本和编制说明讨论稿。

    - 2.3 起草阶段

2025年3月19日标委会秘书处在浙江省杭州市临平区组织召开了工作组一次会议，共有18名专家参会，会议对编制说明及标准正文进行了细致讨论，重新定义了油烟、修改设定流速次数，删除了风速影响、光线影响试验指标，删除了运行和维护、增加附录、明确颗粒物和油烟的溯源方法等。经讨论后决定，由杭州明瑞智能检测科技有限公司按照会议纪要对标准文本、编制说明进行修改，并且计划于4月3日之前完成修改并给出试验验证方案，4月30日之前由杭州明瑞智能检测科技有限公司、青岛明华电子仪器有限公司、衡智远科技（深圳）有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、杭州肥牛信息科技有限公司等5家单位在浙江省质量科学研究院共同进行试验验证。4月1日前修改完成标准文本和编制说明，

2025年5月12-13日，按照一次工作组会议安排，杭州明瑞智能检测科技有限公司、青岛明华电子仪器有限公司、衡智远科技（深圳）有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、杭州肥牛信息科技有限公司等5家携带各自两台仪器在杭州明瑞智能检测科技有限公司实验室进行了性能测试方法验证试验。试验方案和数据采集和结果分析比对由浙江省质量科学研究院李海洋博士指导并实施。

2.4 征求意见阶段

2025年9月，标准牵头单位杭州明瑞智能检测科技有限公司提交了标准征求意见稿及其编制说明，标委会秘书处收到后经过校对整理完善形成了标准征求意见稿发出稿发到社会和全体标委会委员广泛征求意见。

  - 3 主要起草单位及主要起草人

二、编制原则及主要内容

1  必要性

1.1 落实油烟在线监管的需要

国务院《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）要求“开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。……推动有条件的地区实施治理设施第三方运维管理及在线监控。”“拓展非现场监管手段应用。加强污染源自动监测设备运行监管，确保监测数据质量和稳定传输。”据不完全统计，全国已有20地要求实施油烟在线监测（见表1）。编制实施本标准是落实油烟在线监测管理政策的内在要求，可以明确在线设备技术要求，保障数据质量。

表 1 餐饮油烟在线监测现行立法汇总表

| 序号 | 名称 | 实施对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《上海市大气污染防治条例》 | 饮食服务业的经营者 |
| 2 | 《江苏省大气污染防治条例》 | 营业面积在五百平方米以上的餐饮企业 |
| 3 | 《广东省大气污染防治条例》 | 大中型餐饮场所 |
| 4 | 《湖南省大气污染防治条例》 | 大型餐饮服务企业和食堂 |
| 5 | 《陕西省大气污染防治条例》 | 营业面积一千平方米以上的餐饮 |
| 6 | 《河南省餐饮服务业油烟污染防治管理办法》 | 大型餐饮服务单位 |
| 7 | 《无锡市实施<江苏省大气污染防治条例>办法》 | 营业面积在五百平方米以上的餐饮企业 |
| 8 | 《潍坊市大气污染防治条例》 | 重点油烟排放单位和其他经营者 |
| 9 | 《汉中市大气污染防治条例》 | 营业面积在一千平方米以上的餐饮业经营者 |
| 10 | 《西宁市大气污染防治条例》 | 饮食服务业的经营者 |
| 11 | 《新乡市大气污染防治条例》 | 大型餐饮服务单位 |
| 12 | 《广州市餐饮场所污染防治规定》 | 大中型餐饮场所 |
| 13 | 《常州市餐饮业污染防治管理办法》 | 营业面积五百平方米以上的餐饮业经营者 |
| 14 | 《成都市餐饮服务业油烟污染防治管理办法》 | 全市大型规模餐饮企业和重点管控区域内的中型及以上规模餐饮企业 |
| 15 | 《鄂州市餐饮服务业油烟污染防治条例》 | 建立餐饮服务业油烟排放智能监控平台 |
| 16 | 《嘉兴市餐饮业油烟管理办法》 | 建立餐饮业油烟在线监控系统平台 |
| 17 | 《银川市餐饮服务业环境污染防治条例》 | 位于环境敏感区的大型餐饮服务单位 |
| 18 | 《杭州市大气污染防治规定》 | 重点油烟排放企业 |
| 19 | 《商洛市大气污染防治条例》 | 营业面积在一千平方米以上的餐饮业经营者 |
| 20 | 《晋城市市区餐饮行业油烟在线监测和管理规范》 | 市区建成区200座以上的饭店和烧烤类饭店 |

1.2  推动餐饮油烟污染治理的需要

我国餐饮经济发达，2023年全国餐饮收入52890亿元，同比增长 20.4%，餐饮门店达770.3万家。但是，餐饮业油烟问题较为突出。研究表明，餐饮油烟颗粒物绝大部分都是细颗粒物（PM2.5），从PM2.5来源解析看，餐饮业的贡献约为4%-15%左右。同时，油烟颗粒物排放易产生扰民问题，引发信访投诉，2019年全国“12369环保举报联网管理平台”数据显示，油烟举报占大气污染投诉总量的15.3%。为解决油烟问题，政府采取了一系列政策措施推进治理，但成效不理想，存在净化设备以次充好、市场失序等问题。编制实施本标准是加强油烟管治的客观要求，可以规范评判净化效果，推动油烟治理。

1.3  提升在线监测数据质量的需要

常规油烟采样和检测方法为红外分光光度法，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）或《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077-2019），存在测试工作强度大、技术要求高、操作复杂、分析过程长、数据准确性和重复性较差等问题，给日常监督执法带来很大的不便。相比常规监测，油烟在线监测高效便捷、经济智能，近些年来应运而生，方兴未艾。但是，在线设备良莠不齐，监测数据差别较大（见表2），缺乏在线设备产品标准，相关技术要求不一致。编制实施本标准是强化监管措施的必然要求，可以提供在线设备检验规则，统一评判规范。

表 2  不同品牌在线监测仪比对测试结果

测试时间：2024年10月31日

|  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟（mg/m³） | 0.98 | 0.12 | 3.5 | 2.61 | 1.88 |
| 颗粒物（mg/m³） | 3.12 | 1.69 | 1.26 | 6.13 | 2.54 |

2.基本原则

2.1  现实性与前瞻性结合

国家和各地排放标准均将油烟作为控制指标，本标准和排放标准保持一致，将油烟作为在线监测指标。本标准坚持前瞻性原则，将颗粒物作为在线监测指标。一是颗粒物为餐饮业废气排放的特征污染物。现行国家标准GB 18483-2021规定的油烟指标实际上是油烟中油分的浓度，不包括EC、盐类和含氮、含氧有机物以及燃料燃烧产生的颗粒物组分。二是颗粒物排放管控具有技术支持。颗粒物光散射法在线监测技术已成功应用于环境空气质量、固定污染源烟气以及扬尘等领域在线监测，实验室检测方法可适用北京市地标《餐饮业 颗粒物的测定 手工称重法》（DB11/T 1485—2017）。油烟颗粒物的治理技术也较为成熟。此外，北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488—2018）以及部分油烟在线监测技术规范将颗粒物纳入控制指标。

2.2  科学性与实用性结合

一方面，坚持科学性。采行成熟的光散射法在线监测技术，设定了油烟和颗粒物零点漂移、示值误差、响应时间、重复性、高浓度淹没试验、水汽影响试验等6项性能指标和试验方法，提出了在线设备外观要求和安全要求。另一方面，坚持实用性原则。在线监测仪当前宜定位为管理工具，应具有经济性和现场适用性。一是抓住重点指标。将监测油烟浓度、颗粒物浓度、静电式净化设备工作电流和排风机开关状态4项指标作为功能要求。二是放松参数设置。对温度、湿度、流速或流量等烟气参数以及有关工况监控数据未作硬性测量要求，可根据需要自主决定。三是监测实况数据。在线浓度数据为实测数据，未经转换或折算。四是引入参考设备。引入参考油烟颗粒物浓度监测仪，以方便设备检验、校验和监管。五是不限等速采样。实践中，可根据需要加强参考设备的配置，提高性能和功能。

2.3  依据

本标准制定主要依据及参考了以下文件：

GB18483  饮食业油烟排放标准（试行）

GB/T 34065—2017 分析仪器的安全要求

HJ76 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 1077 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法

HJ/T62  饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）

HJ/T212  污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ/T477  污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求

DB11/T 1485  餐饮业 颗粒物的测定 手工称重法

2.4 油烟颗粒物在线监测技术

油烟、颗粒物在线监测主要有光散射技术、气敏传感器技术和电化学传感器技术。

光散射技术的工作原理是当激光照射到颗粒物时会产生光散射，在特定方向上的光散射波形与颗粒物粒径有关，通过不同粒径的波形分类统计及换算可以得到不同粒径的实时颗粒物的质量浓度，再经过标定得到油烟浓度数据。光散射法为主流油烟、颗粒物在线监测技术，具有快速、灵敏、稳定性较好等优点，上海和杭州的团体标准明确将光散射法作为油烟在线监测方法，深圳市《饮食业油烟控制规范》（SZDB/Z 254—2017）将粒子集合光散射法作为油烟现场和在线监测的等效测试方法。

气敏传感器法，指基于简单回路检测出低浓度的还原性气体的半导体气体传感器的油烟浓度测定方法，主要测量的是油烟中的气体成分，该传感器易被油烟覆盖而导致其寿命较短。由于暴露使用，工作条件较恶劣，气敏传感器存在选择性差、零点漂移大、受温湿度变化影响大、长期稳定性差、重复性差、响应速度慢等缺陷，通常用于异常气体报警等测量精度要求不高的场合，并不适用于对油烟废气进行定量测量。

电化学传感器是利用电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作，实际工作中由于电机表面连续发生电化学反应，传感电极电势并不能保持恒定，传感器性能会在使用较长时间后退化。

2.5 油烟颗粒物在线监测实践

近年来，油烟颗粒物在线监测仪在有关各地得到大力推广，以杭州市为例。

杭州市自2021年9月开始建设餐饮油烟在线管理系统，截至2024年底，共安装在线设备1.8万台左右（经营性餐饮单位占比80%左右），设备服务商30余家（设备厂商10家左右），在线设备均取得中环协环境保护产品认证（以下简称“CCEP”）证书，技术原理均为光散射法。

杭州市大力推行油烟在线监测，加强油烟管控数字化建设，取得“两升两降”的治理成效。以临平区为例。2021年10月至12月，净化设备使用率从59.09%上升到97.63%，油烟排放达标率从53.08%上升到87.93%，油烟排放超标率从46.92%下降到19.38%，信访投诉量从17起下降到4起。

但是，杭州市油烟在线监测也面临一些问题，如在线仪器存在数据失真、数据漂移、长时间为0、异常离线等异常情况，数据质量难以评估，市场竞争存在失序风险，监管压力增大等。解决这些问题，需要从源头上着手，制订实施在线设备有关产品标准，统一技术要求。

  - 2.6 主要内容的确立

2.6.1  适用范围

本标准适用于基于光散射法的油烟颗粒物在线监测仪。主要应用于餐饮业，即在一定场所，利用餐饮设施对食物进行现场烹饪（包括调制加工），为社会生活提供饮食服务的行业，主体包括餐饮服务单位和食品制造企业。

2.6.2  术语和定义

参考现行标准规定了油烟、颗粒物、油烟颗粒物在线监测仪3个术语。

油烟定义根据《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077 —2019）给出。

颗粒物定义根据北京地方标准《餐饮业 颗粒物的测定 手工称重法》（DB11/T 1485）给出。

油烟颗粒物在线监测仪定义参考HJ76和上海、杭州等有关团体标准，定义为“用于检测油烟浓度和颗粒物浓度的终端在线监测设备，包括采样模块、检测模块（激光散射传感器）、数据采集处理模块、显示模块和通讯网络传输模块。”

2.6.3  技术要求

- 工作环境、外观要求、安全要求

该部分参考HJ76、GB/T 34065等有关标准规定。

- 功能要求

该部分大体包括监测功能、软件功能和传输功能三部分。

监测功能

要求具备油烟浓度、颗粒物浓度、静电式净化设备工作电流和排风机开关状态监控功能，其中静电式净化设备电流值和排风机开关状态是判断净化设备和排风机运行工况的重要指标，需纳入标准。对温度、湿度、流速或流量等烟气参数和排风机净化设备的运行功率、工作电压等有关工况监控数据，不做硬性要求。规定仪器应具备手动和自动校零功能。

软件功能

应具备数据显示、存储、查询、分析、处理及报警的功能。应具备断电数据保护的功能。

通讯功能

应能与云端服务器进行通讯，采用HJ 212协议传输数据，宜按1min数据频率传输。

- 性能要求

本部分主要参考了HJ76、中环协认证规范和有关标准（见表12），并根据实验情况作出规定。

性能指标范围

确定指标范围应全面反映在线仪器的综合性能。有关标准（规范）都设定了零点漂移和示值误差，这两项指标对于保障设备的正确度至为重要。重复性对于保障设备的精密度至为重要。基于光散射法技术原理和监测点位现状的考虑，设定了水汽影响试验指标。参考中环协认证规范，设定了高浓度淹没试验指标响应时间为在线设备指标的基本项。据此，本标准规定了油烟和颗粒物零点漂移、示值误差、响应时间、重复性、高浓度淹没、水汽影响等6项性能指标。

性能指标要求

1）零点漂移。有关标准（规范）大部分规定零点漂移不超过±0.5mg/m³，但参考认证检测情况和编制组技术评价检测情况（见表3），可从严规定零点漂移不超过±0.2mg/m³。

表 3 有关零点漂移数据

| 设备厂商 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCEP认证检测 油烟零点漂移（mg/m³） | 0.12 | 0.173 | 0.1 | 0.15 | 0.04 |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.18 |
| 技术评价检测 零点漂移（mg/m³） | 油烟 |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

2）示值误差。各有关标准（规范）规定不一。考虑到在线设备的实用性，示值误差与当前颗粒物监测技术发展水平一致，规定示值误差为相对误差不超过±20%。

3）重复性。根据编制组委托技术评价实验情况（见表4），规定重复性≤8%较为合理。

表 4 技术评价重复性

评价分析日期：2024.4.16

|  | 重复性 |
| --- | --- |
| 油烟浓度 | 4.33% |
| 颗粒物浓度 | 2.76% |

4）高浓度淹没。参考中环协CCEP认证检测情况（见表5），规定高浓度淹没试验后仪器能正常工作且示值误差不超过±20%。

表 5 CCEP检测高浓度淹没试验情况

| 设备厂商 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | -8.70% | -0.80% | 9.00% | -8.40% | -18.70% |

5）水汽影响。根据编制组委托技术评价实验情况（见表6），规定水汽影响试验仪器显示值的平均值为≤0.2mg/m³。

表6  技术评价水汽影响试验情况

评价分析日期：2024.4.16

|  | 显示值 |
| --- | --- |
| 水汽影响试验（mg/m³） | 0 |

6）响应时间。根据编制组委托技术评价实验情况，响应时间为7.3s，规定响应时间为≤30s。

三、主要试验验证情况

主要分为油烟发生测试系统和性能试验两部分。油烟发生测试系统为实验室检测的硬件条件。

1 油烟发生测试系统

包含油烟发生装置、模拟烟道和参考油烟颗粒物浓度监测仪、净化器及风机等辅助设备三个部分。一是油烟发生装置。符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T 62）的规定，油烟和颗粒物在风机抽动下扩散到模拟烟道中，形成均匀、稳定的气溶胶，装置可连续发生稳定油烟1h以上。

二是模拟烟道。至少具有两个采样孔，被检仪器和参考油烟颗粒物浓度监测仪之间的间距应不超过1m，采样位置应符合GB 18483的相关要求，应设置在距弯头、变径管下游方向不小于3倍直径，和距上述部件上游方向不小于1.5倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。流速控制范围（4～12）m/s，稳定性偏差和均匀性偏差均应不大于5%。

三是参考油烟颗粒物浓度监测仪。为方便实验室示值误差检测，同时减轻检测成本，参照全国环境化学计量技术委员会《餐饮油烟浓度监测仪校准规范》（报批稿），引入参考油烟颗粒物浓度监测仪，并设定其技术要求为“示值误差不超过±7%，示值重复性≤5%，响应时间≤10s”，根据CCEP认证检测油烟情况和编制组委托技术评价颗粒物检测情况（见表7），“最大允许误差不超过±7%”的要求能够达到，根据前述技术评价结果，能够达到“示值重复性≤5%，响应时间≤10s”的技术要求。

表7  CCEP认证检测油烟有关示值误差情况（建议参照表5修改）

| CCEP认证检测（油烟） |  |
| --- | --- |
| 厂商 | 示值误差 |
| 1 | -7.90% |
| 2 | -6.80% |
| 3 | -6.40% |
| 5 | -6.20% |
| 6 | -7.60% |
| 8 | 4.00% |
| 9 | -6.80% |

2  参考仪器溯源试验

2.1 油烟浓度溯源

油烟浓度溯源方法参照全国环境化学计量技术委员会《餐饮油烟浓度监测仪校准规范》（报批稿）和HJ 1077-2019进行实验，具体数据如下。

示值误差（指标：≤±20%）

——示值误差，%；

——参考仪器第 i 次的测量平均值，mg/m³；

——红外测油法第 i 次的测量平均值，mg/m³。

表8 油烟溯源试验记录

| 测试日期 | 参考仪器浓度 （mg/m³） | 红外测油法浓度（mg/m³） | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.5.4 | 1.29 | 1.33 | -3.01% |
| 2025.5.5 | 3.26 | 3.20 | 1.87% |
| 2025.5.6 | 7.10 | 7.12 | -0.28% |

2.2 颗粒物浓度溯源

颗粒物浓度溯源具体参照DB11/T 1485—2017进行 实验。

示值误差（指标：≤±20%）

——示值误差，%；

——参考仪器第 i 次的测量平均值，mg/m³；

——手工称重法第 i 次的测量平均值，mg/m³。

表9 颗粒物溯源试验记录

| 测试日期 | 参考仪器浓度 （mg/m³） | 手工称重法浓度（mg/m³） | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.5.4 | 3.89 | 3.83 | 1.57% |
| 2025.5.5 | 16.13 | 16.23 | -0.62% |
| 2025.5.6 | 33.58 | 33.54 | 0.12% |

3  性能试验

5月12-13日，标委会秘书处组织5家设备厂商在浙江进行了性能验证试验。参与试验验证的厂家有杭州明瑞智能检测科技有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、杭州肥牛信息科技有限公司、青岛明华电子仪器有限公司、衡智远科技（深圳）有限公司5家生产企业，由浙江省质量科学研究院专家根据有关方法标准（规范）给出在线设备检测方法和参考油烟颗粒物浓度监测仪校验方法，对仪器进行验证。主要包括零点漂移、示值误差、响应时间、重复性、高浓度淹没试验、水汽影响试验。

表10  油烟颗粒物在线监测仪性能指标试验记录

日期：2025年5月13日     环境条件：温度___35.4_____℃

环境湿度：___52______%RH   测量条件：烟气流速____5____m/s

表10零点漂移

|  | 设备厂商 | 零点漂移 |
| --- | --- | --- |
| 油烟 | 1 | 0 |
|  | 2 | 0 |
|  | 3 | 0.15 |
|  | 4 | 0.04 |
|  | 5 | 0.26 |
| 颗粒物 | 1 | 0 |
|  | 2 | 0 |
|  | 3 | 0.16 |
|  | 4 | 0.04 |
|  | 5 | 0.35 |

要求：不超过±0.2mg/m³

大部分仪器厂家都满足要求，设备厂家5油烟零点漂移为0.26mg/m³，颗粒物零点漂移为0.35mg/m³，未达要求。经数据核查，仪器在8h、12h时零点漂移较大，在长时间运行中出现波动，建议对厂家提高传感器的稳定性。

表11示值误差

| 油烟浓度点 | 设备厂商 | 平均值 （mg/m3） | 示值误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1mg/m3 | 参考仪器 | 1.59 | / |
|  | 1 | 1.44 | -9.43% |
|  | 2 | 0.39 | -75.47% |
|  | 3 | 1.42 | -10.69% |
|  | 参考仪器 | 1.24 | / |
|  | 4 | 0.86 | -30.65% |
|  | 5 | 1.74 | 40.32% |
| 4mg/m3 | 参考仪器 | 4.12 | / |
|  | 1 | 3.95 | -4.13% |
|  | 2 | 3.58 | -13.11% |
|  | 3 | 4.18 | -1.46% |
|  | 参考仪器 | 4.73 | / |
|  | 4 | 3.84 | -18.82% |
|  | 5 | 5.42 | 14.59% |
| 7mg/m3 | 参考仪器 | 6.25 | / |
|  | 1 | 6.61 | 5.76% |
|  | 2 | 6.59 | 5.44% |
|  | 3 | 6.89 | 10.24% |
|  | 参考仪器 | 8.84 | / |
|  | 4 | 7.44 | -15.84% |
|  | 5 | 8.71 | -1.47% |
| 颗粒物浓度点 | 设备厂商 | 平均值（mg/m3） | 示值误差（%） |
| 5mg/m3 | 参考仪器 | 5.45 | / |
|  | 1 | 5.46 | 0.18% |
|  | 2 | 5.44 | -0.18% |
|  | 3 | 6.04 | 10.83% |
|  | 参考仪器 | 5.56 | / |
|  | 4 | 3.38 | -39.21% |
|  | 5 | 3.63 | -34.71% |
| 20mg/m3 | 参考仪器 | 21.78 | / |
|  | 1 | 22.89 | 5.10% |
|  | 2 | 21.62 | -0.73% |
|  | 3 | 20.42 | -6.24% |
|  | 参考仪器 | 18.69 | / |
|  | 4 | 11.20 | -40.07% |
|  | 5 | 11.50 | -38.47% |
| 35mg/m3 | 参考仪器 | 31.38 | / |
|  | 1 | 34.54 | 10.07% |
|  | 2 | 32.53 | 3.66% |
|  | 3 | 31.92 | 1.72% |
|  | 参考仪器 | 31.98 | / |
|  | 4 | 16.13 | -49.56% |
|  | 5 | 21.82 | -31.77% |

要求：不超过±20%

油烟示值误差试验表明，参加测试仪器均不超过±20%，符合标准要求。

表12响应时间

| 设备厂商 | 次数 | 测定值（s） | 响应时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10″01 | 9″29 |
|  | 2 | 9″40 |  |
|  | 3 | 8″45 |  |
| 2 | 1 | 10″09 | 26″94 |
|  | 2 | 59″68 |  |
|  | 3 | 11″06 |  |
| 3 | 1 | 21″13 | 21″83 |
|  | 2 | 24″46 |  |
|  | 3 | 19″89 |  |
| 4 | 1 | 30″39 | 29″91 |
|  | 2 | 29″68 |  |
|  | 3 | 29″65 |  |
| 5 | 1 | 8″36 | 10″25 |
|  | 2 | 13″10 |  |
|  | 3 | 9″30 |  |

要求：≤30s

响应时间试验表明，参加测试仪器均不超过1min，符合标准要求。

表13重复性

|  | 设备厂商 | 平均值（mg/m3） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值 | 1 | 4.16 | 1.44% |
|  | 2 | 3.86 | 2.07% |
|  | 3 | 4.45 | 11.72% |
|  | 4 | 4.32 | 5.44% |
|  | 5 | 5.20 | 6.27% |

要求：≤8%

试验表明，四台仪器重复性不超过8%，厂家3的仪器重复性为11.72%，第2次测量值偏低导致重复性偏大，建议厂家提高仪器的稳定性。

表14高浓度淹没

|  |  | 设备厂商 | 平均值（mg/m3） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟 | 1mg/m3 | 参考仪器 | 1.53 | / |
|  |  | 1 | 1.46 | -4.58% |
|  |  | 3 | 1.80 | 17.65% |
|  |  | 参考仪器 | 1.74 | / |
|  |  | 2 | 0.34 | -80.46% |
|  |  | 4 | 1.53 | -12.07% |
|  |  | 5 | 2.28 | 31.03% |
|  |  | 设备厂商 | 平均值 （mg/m3） | 示值误差 （%） |
| 颗粒物 | 5mg/m3 | 参考仪器 | 5.46 | / |
|  |  | 1 | 5.34 | -2.20% |
|  |  | 3 | 7.39 | 35.35% |
|  |  | 参考仪器 | 6.47 | / |
|  |  | 2 | 5.63 | -12.98% |
|  |  | 4 | 4.87 | -24.73% |
|  |  | 5 | 4.16 | -35.70% |

要求：不超过±20%

高浓度淹没试验表明，参加测试仪器均不超过±20%，符合标准要求。。

表15水汽影响

|  | 设备厂商 | 平均值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 油烟 | 1 | 0.016 |
|  | 2 | 0.054 |
|  | 3 | 1.182 |
|  | 4 | 1.108 |
|  | 5 | 1.068 |
| 颗粒物 | 1 | 0.054 |
|  | 2 | 0.834 |
|  | 3 | 3.106 |
|  | 4 | 3.186 |
|  | 5 | 1.348 |

要求：≤0.2mg/m³

水汽影响

|  | 设备厂商 | 平均值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 油烟 | 1 | 0.016 |
|  | 2 | 0.054 |
|  | 3 | 1.182 |
|  | 4 | 1.108 |
|  | 5 | 1.068 |
| 颗粒物 | 1 | 0.054 |
|  | 2 | 0.834 |
|  | 3 | 3.106 |
|  | 4 | 3.186 |
|  | 5 | 1.348 |

油烟水汽影响试验表明，厂家1和2的浓度值未超过0.2mg/m3，符合标准要求。厂家3、4、5均超出0.2mg/m3，可能是是水汽在检测通道中也是以颗粒状存在，造成检测仪数据输出，因此建议检测通道进气口前加上加热装置，消除水汽。

四、标准中涉及专利的情况

本文件没有涉及任何专利。

五、预期达到社会效益、对产业发展的作用等情况

1 有利于设备监管

一是把好设备入口关。在线设备经油烟发生测试系统检测合格后方可推向市场，禁止不合格产品接入在线监管平台。二是把好运维管理关。抽检上线设备，使用参考设备校验，要求校验不合格的产品完成整改。三是把好市场退出关。因性能不符合本标准技术要求，频繁出现数据异常的在线设备，在线监管平台可作下线处理，问题严重的，平台不再接受设备入网。

2 有利于计量建标

可参考本标准制订油烟颗粒物在线监测仪校准规范，将重复性和示值误差作为重要计量特性指标。第三方计量机构建立计量标准，实施计量校准。

3 有利于产业发展

通过统一仪器技术要求，能提升产品和数据质量，从而规范市场，有序竞争，推动净化设备市场发展，促进油烟监测、治理和计量行业健康发展。

六、与国际、国外标准对比情况

1相关标准

国外油烟控制主要侧重于消防控制，尚未发现有关油烟废气管治方面的标准或技术规范。国内有关标准（规范）如下。

1.1  排放标准

有关油烟废气排放标准计11项（见表9）。从类别看，1项为国家强制性排放标准，其余10项为地方标准，其中8项为强制性标准，2项为推荐性标准。从控制指标看，均包含油烟，7项规定非甲烷总烃，1项规定颗粒物，5项规定臭气，5项规定去除效率。从限值看，国标油烟为2mg/m³，地标大多为1mg/m³，颗粒物（北京地标）为5mg/m3，非甲烷总烃大多为10mg/m³，臭气限值不一，去除效率大多为90%。

表9  现行餐饮业大气污染物排放标准

1.2  方法标准

油烟、颗粒物实验室方法标准主要有5项（见表10）。该5项标准可作为油烟颗粒物在线监测的参比方法。

表10  餐饮油烟、颗粒物实验室方法标准

| 序号 | 地方 | 标准名称 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国 | 饮食业油烟排放标准（试行） （GB 18483-2001)附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法 | 油烟 |
| 2 | 全国 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 （HJ 1077—2019） | 油烟 |
| 3 | 全国 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 （HJ 836-2017） | 颗粒物 |
| 4 | 全国 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （GB/T 16157-1996） | 颗粒物 |
| 5 | 北京 | 餐饮业 颗粒物的测定 手工称重法 （DB11/T 1485—2017） | 颗粒物 |

1.3  在线监测标准（规范）

油烟在线监测相关标准或技术规范计12项（见表11）。从类别看，地方标准1项，认证规范1项，其余10项为团体标准，尚无国家标准或行业标准。从性能指标看，12项标准（规范）均将油烟作为监测项目，其中7项规定颗粒物，6项规定非甲烷总烃。设备标准（规范）共3项，中环协（北京）认证中心制订1项，另2项由本标准主要起草单位负责编制（其中1项为计量团体标准），其余9项侧重油烟在线监测系统技术规范。本标准编制过程中，参考了上述有关标准（规范）的规定内容。

表11  餐饮油烟在线监测标准（规范）

| 序号 | 地区 | 名称 | 性能指标项目 | 颁布单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国 | 餐饮业油烟在线监测报警仪认证技术规范 （RJGF 006-2022） | 油烟 | 中环协（北京）认证中心 |
| 2 | 杭州 | 餐饮油烟排放在线监测系统技术规范（试行） （（T/ZS 0220-2021） | 油烟、颗粒物 | 杭州市环保产业协会 |
| 3 | 广州 | 高效稳定餐饮油烟净化系统第3部分：在线监测监控设备技术要求 （T/GZBC45.3- 2021） | 油烟、非甲烷总烃 | 广州市标准化促进会 |
| 4 | 浙江 | 餐饮油烟在线监测仪及智慧监测平台技术规范 （T/ZAEIEP-001-2020） | 油烟，其他不明 | 浙江省环保装备行业协会 |
| 5 | 深圳 | 餐饮业油烟污染物在线监测系统技术要求 （DB4403/T 207-2021） | 油烟、非甲烷总烃 | 深圳市市场监督管理局 |
| 6 | 上海 | 餐饮油烟在线监测（光散射法）与监控技术规范 （T/SHAEPI 003—2022） | 油烟 | 上海市环境保护产业协会 |
| 7 | 安徽 | 餐饮油烟排放连续在线监测技术规范 （T/AHEMA 20—2022） | 油烟、颗粒物、非甲烷总烃 | 安徽省环境检测行业协会 |
| 8 | 安徽 | 餐饮油烟排放在线监测系统运维技术规范 （T/AHEMA 25—2022） | 油烟、颗粒物、非甲烷总烃 | 安徽省环境检测行业协会 |
| 9 | 山东 | 餐饮油烟在线监测系统技术规范 （T/SDSES 010-2023） | 油烟、颗粒物、非甲烷总烃 | 山东环境科学学会 |
| 10 | 山东 | 餐饮油烟在线监测系统 运营维护规范》 （T/SDSES 011-2023） | 油烟、颗粒物、非甲烷总烃 | 山东环境科学学会 |
| 11 | 浙江 | 餐饮油烟在线监测仪 （T/ZS 0406-2022） | 油烟、颗粒物 | 浙江省产品与工程标准化协会 |
| 12 | 杭州 | 餐饮油烟、颗粒物在线监测仪（光散射法）技术要求及测量方法 （T/HZSM 0001-2022） | 油烟、颗粒物 | 杭州市计量测量学会 |

表12  餐饮油烟在线监测标准（规范）有关性能指标要求

| 序号 | 地区 | 名称 | 项目 | 零点漂移 | 示值误差 | 响应时间 | 线性误差 | 重复性 | 量程 | 高浓度 影响试验 | 风速影响试验 | 光线影响试验 | 水汽影响试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国 | 餐饮业油烟在线监测报警仪认证技术规范 （RJGF 006-2022） | 油烟 | 不超过±0.5mg/m3 | 不超过±20% | —— | —— | —— | 10mg/m3 | 不超过±20% | 不超过±0.5mg/m3 | —— | —— |
| 2 | 杭州 | 餐饮油烟排放在线监测系统技术规范（试行） （T/ZS 0220-2021） | 油烟、颗粒物 | 不超过±0.5mg/m3 | ±0.1（0mg/m3-2mg/m3）±10%（>2mg/m3） | ≤10s | —— | —— | 油烟：0-10mg/m3，颗粒物：0-50mg/m3 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 广州 | 高效稳定餐饮油烟净化系统第3部分：在线监测监控设备技术要求 （T/GZBC45.3- 2021） | 油烟、非甲烷总烃 | 不超过±0.5㎎/m³ | 油烟：不超过±20% | —— | 油烟：绝对值不高于 10% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 深圳 | 餐饮业油烟污染物在线监测系统技术要求 （DB4403/T 207-2021） | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟：24h不超过±5%满量程，30d不超过±10%满量程 非甲烷总烃：24h不超过±15%满量程，30d不超过±25%满量程 | 油烟：浓度≤1.0mg/m3，绝对误差≤±0.2mg/m3；浓度>1.0mg/m3，相对误差≤±30%。 非甲烷总烃：≤±20% | 油烟：≤30s 非甲烷总烃：≤90s | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 上海 | 餐饮油烟在线监测（光散射法）与监控技术规范 （T/SHAEPI 003—2022） | 油烟 | 不超过±0.5mg/m3 | 0.10~1.00mg/m3时绝对误差 不超过±0.1mg/m；1.00~10.00mg/m3时相对误差 不超过±20%。 | —— | —— | —— | 至少覆盖0.01-10.00mg/m3 | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 安徽 | 餐饮油烟排放连续在线监测技术规范 （T/AHEMA 20—2022） | 油烟、颗粒物、非甲烷总烃 | 不超过±0.5mg/m³ | 油烟：浓度≤1.0mg/m3，绝对误差≤±0.2mg/m3；浓度>1.0mg/m3，相对误差≤±30%。 颗粒物：≤10mg/m³，绝对误差不超过±5mg/m³。 10mg/m³＜排放浓度≤20mg/m³，绝对误差不超过±6mg/m³。 20mg/m³＜排放浓度≤50mg/m³，相对误差不超过±30%。 非甲烷总烃：≤±20% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 山东 | 餐饮油烟在线监测系统技术规范 （T/SDSES 010-2023） | 油烟、颗粒物、非甲烷总烃 | 不超过±0.5mg/m³ | 油烟：浓度≤1.0mg/m3，绝对误差≤±0.2mg/m3；浓度>1.0mg/m3，相对误差≤±20%。 颗粒物： ≤10mg/m³，绝对误差不超过±5mg/m³。 10mg/m³＜排放浓度≤20mg/m³，绝对误差不超过±6mg/m³。 20mg/m³＜排放浓度≤50mg/m³，相对误差不超过±30%。 非甲烷总烃：排放浓度＜50 mg/m3，绝对误差不超过±10mg/m3；排放浓度≥50 mg/m3 ，相对准确度不超过±40%。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 浙江 | 餐饮油烟在线监测仪 （T/ZS 0406-2022） | 油烟、颗粒物 | 不超过±0.2mg/m³ | 不超过±20% | ≤10s | ≤10% | —— | 油烟： (0-10) mg/m³ ， 颗粒物： (0-50) mg/m³ | 不超过±20% | 不超过±0.5mg/m³ | 不超过±20% | ≤0.2mg/m³ |
| 9 | 杭州 | 餐饮油烟、颗粒物在线监测仪（光散射法）技术要求及测量方法 （T/HZSM 0001-2022） | 油烟、颗粒物 | ≤0.2mg/m3 | ≤±20% | ≤30s | ≤±10% | ≤8% | —— | —— | —— | ≤±20% | ≤0.2mg/m³ |

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图

本文件属于工业过程测量和控制大类，分析仪器标准体系，12在线分析仪器类。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本文件的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布6个月后实施。建议在本文件发布后两年内进行宣贯，宣贯对象主要是生态环境、城市管理、市场监督等相关部门以及油烟颗粒物在线监测仪的生产和供应、科研院所、环境监测和计量、环境治理等单位。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。