| ICS | 71.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | N 53 |

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/TXXXXX—XXXX

基于光散射法的油烟颗粒物在线监测仪

Online analyzer for oil fume and particulate matter based on light scattering method

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

基于光散射法的油烟颗粒物在线监测仪

范围

本文件规定了基于光散射法的油烟颗粒物在线监测仪的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于基于光散射法的油烟颗粒物在线监测仪。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2829 — 2002 周期检验计数抽样程序及表

GB/T 11606— 2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384 — 2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 18268.1—2025 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB 18483— 2001 饮食业油烟排放标准（试行）

GB/T 34065 — 2017 分析仪器的安全要求

HJ/T 62 —2001  饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）

HJ/T 212  污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ /T 1077 —2019  固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法

DB11/T 1485—2017  餐饮业 颗粒物的测定 手工称重法

术语和定义

  - 下列术语和定义适用于本文件。

3.1

油烟  oil fume

食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。

[来源：HJ 1077 —2019，3.1]

3.2

颗粒物  particulate matter

在食物加工、烹饪过程中，油脂等各类有机物质经过物理或化学变化形成并排放的液态或固态颗粒物以及燃料燃烧产生的颗粒物。

[来源：DB 11/T 1485—2017，3.1]

3.3

油烟颗粒物在线监测仪  Online monitor for oil fume and particulate matter

用于检测油烟浓度和颗粒物浓度的终端在线监测设备，包括采样模块、检测模块（激光散射传感器）、数据采集处理模块、显示模块和通讯网络传输模块。

  - 4  技术要求

4.1工作条件

基于光散射法的油烟颗粒物在线监测仪（以下简称“仪器”）应在下列条件下正常工作：

a)  环境温度：（-10～55）℃；

b)  相对湿度：≤90%；

c)  大气压：（75～106）kPa；

d)  供电电压：（220±22）V，（50±1）Hz。

e)  特殊环境条件下，仪器的配置应满足当地环境条件的使用要求。

4.2 外观要求

仪器的外观应满足如下要求：

- 仪器的外观整齐、清洁，表面涂、镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

所有铭牌及标志应耐久和清楚，内容符合相关法规、标准的要求；

所有紧固件不得松动，各种调节件灵活，功能正常；

仪器可拆部分应能无障碍地拆装。

4.3 安全要求

4.3.1 介电强度

仪器的电源相、中连线与机壳间承受1500 V、50 Hz交流电压，历时1 min应无击穿或重复飞弧现象。电晕效应和类似现象可忽略不计。

4.3.2 接触电流

在正常工作条件下，仪器的接触电流应不大于0.5 mA（有效值）或0.7 mA（峰-峰值）。

在单一故障条件下，仪器的接触电流应不大于3.5 mA（有效值）或5 mA（峰-峰值）。

4.3.3 保护接地

接地保护端子和有效保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1 Ω，不包括电源线的阻抗。

4.4 功能要求

4.4.1　应监测油烟浓度、颗粒物浓度、静电式净化设备工作电流和排风机开关状态。宜监测温度、湿度、流速或流量等参数。

4.4.2　应具备手动或自动校零功能。

4.4.3　应具备数据显示、存储、查询、分析、处理及报警的功能。

4.4.4　应具备断电数据保护功能。设备断电时应能自动保存数据；恢复供电后应能自动启动，恢复运行状态并正常工作。

4.4.5　应能进行时钟设置及校准。

4.4.6　应能与云端服务器进行通讯，采用HJ 212协议传输数据，宜按1min数据频率传输。

    - 4.5 性能要求

    - 仪器主要性能指标应符合表1的要求。

    - 表1 性能要求

| 序 号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.1 | 零点漂移 | 不超过±0.2mg/m3 |
| 4.5.2 | 示值误差 | 不超过±20% |
| 4.5.3 | 响应时间 | ≤30s |
| 4.5.4 | 重复性 | ≤8% |
| 4.5.5 | 高浓度淹没 | 不超过±20% |
| 4.5.6 | 水汽影响 | ≤0.2mg/m3 |

4.6 环境适应性

环境温度在-10 ℃～55 ℃范围内变化，仪器可正常工作且示值误差不超过±20%。

4.7 电磁兼容性

仪器应符合GB/T 18268.1—2025中表2关于静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度等电磁兼容性要求，仪器能正常工作。

4.8 运输、运输贮存

仪器在运输包装状态下，包括低温贮存、高温贮存、跌落、碰撞、交变湿热，按GB/T 11606-2007表1中运输、运输贮存的要求进行试验。其中，高温55 ℃；低温-20 ℃；交变湿热：相对湿度95%、温度40 ℃；倾斜跌落高度250mm。试验后，包装箱不应有较大的变形和损伤，受伤仪器不应有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤；将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合4.5.2的要求。

  - 5  试验方法

5.1试验条件

- 5.1.1 试验环境条件

- 除非另有规定，仪器应在4.1所规定条件下进行。

- 5.1.2 试验设备

5.1.2.1 油烟发生测试系统

5.1.2.1.1组成

油烟发生测试系统应包含油烟发生装置、模拟烟道和参考油烟颗粒物浓度监测仪、净化器及风机等辅助设备。

5.1.2.1.2 油烟发生装置

油烟发生装置应符合HJ/T 62-2001的规定，油烟和颗粒物在风机抽动下扩散到模拟烟道中，形成均匀、稳定的气溶胶，装置可连续发生稳定油烟1 h以上。

5.1.2.1.3 模拟烟道

模拟烟道应至少具有两个采样孔，间距应不超过1m，采样位置应符合GB 18483—2001的相关要求。流速控制范围（4~12）m/s，稳定性偏差和均匀性偏差均应不大于5%。仪器采样头、参考油烟颗粒物浓度监测仪采样头分别安装在采样孔的烟道截面中心位置，如图1所示。

# 标引序号说明：

1——.油烟发生装置；

2——模拟烟道 ；

3——净化器及风机；

4 ——仪器；

5 ——参考油烟颗粒物浓度监测仪。

图1 仪器安装位置示意图

5.1.2.2 参考油烟颗粒物浓度监测仪

示值误差不超过±7%，示值重复性≤5%，响应时间≤10 s。参考油烟颗粒物浓度监测仪按照附录A的方法校验。

5.2 外观检查

目视和手感检查。

5.3 功能检查

按照仪器制造厂使用说明书检查功能。

5.4 安全试验

- 5.4.1 介电强度

按GB/T 34065 — 2017中6.3规定方法进行。

- 5.4.2 接触电流

按GB/T 34065 — 2017中6.2规定方法进行。

- 5.4.3 保护接地

按GB/T 34065 — 2017中6.4规定方法进行。

5.5 性能试验

  - 5.5.1  试验前准备

试验前完成仪器预热并进行调零。

5.5.2 零点漂移

将仪器置于清洁空气中，记录初始示值，每间隔4 h记录1次示值，连续测量24 h，以最大示值（油烟示值、颗粒物示值）作为零点漂移的结果。

5.5.3. 示值误差

设定油烟发生装置的流速为5 m/s，将油烟浓度分别调整到1 mg/m3、4 mg/m3和7 mg/m3（或根据实际需求确定浓度点，油烟浓度控制不超过目标浓度±0.5 mg/m3），待油烟浓度稳定后，分别记录仪器和参考油烟颗粒物浓度监测仪的示值（油烟浓度、颗粒物浓度），每隔1min记录1次，连续测量10次取平均值，按照公式（1）计算仪器的示值误差。

（1）

式中：

—— 仪器的示值误差，%；

—— 仪器10次测量平均示值，mg/m3；

——参考油烟颗粒物浓度监测仪10次测量平均示值，mg/m3。

5.5.4  响应时间

设定油烟发生装置的流速为5 m/s，油烟浓度约4 mg/m3。将仪器采样管插入到采样孔烟道截面中心位置，同时用秒表记录从插入采样孔到仪器示值90%时所用的时间，重复测量3 次，取3 次平均值作为仪器的响应时间。

5.5.5 重复性

设定油烟发生装置的流速为5 m/s，油烟浓度约4 mg/m3。待浓度稳定后每隔1 min记录仪器的示值（油烟浓度、颗粒物浓度），连续重复测量6 次，按照公式（2）计算示值重复性。

（2）

式中：

——浓度测量重复性；

——仪器6 次测量值的平均值，mg/m3；

——仪器第i次的测量值，mg/m3。

5.5.6 高浓度淹没试验

设定油烟发生装置的流速为5 m/s，油烟浓度约20 mg/m3，仪器持续运行10 min，然后检测油烟浓度1 mg/m3、颗粒物浓度5 mg/m3的示值误差。

5.5.7 水汽影响试验

在不产生油烟情况下，开启水汽发生系统，相对湿度约90%，稳定后记录每分钟的示值（油烟示值、颗粒物示值），连续测试5 次，记录被检仪器5 次测定显示值的平均值。

5.6 环境适应性

5.6.1 低温试验

按照GB/T 11606—2007中第4章低温试验中的有关规定进行试验，试验条件选取规定值为-10℃、持续时间为2 h，按5.5.3 进行油烟浓度1 mg/m3的示值误差试验。

5.6.2 高温试验

按照GB/T 11606—2007中第5章高温试验中的有关规定进行试验，试验条件选取规定值为55 ℃、持续时间为2 h，按5.5.3 进行油烟浓度1 mg/m3的示值误差试验。

5.7 电磁兼容性

试验按照GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019的方法进行。

5.8 运输、运输贮存

仪器在包装状态下，按照GB/T 11606—2007中第8章交变湿热试验、第15章低温贮存试验、第16章高温贮存试验、第17章跌落试验中的有关规定进行试验。

检验规则

- 6.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

- 6.2 出厂检验

6.2.1 每台仪器出厂前均应进行检验，经检验合格，并附有产品合格证后方可出厂。

## 6.2.2 出厂检验项目和检验方法应符合表2的要求。

表2 检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4.2 | 5.2 |
| 2 | 零点漂移 | 4.5 | 5.5.2 |
| 3 | 示值误差 |  | 5.5.3 |
| 4 | 响应时间 |  | 5.5.4 |
| 5 | 重复性 |  | 5.5.5 |
| 6 | 高浓度淹没 |  | 5.5.6 |
| 7 | 水汽影响 |  | 5.5.7 |
| 8 | 保护接地 | 4.3.3 | 5.4.3 |

6.3 型式检验

6.3.1 出现下列情况之一时应进行型式检验：

a）产品转厂生产的试制定型；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

c）正常生产的产品应每三年进行一次；

d）产品长期停产后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f）国家监管部门提出进行型式检验要求时。

6.3.2 型式检验项目和检验方法应符合表3的要求。

6.3.3 型式检验应在同一批次仪器中随机抽取3台。

- 6.3.4型式检验应按 GB/T 2829—2002 的规定进行，采取一次抽样方案。仪器的检验项目、不合格分类、不合格质量水平（RQL）、判别水平（DL）按表3 规定进行。批质量以每百单位仪器不合格数表示。

表3 型式检验

| 序号 | 不合格 分类 | 检验项目及章条 |  |  | 不合格 质量水平 （RQL） | 判别 水平 （DL） | 抽样方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 要求 章条 | 试验方法章条 |  |  | 样品量 （n） | 判定数组 （Ac,Re） |
| 1 | A | 功能要求 | 4.4 | 5.3 | 30 | Ⅰ | 3 | （0，1） |
| 2 |  | 零点漂移 | 4.5 | 5.5.2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 示值误差 |  | 5.5.3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 响应时间 |  | 5.5.4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 重复性 |  | 5.5.5 |  |  |  |  |
| 6 |  | 高浓度淹没 |  | 5.5.6 |  |  |  |  |
| 7 |  | 水汽影响 |  | 5.5.7 |  |  |  |  |
| 8 |  | 介电强度 | 4.3.1 | 5.4.1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 接触电流 | 4.3.2 | 5.4.2 |  |  |  |  |
| 10 |  | 保护接地 | 4.3.3 | 5.4.3 |  |  |  |  |
| 11 | B | 环境适应性 | 4.6 | 5.6 | 65 |  |  | （1，2） |
| 12 |  | 电磁兼容性 | 4.7 | 5.7 |  |  |  |  |
| 13 |  | 运输、运输贮存 | 4.8 | 5.8 |  |  |  |  |
| 14 |  | 外观 | 4.2 | 5.2 |  |  |  |  |

- 6.3.5若型式检验不合格，应分析原因，采取纠正措施，验证有效后，重新提交检验。若型式检验再次不合格，则对进行抽样的该批产品应停止出厂，再重复上述分析、纠正、验证、重新提交的步骤，直至合格为止。

- 6.3.6若型式检验合格，对进行抽样的该批产品可以提交鉴定、定型或出厂、入库。

7  标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

  - 7.1.1 仪器的标志

仪器应在适当的位置粘贴铭牌，应符合 GB/T 13306，至少包括以下内容：

- 仪器名称、型号；

- 额定工作电压、频率、功率；

- 制造厂名称、地址；

- 商标；

- 制造日期、出厂编号；

- 其他必要的标志。

  - 7.1.2 包装箱的标志

仪器包装应具有以下内容：

- 仪器名称及型号；

- 制造厂名称及地址；

- 商标；

- 仪器质量，单位为千克（kg）；

- 外形尺寸为：长×宽×高，单位为毫米（mm）×毫米（mm）×毫米（mm）；

- 包装储运图示标志：“易碎物品”“向上”“怕雨”等应符合 GB/T 191—2008 规定。

  - 7.2  包装

  - 7.2.1 仪器包装

仪器包装应符合 GB/T 13384—2008 的规定。

  - 7.2.2 随机文件

应具备以下文件：

装箱清单；

使用说明书；

合格证；

附备件清单。

  - 7.3 运输和贮存

  - 7.3.1 仪器在运输过程中和贮存时应防止受到剧烈冲击、雨淋、暴晒及辐射。

  - 7.3.2 仪器应原箱存放保管，仓库环境温度为 （0～40）℃，相对湿度不大于 85%；仓库内不应存放能引起仪器腐蚀和电气绝缘性降低的有害物质。

附录A

（规范性的）

参考油烟颗粒物浓度监测仪校验方法

A.1 油烟校验

A.1.1 引用文件

GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法

A.1.2 校验用器具及配套设备

A.1.2.1 秒表

最大允许误差：±0.10s/h。

A.1.2.2 烟尘采样器

具有金属滤筒采样管及配套滤筒，流量示值误差不超过±5%。

A.1.2.3 红外分光测油仪

配有4cm带盖石英比色皿，仪器扫描范围3400cm-1至2400cm-1，以四氯乙烯为溶剂，示值误差不超过±8%。

A.1.2.4 容量瓶和移液管

单标线容量瓶、单标线移液管：A级。

A.1.2.5 标准物质

有证的四氯乙烯中石油类溶液标准物质，相对扩展不确定度应不大于3%（k=2）。

A.1.3 步骤

A.1.3.1 示值误差

将参考油烟颗粒物浓度监测仪的采样头和烟尘采样器的采样头，分别安装在正文图1中“被检仪器”和“参考油烟颗粒物浓度监测仪”的位置。设定油烟发生装置的流速为5m/s，将油烟浓度分别调整到1mg/m3、4mg/m3和7mg/m3（油烟浓度控制不超过目标浓度±0.5mg/m3），待油烟浓度稳定后，开启烟尘采样器等速跟踪采样10min，同时记录参考油烟颗粒物浓度监测仪10min内的显示值并计算平均值，作为参考油烟颗粒物浓度监测仪测量值。10min后，关闭烟尘采样器并取出探头，将采样后的滤筒参照HJ 1077第7、8款中样品采集、制备和分析步骤，萃取、洗脱滤筒中的油分，用红外分光测油仪测定所采集的油含量。再根据采样体积计算出油烟浓度，作为油烟浓度参考标准值。

每个浓度点连续测量3次取平均值，按照公式（A.1）计算参考油烟颗粒物浓度监测仪的示值误差。

（A.1）

式中：

——参考油烟颗粒物浓度监测仪的示值误差，%；

——参考油烟颗粒物浓度监测仪3次测量平均值，mg/m3；

——油烟浓度参考标准值3次平均值，mg/m3。

A.1.3.2 重复性

设定油烟发生装置的流速为5m/s，油烟浓度约4mg/m3。待浓度稳定后每隔1分钟记录参考油烟颗粒物浓度监测仪的示值，连续重复测量6次，按照公式（A.2）计算示值重复性。

（A.2）

式中：

——浓度测量重复性；

——参考油烟颗粒物浓度监测仪6次测量值的平均值，mg/m3；

——参考油烟颗粒物浓度监测仪第i次的测量值，mg/m3。

A.1.3.3响应时间

设定油烟发生装置的流速为5m/s，油烟浓度约4mg/m3。启动参考油烟颗粒物浓度监测仪，待仪器稳定后迅速将采样管插入到采样孔烟道截面中心位置，同时用秒表记录从插入采样孔到仪器示值90%时所用的时间，重复测量3次，取3次平均值作为仪器的响应时间。

A.2 颗粒物校验

A.2.1 引用文件

GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

DB11/T 1485—2017  餐饮业 颗粒物的测定 手工称重法

A.2.2 校验用器具及配套设备

A.2.2.1 秒表

最大允许误差：±0.10s/h。

A.2.2.2 烟尘采样器

具有组合采样管及颗粒物检测滤芯，流量示值误差不超过±5%。

A.2.2.3 分析天平

分度为0.01mg。

A.2.3 步骤

A.2.3.1 示值误差

将参考油烟颗粒物浓度监测仪的采样头和烟尘采样器的采样头，分别安装在正文图1中“被检仪器”和“参考油烟颗粒物浓度监测仪”的位置。设定油烟发生装置的流速为5m/s，将颗粒物浓度分别调整到5mg/m3、20mg/m3和35mg/m3（颗粒物浓度控制不超过目标浓度±1.0mg/m3），待颗粒物浓度稳定后，开启烟尘采样器等速跟踪采样15min，同时记录参考油烟颗粒物浓度监测仪15min内的显示值并计算平均值，作为参考油烟颗粒物浓度监测仪测量值。15min后，关闭烟尘采样器并取出探头，参照DB11/T 1485—2017测定所采集的颗粒物浓度。

每个浓度点连续测量3次取平均值，按照公式（A.3）计算参考油烟颗粒物浓度监测仪的示值误差。

（A.3）

式中：

——参考油烟颗粒物浓度监测仪的示值误差，%；

——参考油烟颗粒物浓度监测仪3次测量平均值，mg/m3；

——颗粒物浓度参考标准值3次平均值，mg/m3。

A.2.3.2 重复性

设定油烟发生装置的流速为5m/s，颗粒物浓度约20mg/m3。待浓度稳定后每隔1分钟记录参考油烟颗粒物浓度监测仪的示值，连续重复测量6次，按照公式（A.4）计算示值重复性。

（A.4）

式中：

——浓度测量重复性；

——参考油烟颗粒物浓度监测仪6次测量值的平均值，mg/m3；

——参考油烟颗粒物浓度监测仪第i次的测量值，mg/m3。

A.2.3.3响应时间

设定油烟发生装置的流速为5m/s，颗粒物浓度约20mg/m3。启动参考油烟颗粒物浓度监测仪，待仪器稳定后迅速将采样管插入到采样孔烟道截面中心位置，同时用秒表记录从插入采样孔到仪器示值90%时所用的时间，重复测量3次，取3次平均值作为仪器的响应时间。

A.4 复校时间间隔

参考油烟颗粒物浓度监测仪应至少每6个月校验1次，并根据使用时间和频率增加校验次数，保障参考油烟颗粒物浓度监测仪量值的准确性。