ICS17.180.99

N 52

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

液相色谱制备型恒流泵

Liquid chromatography constant flow pump for preparation

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次颁布。

液相色谱制备型恒流泵

1. 范围

本文件规定了液相色谱制备型恒流泵的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于流量大于100 mL/min的液相色谱制备型恒流泵。

# 2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 2829-2002 周期检验技术抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 4793.1 -2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第1部分：通用要求

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 液相色谱制备型恒流泵 Liquid chromatography constant flow pump for preparation

可以将流动相和待分离物质采用恒定的流量（流速）输送到色谱柱的装置，一般流量范围在100mL/min以上，常见的有柱塞泵、隔膜泵、蠕动泵、齿轮泵等类型（以下简称制备泵）。

3.2

柱塞泵 Piston pump

依靠柱塞在泵腔体中往复运动，使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸液、压液功能的输液泵。

3.3

隔膜泵 Diaphragm pump

隔膜型往复泵，利用隔膜鼓动来实现吸液和排液。其特点是加工简单、容易密封，缺点是压力波动大。

3.4

蠕动泵 Peristaltic pump

能够控制流体流量的输送装置。通常通过反复压缩弹性软管而使管中的流体沿特定方向移动，弹性管的流量由管的直径和压缩率决定。

3.5

齿轮泵 Gear pump

依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。

- 要求

4.1 正常工作条件

制备泵在下列条件下应能正常工作：

- 环境温度：5 ℃～35 ℃；

- 相对湿度：20%～80%；

- 大气压力：75 kPa~106 kPa；

- 供电电源：交流电压220 Ｖ±22 Ｖ或/380Ｖ±38 Ｖ，频率50 Hz ±1.0 Hz；

- 接地电阻：≤4 Ω；

- 室内应避免易燃、易爆和强腐蚀性气体及强烈的震动、电磁干扰和空气对流等；

- 室内应有良好通风。

4.2 外观

制备泵的外观应满足如下要求：

- 制备泵的外观整齐、清洁，表面涂、镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

- 所有铭牌及标志应耐久和清楚，内容符合相关法规、标准的要求；

- 所有紧固件不得松动，各种调节件灵活、功能正常；

- 零件表面不得锈蚀；

- 制备泵可拆部分应能无障碍地拆装。

4.3 制备泵流路材质

- 系统中流路材质应符合设计需求，并在产品说明中说明符合性标准及使用注意事项等。

## 4.4 功能

制备泵应包含以下主要功能：

- 流量设定功能：用户可以根据使用需求，设定需要的流量值，设定步长不高于1.0 mL/min。

- 流量校正功能：通过按键或其他功能设定方式，实现流量出现偏差时可校正功能。

- 压力单位选择：至少包括MPa\Psi\bar三种。

- 压力限设定功能：可以根据需要设定最高压力限，超压自动停泵。

- 压力零点调整功能：可以通过按键或其他功能设定方式，压力零点出现轻微偏移时可回零。

- 自动柱塞清洗：可以通过按键或其他设定方式，实现泵以大流量自动冲洗系统功能。

- 漏液报警：制备泵流路部分有液体泄漏时，能通过传感器等装置识别并发出警示或停泵。

## 4.5 性能指标

4.5.1 压力示值误差

以相对误差表示，压力示值误差应不超过±3%。

4.5.2 密封性

当系统压力达到最高限压时，10 min后系统压力下降值应不超过表1要求，且无明显的漏液。

表1 制备泵密封性要求

| - 测试压力限 - MPa | - 压力降要求 - MPa |
| --- | --- |
| - 0.6 | - ≤0.1 |
| - 5 | - ≤0.5 |
| - 10 | - ≤1.5 |
| - ≥10 | - ≤3.0 |
| - 注：测定压力限根据制备泵工作压力范围选取其最大值。 |  |

4.5.3 流量输出误差及流量稳定性

流量输出误差及流量稳定性应符合表2要求。

表2 流量输出误差及稳定性要求

| 制备泵最大流量 mL/min | 流量设定值F mL/min | 流量输出误差 % | 流量稳定性 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 500及以下 | 100、250，500 | ±2.0 | ≤1.0 |
| ≤1000 | 100、500、1000 | ±3.0 | ≤1.5 |
| ≤2000 | 500、1000、2000 | ±5.0 | ≤2.0 |
| ≤3000 | 500、1500、3000 | ±5.0 | ≤3.0 |
| >3000 | 5000、7000、13000、20000、40000、51000、76000 | ±1.5 | ≤1.5 |
| 注：流量的设定可根据制备泵流量范围而定，但需要包括声称可达到准确性指标的临界流量值（最大与最小）。 |  |  |  |

4.6安全

4.6.1接触电流

4.6.1.1 在正常工作条件下，仪器的接触电流应不大于0.5 mA（有效值）或0.7 mA（峰-峰值）。

4.6.1.2 在单一故障条件下，仪器的接触电流应不大于3.5 mA（有效值）或5.0 mA（峰-峰值）。

4.6.2保护接地

在正常工作条件下，保护接地阻抗应不大于0.1 Ω。

4.6.3介电强度

在正常工作条件下，仪器处于非工作状态，电源开关置于接通位置，按表3规定的试验电压值对受试制备泵进行试验，不应出现击穿或重复飞弧现象。

表3 试验电压

单位为伏特（V）

| 相线-中线电压交流有效值或直流值 | 交流有效值 | 直流或交流峰值 | 脉冲电压峰值（1.2/50µs） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～60 | 500 | 707 | 806 |
| 61～130 | 1000 | 1420 | 1950 |
| 131～250 | 1500 | 2120 | 2890 |
| 251～660 | 2000 | 2830 | 3600 |

4.7电源电压变化影响

按照GB/T 11606—2007中第3章进行电源电压变化试验，仪器在通电状态下通过规定的试验。

# 5 试验方法

## 5.1 试验条件

5.1.1 环境条件

除非另有规定，制备泵应在4.1环境条件下进行性能试验。

## 5.1.2 试验设备及试剂

制备泵试验用主要设备包括：

- 量筒或流量计；

- 地秤；

- 背压调节装置；

- 三通；

- 压力表：0.4 级；

- 流路截止阀；

- 秒表：最小分度值不大于0.1 s；

- 耐电压测试仪；

- 泄漏电流测试仪；

- 接地电阻测试仪；

- 纯水：符合GB/T 6682—2008的一级水。

## 5.2 外观

目视检查。

## 5.3 功能检查

手动操作检查。

## 5.4 流路材质检查

查看厂家说明书相关说明。

## 5.5 性能测试

## 5.5.1压力示值误差

5.5.1.1 截止型法测试

设定合适流量运行制备泵，待压力和流量稳定后，按照制备泵压力范围设定限压值。

将流路截止阀处于截流状态，压力将逐渐上升，达到限压值时，电机停止转动，分别记录各个限压下的压力表和制备泵压力显示值。

压力示值误差用相对误差δ表示，按式(1)计算：

δ=ΔPP0=P-P0P0×100%                ………………………………(1)

式中：

δ  ——相对误差，%；

△p——压力示值绝对误差，单位为兆帕（MPa）；

P  ——制备泵压力示值，单位为兆帕（MPa）；

p0——压力表示值，单位为兆帕（MPa）。

5.5.1.2 非截止型法测试

在制备泵压力传感器后串联压力表，同时压力表后安装一个背压调节装置。设定合适流量运行制备泵，调节背压，待压力和流量稳定后，分别记录各个压力测试点下的压力表和制备泵压力传感器的显示值。压力示值误差用相对误差δ表示，按式(1)计算。

## 5.5.2  密封性

以纯水为流动相，待测试系统排出气体运行稳定后，将制备泵流量设定为0.10mL/min（或设定在其他合适流量），将流量截止阀处于截流状态，压力将逐渐上升，达到限定最高工作压力时，制备泵显示超压状态并有超压报警声，电机停止转动。稳定2分钟后，记录此时压力表示值，保持10min，记录压力表示值，并用滤纸检查各个接头处有无漏液现象。

系统密封性用压力下降值表示。按式（2）计算压力下降值：

Lp=p1-p2                   ………………………………(2)

式中：

Lp——压力下降值，单位为兆帕（MPa）；

p1  ——停机时压力表示值，单位为兆帕（MPa）；

# p2  ——停机10 min后压力表示值，单位为兆帕（MPa）。

## 5.5.3  流量输出值误差及流量稳定性

5.5.3.1 体积法

制备泵通过三通连接压力表及背压调节装置，设定合适流量运行泵，系统稳定后，再将流量分别设定在测试点，启动制备泵，同时用秒表计时，待接近量筒满刻度时，停止泵运行，同时停止计时。记录量筒刻度V，记下秒表读数t。通过式（3）计算流量测试结果F。

F=V/t                            ………………………………(3)

式中：

F ——流量测试结果，单位为毫升每（mL/min）；

V ——量筒收集流动相的体积，单位为毫升（mL）；

t  ——收集流动相所用时间，单位为分钟（min）；

测试各设定流量下的流量输出值，并计算流量输出误差及稳定性误差，见公式（4）、公式（5）。每个流量测试点下重复测试三次。

流量输出误差按式（4）计算，流量稳定性按式（5）计算。

…………………………（4）

…………………………（5）

式中：

——流量输出误差，%；

——同一设定流量测量的平均值，单位为毫升每分钟（mL/min）；

——流量设定值，单位为毫升每分钟（mL/min）；

——流量稳定性，％；

——同一设定流量测量的最大值，单位为毫升每分钟（mL/min）；

——同一设定流量测量的最小值，单位为毫升每分钟（mL/min）。

注：流量的设定可根据制备泵流量范围而定，流量测量顺序可以任意选择。

5.5.3.2 流量计法

制备泵通过三通连接压力表及背压调节装置，背压调节装置出口连接流量计，设定合适流量运行泵。系统稳定后，设定相应测试流量值，测试各设定流量下的流量输出误差及稳定性误差。其中流量计测试时每种流量分别连续记录7组数值。

流量输出误差按式（4）计算。

流量稳定性误差（流量计测试时）用相对标准偏差（RSD）表示，按式(6)计算：

……………………………(6)

式中：

RSD ——以相对标准偏差表示的流量稳定性误差；

——n次测量结果的算术平均值（n=7），单位为毫升每分钟（mL/min）；

——第i次测量结果，单位为毫升每分钟（mL/min）；

n  ——测量总次数。

5.5.3.3 称量法

连接制备泵与测试系统，设定测试点流量后运行泵，系统稳定后出口收集纯化水，秒表计时收集时间，记为t。同时记录地秤测得收集的纯化水重量，记为W。根据查询纯水密度表查询试验水密度ρ，利用公式W/ρ计算出收集纯化水体积V。将试验结果t和V代入（4）计算流量输出误差，流量稳定性按式（5）计算。

5.6安全

5.6.1接触电流

接触电流按GB/T 34065-2017的6.2有关规定进行试验。

5.6.2保护接地

保护接地按GB/T 34065-2017的6.4有关规定进行试验。

5.6.3介电强度

介电强度按GB/T 34065-2017的6.3有关规定进行试验。

5.7电源电压变化影响

电源电压变化影响按GB/T 11606-2007中第3章进行试验。

# 6 检验规则

6.1检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

6.2出厂检验

6.2.1每台仪器须经制造厂质量检验部门逐台检验合格后，并附有产品合格证方准出厂。

6.2.2出厂检验项目包括仪器外观要求、压力示值误差、密封性、流量输出误差、流量稳定性、安全。

6.3型式检验

6.3.1 具有下列情况之一时，进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 制备泵在设计、工艺或元器件、材料作重大更改，可能影响性能时；

- 制备泵长期停产后，恢复生产时；

- 正常生产的制备泵，应每年进行一次；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出要求时。

6.3.2型式检验项目及不合格类别见表4。

6.3.3型式检验的抽样应按GB/T 2829—2002第5.9的规定。

6.3.4合格与不合格的判定应按GB/T 2829—2002的5.11规定进行。

6.3.5若型式检验合格，对进行抽样的该批产品可以提交鉴定、定型或入库、出厂。

6.3.6若型式检验不合格，应分析原因，采取纠正措施，验证有效后，重新提交检验。若型式检验再次不合格，则对进行抽样的该批产品应停止出厂，再重复上述分析、纠正、验证、重新提交的步骤，直至合格为止。

表4 型式检验表

| 序 号 | 不合格 分类 | 检验项目及章条 |  |  | 不合格质量水平 (RQL) | 判别 水平 (DL) | 抽样方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 要求 章条 | 试验方法 章条 |  |  | 样品量 (n) | 判定数组 (Ac、Re) |
| 1 | A | 接触电流 | 4.6 | 5.6 | 30 | I | 3 | （0，1） |
| 2 |  | 保护接地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 介电强度 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | B | 压力示值误差 | 4.5.1 | 5.5.1 | 65 |  |  | （1，2） |
| 5 |  | 密封性 | 4.5.2 | 5.5.2 |  |  |  |  |
| 6 |  | 流量输出误差及稳定性 | 4.5.3 | 4.5.3 |  |  |  |  |
| 7 9 |  | 电源电压变化影响 | 4.7 | 5.7 |  |  |  |  |
| 8 | C | 外观 | 4.2 | 5.2 | 100 |  |  | （2，3） |

7  标志、包装、运输和贮存

7.1 制备泵标志

制备泵在适当的明显位置固定铭牌，其上应有如下标志：

- 制造厂名称、地址；

- 制备泵名称、型号规格；

- 供电电源；

- 出厂编号、 制造日期；

- 必须标志的技术参数；

- 有关法规规定的其他信息。

7.2 包装标志

### 7.2.1 制备泵包装应执行GB/T 13384─2008。

### 7.2.2 包装箱的标志应清晰、牢固，内容如下：

- 制造厂名称、地址；

- 制备泵名称、型号规格；

- 制备泵外形：长×宽×高，单位为毫米（mm）；

- 制备泵毛重和净重，单位为千克（kg）；

- 包装储运图示标志：“易碎物品”、“向上”、“防水”等应符合GB/T 191─2008规定。

### 7.2.3 制备泵装箱时应附有下列文件：

a） 装箱单；

b） 产品合格证；

c） 使用说明书（关于安全的要求应符合GB 4793.1─2007第5章有关规定）；

d） 备件清单。

## 7.3 运输

制备泵在包装完整的情况下，可用一般交通工具运输。运输过程中应按运输标志的要求进行运输作业，防止雨淋、翻倒及强烈冲击和曝晒。

## 7.4 贮存

制备泵应放置在通风、干燥、不含腐蚀性气体，且环境温度为0～40℃，相对湿度不大于85%的室内。