| ICS | 0 |
| --- | --- |
| CCS | N 53 |

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

矿用自然伽马射线煤炭灰分测量仪

Natural Gamma-ray coal ash measuring instruments for coal mine

（本草案完成时间：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会归口(SAC/TC124)。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

矿用自然伽马射线煤炭灰分测量仪

范围

本文件规定了矿用自然伽马射线煤炭灰分测量仪的术语、定义、分类、组成、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于利用煤炭的自然放射性相关性原理测量煤炭灰分的仪器。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191―2008  包装储运图示标志

GB/T 3836.1―2021  爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB/T 3836.2―2021  爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3―2021  爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB/T 3836.4―2021  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 3836.9―2021  爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备

GB 4793.1―2007  测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB/T 7721―2017  连续累计自动衡器（皮带秤）

GB/T 11606―2007  分析仪器环境试验方法

GB/T 17626.2―2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3―2023  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4―2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5―2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 34065―2017  分析仪器的安全要求

AQ 1043―2007  矿用产品安全标志标识

MT 209―1990  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品 通用技术要求

MT 210―1990  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品 基本试验方法

MT/T 772―1998  煤矿监控系统主要性能测试方法

MT/T 1004―2006  煤矿安全生产监控系统通用技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 自然伽马射线煤炭灰分测量仪Natural Gamma-ray coal ash measuring instruments

依据探测煤炭中自然伽马射线辐射进行灰分连续测量的仪器。

- 灰分 ash

煤在规定条件下完全燃烧后，其固态残余物占燃烧前重量的百分比。

- 煤样 coal sample

为确定煤的具体灰分而按规定方法采集的具有代表性的一部分试样。

- 标准煤样  standard coal sample

用于厂内试验，灰分确定的煤样。

- 灰分测量误差 ash measurement error

灰分测量值与对应的化验值之间的差值。

- 探测过程 detection process

对通过的煤流给出一个与被测量值定量相关(特定相关或通过推断相关)的可测量的响应过程。

- 负荷称重装置 load weighing device

安装在输煤胶带机上，可以给出探测区域煤流瞬时重量负荷的装置。

- 屏蔽体 shield device

安装在输煤带式输送机周边，包裹灰分传感器，屏蔽阻挡环境射线，降低探测本底的金属结构体。

- 探测区域 detection zone

屏蔽体所覆盖的煤灰分测量区域。

- 主机 main station

放置于矿井监控室，与现场带式输送机的灰分监测点实时数据传输，可以实现人机对话的装置。

- 现场测量装置 on-site measuring device

在带式输送机现场灰分监测点安装的在线测量装置。

分类和组成

分类

矿用自然伽马射线煤炭灰分测量仪（以下简称“灰分仪”），按使用环境分为：矿用防爆灰分仪和矿用普通灰分仪。

组成

灰分仪由主机和一个或多个现场测量装置组成，如图1所示。主机一般放置在矿井调度室内，现场测量装置安装在现场输煤胶带机的灰分监测点位置，主机与现场测量装置通过矿井生产环网进行数据传输。现场测量装置包括：煤炭自然γ射线灰分传感器、数据传输分站、负荷称重装置、环境屏蔽体等组成。

灰分仪组成示意

技术要求

工作条件

正常工作的大气环境条件

灰分仪正常工作的大气环境条件具体参数见表1，对大气环境条件有特殊要求时，可由用户与制造厂商商定。

表1 正常工作的大气环境条件

| 类型 | 大气环境条件 |  |  | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境温度/℃ | 相对湿度/% | 大气压力/kPa |  |
| 矿用普通灰分仪 | -10 ~ 50 | 10 ~ 85 | 80 ~ 106 | 无爆炸性气体和粉尘 |
| 矿用防爆灰分仪 | -5 ~ 40 | 5 ~ 95 (25 ℃) |  | 存在煤矿瓦斯气体 |

供电电源条件

灰分仪供电电源条件的具体参数见表2。对供电电源有特殊要求时，由用户与制造厂商商定。

表2	 正常工作的供电电源及其变化范围

| 类型 | 交流电源电压 |  | 交流电源频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称值/V | 额定变化范围/% | 标称值/Hz | 额定变化范围/% |
| 矿用普通灰分仪 | 220 | -10 ~ 10 | 50 | -5 ~ 5 |
| 矿用防爆灰分仪 | 127 | -25 ~ 10 |  |  |

外观

灰分仪的外观应符合MT 209-1990中第6章的要求。

基本性能

测量范围

煤灰分的有效测量范围和煤量的计量范围由具体产品的企业标准规定。

灰分测量误差

灰分仪的灰分测量误差不应超出表3的规定。

表3 灰分测量误差

| 煤灰分含量(wt %a) | 基本误差(wt %) |
| --- | --- |
| Ad ≤ 15 | ± 0.5 |
| 15 ＜ Ad ≤ 25 | ± 1.0 |
| 25 ＜ Ad ≤ 45 | ± 1.5 |
| Ad ＞ 45 | ± 2.5 |
| 重量百分比 |  |

煤量计量误差

灰分仪的煤量计量误差应不大于0.5 %。

重复性

对同一煤样，在相同的测量条件下，灰分仪重复测量值的相对标准偏差应不大于3 %。

稳定性

对同一煤样，在标准试验条件下，灰分仪连续工作10 h，灰分测量值的相对标准偏差应不大于1%。

最大监测容量

灰分仪主机至少可接入4个现场测量装置。

最大巡检周期

灰分仪主机巡检每个现场测量装置的最大周期应不大于 10 s。

画面响应时间

灰分仪主机调出测量值画面的响应时间不大于1 s，其余画面不大于 3 s。

误码率

灰分仪主机与现场测量装置的通讯误码率应不大于10-8。

存储时间

重要监测点灰分测量值存盘记录应保存7 d以上。

灰分统计值、工作运行日志、运行状态等记录应保存不小于1年。

基本功能

数据采集功能

- 具有煤中灰分值、煤量值的采集、显示功能。采集频率为每秒钟一次，能周期循环运行而不中断。

加权平均灰分计算功能

可以计算某段时间区间内经煤量加权后的平均灰分。

存储和查询功能

可以实现灰分测量值等测量数据的存储和查询。

显示和打印功能

具有列表（测量值、检测地点、动态参数、静态参数）显示功能。

具有测量值实时及历史数据表格显示功能。

具有故障显示功能。

具有报表、曲线、参数等打印功能。

人机对话功能

具有人机对话功能（系统数据生成、参数修改、功能调用等）。

电气安全

绝缘电阻

在环境温度为15℃~35℃，相对湿度25%~75%条件下，绝缘电阻应不小于20 MΩ。

介电强度

潮湿预处理按GB 4793.1-2007中6.8.2规定进行（仅在需要时）。

在正常工作条件下，仪器处于非工作状态，电源开关置于接通位置，按表4规定的试验电压值对受试仪器进行试验。应无击穿或重复飞弧现象。电晕效应和类似现象可忽略不计。

可任选交流、直流或峰值脉冲试验，仪器能通过三者之一即可。但在产品标准中应明确一种试验方法。脉冲试验在每个极上至少进行三个脉冲，最小间隔时间为1 s。其它电路参照GB 4793.1-2007附录F的有关规定进行试验。

表4试验电压

| 相线-中线电压交流有效值或直流值 /V | 交流有效值/ V | 直流或交流峰值/ V | 脉冲电压峰值（1.2/50µs） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～≤60 | 500 | 707 | 806 |
| 60～≤130 | 1000 | 1420 | 1950 |
| 130～≤250 | 1500 | 2120 | 2890 |
| 250～≤660 | 2000 | 2830 | 3600 |

接触电流

在正常工作条件下，接触电流应不大于0.5 mA（有效值）或0.7 mA（峰-峰值）。

在单一故障条件下，接触电流应不大于3.5 mA（有效值）或5 mA（峰-峰值）。

保护接地

接地保护端子和有效保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1 Ω，不包括电源线的阻抗。

电磁兼容性

灰分仪应能通过静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度和浪涌冲击抗扰度试验，试验时允许功能或性能暂时降低或消失，试验后能自动恢复。试验等级见表5。

表5电磁兼容性试验等级

| 试验项目 | 等级 |
| --- | --- |
| 静电放电抗扰度试验 | 3级（GB/T 17626.2） |
| 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 2 级（GB/T 17626.3） |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 2 级（GB/T 17626.4） |
| 浪涌冲击抗扰度试验 | 2 级（GB/T 17626.5） |

适应性

环境

环境温度、湿度在表1规定范围内变化时，灰分仪的基本性能、功能、电气安全应符合本文件要求。

供电电源波动

供电电源的电压和频率在表2规定范围内变化时，灰分仪的基本性能和功能应符合本文件要求。

供电电源瞬时中断

灰分仪应能承受持续时间不大于10 ms的瞬时供电电源中断，而不影响正常工作。

振动

灰分仪在非通电状态经振动试验后，机械结构应完好，紧固件应无松动现象。重新上电后，灰分仪应能正常工作。

防爆性能

- 矿用防爆灰分仪是GB/T3836.1-2021中4.2规定的I类电气设备，应符合GB/T 3836.1~ GB/T 3836.4和GB/T3836.9的相关规定，其图样及产品应经过指定的检验单位检验，并取得“矿用防爆合格证”及“安全标志证”。证件均应在有效期内。

灰分仪的运输、运输贮存

  - 灰分仪在运输包装状态下，包括低温贮存、高温贮存、跌落、碰撞、交变湿热，按GB/T 11606-2007表1中运输、运输贮存的要求进行试验。其中，高温55 ℃；低温-40 ℃（带液晶显示器类的仪器-20 ℃）；交变湿热：相对湿度95%、温度55 ℃；倾斜跌落高度250 mm。试验后，包装箱不应有较大的变形和损伤，受试仪器不应有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤；将灰分仪置于正常工作条件下进行检验，应符合5.2~5.5要求。

试验方法

试验条件

灰分仪应在参考条件或标准试验条件（见表6）下进行相关试验。

在不产生异议时，可在正常大气条件下进行试验，但在试验过程中，除按需要改变某个环境参数外，其他环境参数应保持在规定的偏差范围内（见表6）。

表6 试验的参考条件和标准试验条件

| 影响量 | 参考条件 | 标准试验条件 | 正常大气条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度/ ℃ | 20 | 18 ~ 22 | 15 ~ 35 |
| 相对湿度/ % | 65 | 55 ~ 75 | 45 ~75 |
| 大气压力/ kPa | 101.3 | 86 ~ 106 | 86 ~ 106 |
| 天气情况 | 晴 | 晴 | 无雨雪 |
| 交流供电电压/ V | 220（矿用普通型） 127（矿用防爆型） | 220±2.2（矿用普通型） 127±1.3（矿用防爆型） | -- |
| 交流供电频率/ Hz | 50 | 50±0.5 | -- |
| 交流供电波形 | 正弦波 | 波形总畸变＜5% | -- |
| 环境γ辐射（空气吸收剂量率）/ μGy/h | 0.1 | ＜0.25 | -- |
| 放射性污染 | 可忽略 | 可忽略 | -- |
| 外界电磁场 | 可忽略 | 小于引起干扰的最低值 | -- |
| 外界磁感应 | 可忽略 | 小于地磁场引起干扰的2倍 | -- |

试验设备、标准煤样的制备

试验设备

试验用设备、工具包括：

- 秒表：分度值0.01 s；

- 马沸炉；高炉温1000 ℃；

- 分析天平：分度值1 mg；

- 破碎机：出料粒度6 mm以下；

- 绝缘电阻表：电压500V，（0～500）MΩ；

- 耐电压测试仪：输出电压±2%，电流±1%，时间±5%；

- 泄漏电流测试仪；

- 接地导通电阻测试仪。

标准煤样的制备

标准煤样的制备应符合下列要求：

准备同一矿区的试验用煤样4个，其灼烧化验灰分应分别位于表3的4个灰分含量区间内。

每个煤样均破碎至6 mm以下；

每个煤样量均应能覆盖灰分仪的测量区域。

外观检查

按MT 210-1990中5.2的方法进行检查。

基本性能试验

灰分测量误差的厂内试验

试验步骤如下：

- 依次将4个煤样均匀铺满灰分仪的测量区域，所铺煤的厚度应不少于100 mm；

- 每个煤样静态测量30 min，共记录3个十分钟灰分测量值，取平均值作为该煤样的灰分测量值；

- 任何一个煤样的灰分测量值与其化验值之差应符合表3的规定。

灰分测量误差的现场试验

试验步骤如下：

- 在带式输送机输送煤流量稳定时，以时间周期10 min为单位，每30 s取一个子样，共20个子样，并按照先后顺序以奇偶配对原则合并成一组双份平行试样（以1、3、5、7…作为一份试样，以2、4、6、8…作为一份试样）；

重复上述操作，连续采集20组双份平行试样。做好标记，并记录每组试样的采样时间段；

分别对每组煤样制样、化验，对每组双份平行样的化验值取其平均值，作为一个煤样的灰分约定真值；

记录每个采样时间段对应的灰分仪灰分测量值；

计算每组煤样测量值与化验值的差值，应有不小于70%的差值满足表3的规定。

煤量计量误差的厂内试验

煤量计量误差的厂内试验，按GB/T 7721-2017中附录A.4.4的方法进行。

煤量计量误差的现场试验

煤量计量误差的现场试验，按GB/T 7721-2017中附录A.9.3的方法进行。

重复性试验

试验步骤如下：

- 使用同一标准煤样，均匀铺满灰分仪的测量区域，所铺煤的厚度应不少于100 mm，做静态测量。

- 连续测量10 min，以十分钟灰分测量值作为第 1 次测量值，记为A1；

- 然后将煤样移出测量区域外。 15 min后将煤样移入测量区域内，在相同的测量条件下，重复上述测量；

- 共测量n（n≥10）次，求出n次测量的相对标准偏差。计算方法如下：

()

式中：

——相对标准偏差。

Ai——第i次开机测量的灰分算术平均值；

——n次测量的平均灰分值；

——测量总次数；

稳定性试验

试验步骤如下：

- 使用同一煤样，均匀铺满灰分仪的测量区域，所铺煤的厚度应不少于100 mm，做静态测量。

- 连续测量1 h，以小时灰分测量值作为第 1 次测量值，记为Ah1；

- 在相同的测量条件下，重复上述测量；

- 共测量m（m≥10）次，求出m次测量的相对标准偏差。计算方法如下：

(2)

式中：

Ahk ——第k次开机测量的灰分算术平均值；

——m次测量的平均灰分值；

m——测量总次数；

——相对标准偏差。

最大监测容量试验

灰分仪的主机连接不少于4个现场测量装置，主机能够与所有接入的现场测量装置实现正常通讯，无数据帧丢失和延迟；主机所运行的监控软件能够正常操作。

最大巡检周期试验

按MT/T 772-1998中9.4的规定进行。

画面响应时间试验

按MT/T 772-1998中9.9的规定进行。

误码率试验

按MT/T 772-1998中9.11的规定进行。

基本功能试验

数据采集功能试验

按MT/T 772-1998中8.2的规定进行。

加权平均灰分计算功能试验

可以查询任意时间段T内的产量加权平均灰分，计算方法如下：

(3)

式中：

——加权平均灰分值；

Ai ——单位时间t的灰分值；

Si ——单位时间t的产量计量值；

T ——统计时间段。

存储和查询功能试验

按MT/T 772-1998中8.7的规定进行。

显示和打印功能试验

按MT/T 772-1998中8.8的规定进行。

人机对话功能试验

按MT/T 772-1998中8.9的规定进行。

电气安全试验

绝缘电阻测量

按MT 210-1990中7.2规定的方法进行测量。

漏电流测量

按GB/T 34065-2017中6.2.2规定的方法进行测量。

工频耐压试验

按GB/T 34065-2017中6.4.2规定的方法进行试验。

接地检查

按GB/T 19661.1-2005中5.4.3.4规定的方法进行。

电磁兼容性试验

静电放电抗扰度试验

试验方法按 GB/T 17626.2 和3级试验等级进行，试验结果应满足表4静电放电抗扰度试验的要求。

辐射电磁场抗扰度试验

试验方法按 GB/T 17626.3和2级试验等级进行，试验结果应满足表4辐射电磁场抗扰度试验的要求。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

试验方法按 GB/T 17626.4和2级试验等级进行，试验结果应满足表4的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验要求。

浪涌冲击抗扰度试验

试验方法按 GB/T 17626.5和2级试验等级进行，试验结果应满足表4的浪涌冲击抗扰度试验要求。

适应性试验

环境温度

按MT 210-1990中23.2的方法进行。

湿热环境

按MT 210-1990中28.2的方法进行。

供电电源波动试验

按MT 210-1990中10.2规定的方法进行试验。

供电电源瞬时中断试验

灰分仪正常运行时，供电电源中断10 ms，随机重复10次。试验结果满足5.7.3的要求。

振动试验

按MT 210-1990中25.2规定的方法进行试验。

矿用防爆性能试验

按GB/T 3836的有关规定进行。

灰分仪的运输、运输贮存

灰分仪在运输包装状态下，按GB/T 11606-2007中第8章、第15章、第16章、第17章和第18章的方法进行。

检验规则

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

灰分仪需进行出厂检验，合格产品应给予合格证。

出厂检验一般由制造厂质检部门负责进行，必要时用户可提出参加。

检验项目应符合表7 中出厂检验项目的规定。

出厂检验的各项性能和指标应符合本标准和相关标准的规定，否则按不合格处理。

型式检验

在下列情况下应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂定型时；

- 正式生产后，灰分仪或灰分仪组成有较大变化，可能影响灰分仪性能时；

- 正常生产时每 5 年 1 次；

- 停产 1 年恢复生产时；

- 国家有关机构提出进行型式检验时。

检验项目应符合表7 中型式检验项目的规定。

表7 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 5.2 | 6.2 | ● | ● |
| 2 | 基本性能 | 灰分测量误差 | 5.3.2.1 | 6.3.1.1 | ● | ● |
|  |  |  |  | 6.3.1.2 | ○ | ● |
| 3 |  | 煤量计量误差 | 5.3.2.2 | 6.3.1.3 | ● | ● |
|  |  |  |  | 6.3.1.4 | ○ | ● |
| 4 |  | 重复性 | 5.3.3 | 6.3.2 | ● | ● |
| 5 |  | 稳定性 | 5.3.4 | 6.3.3 | ● | ● |
| 6 |  | 最大监测容量 | 5.3.5 | 6.3.4 | ● | ● |
| 7 |  | 最大巡检周期 | 5.3.6 | 6.3.5 | ● | ● |
| 8 |  | 画面响应时间 | 5.3.7 | 6.3.6 | ● | ● |
| 9 |  | 误码率 | 5.3.8 | 6.3.7 | ● | ● |
| 10 | 基本功能 | 数据采集功能 | 5.4.1 | 6.4.1 | ● | ● |
|  |  | 加权平均灰分计算功能 | 5.4.2 | 6.4.2 | ● | ● |
|  |  | 存储和查询功能 | 5.4.3 | 6.4.3 | ● | ● |
|  |  | 显示和打印功能 | 5.4.4 | 6.4.4 | ● | ● |
|  |  | 人机对话功能 | 5.4.5 | 6.4.5 | ● | ● |
| 11 | 电气安全 | 绝缘电阻 | 5.5.1 | 6.5.1 | ● | ● |
|  |  | 漏电流 | 5.5.2 | 6.5.2 | ● | ● |
|  |  | 工频耐压 | 5.5.3 | 6.5.3 | ● | ● |
|  |  | 接地 | 5.5.4 | 6.5.4 | ● | ● |
| 12 | 电磁兼容性 |  | 5.6 | 6.6 | ○ | ● |
| 13 | 适应性 | 环境温度 | 5.7.1 | 6.7.1.1 | ○ | ● |
|  |  | 湿热环境 |  | 6.7.1.2 | ○ | ● |
|  |  | 供电电源波动 | 5.7.2 | 6.7.2 | ○ | ● |
|  |  | 供电电源瞬时中断 | 5.7.3 | 6.7.3 | ○ | ● |
|  |  | 振动 | 5.7.4 | 6.7.4 | ○ | ● |
| 14 | 防爆性能 |  | 5.8 | 6.8 | ― | ● |
| 15 | 运输 |  | 5.9 | 6.9 | ○ | ● |
| 16 | 贮存 |  | 5.10 | 6.10 | ○ | ● |
| 注：●表示需要进行检验的项目。 ○表示根据具体情况选择确定的项目。 ―表示不需要检验的项目。 |  |  |  |  |  |  |

标志包装、运输和贮存

产品标志

灰分仪上应有铭牌，铭牌上应标出：

- 产品型号、名称；

主要参数（工作电压、工作电流、测量误差等）

制造单位全称和商标；

产品制造日期、编号或生产批号。

矿用防爆灰分仪的标志和铭牌应符合GB/T 3836.1-2011及AQ1043-2007的有关规定。

包装标志

包装贮运标志应符合GB/T 191-2008的规定。

包装箱外壁文字及标记至少有：

- 制造厂名称；

收货单位名称及地址；

产品型号及名称；

净重和毛重；

必要的贮运标志。

运输和贮存

各组成设备的包装方式应符合国家和行业的有关规定。

包装箱用质地良好的材料制成，有一定的防冲击、防雨淋能力，箱内应填有防震和防包装品移动的缓冲材料。

灰分仪中的自然伽马射线传感器应用软材料进行防震、防潮包装，再装入包装箱。

设备在外包装条件下，允许以汽车、火车、飞机或轮船等方式运输。产品运输、装卸时应小心轻放，避免碰撞、剧烈振动和雨淋。

包装后的设备应能在温度为-10 ℃～40 ℃，相对湿度不大于90 ％的环境中贮存12 个月以上。