《大功率波长色散X射线荧光光谱仪》

编制说明

（征求意见稿）

工作简况

任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2025年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2025〕210号），项目代号：2025-0314T-JB，项目名称：大功率波长色散X射线荧光光谱仪。本项目由中国机械工业联合会提出，由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（SAC/TC124/SC6）归口管理，由江苏天瑞仪器股份有限公司牵头起草。计划完成年限为2026年。

主要工作过程

起草阶段

2023年10月，为了保证标准的科学性、适用性、实用性和可操作性，技术归口单位组建了以生产、科研与用户为一体的标准编制组，负责全面推进标准的编制工作。具体工作过程如下：

- 资料收集和整理（2023年10月-2024年1月）

包括大功率波长色散X射线荧光光谱仪相关的政策及制度性文件，计量管理部门的计量标准和检测方法，其他应用标准中的行业术语、工作原理、仪器结构、测试方法等相关技术资料，以及众多科研专家发表的论文及其参考文献资料等。

- 实地调研和咨询（2024年1月-8月）

实地深度走访了大功率波长色散X射线荧光光谱仪的生产企业和仪器使用单位。参观了生产企业的生产、装配、调试和应用环节，重点考察生产流程关键节点、质量控制体系、研发实验室配置等，并与资深专家咨询探讨目前世界前沿的技术和未来行业发展方向，了解国产仪器与进口仪器之间存在优势与不足。

- 现场测试和验证（2024年3月-12月）

实地调研过程的同时，在各单位进行了多方面的测试和验证。在防电击试验方面，依照GB/T 34065—2017中的要求，对接触电流、介电强度、保护接地等项目进行了试验；在辐射安全方面，依照GB/T 19661.2—2015中的要求，对辐射安全指标进行了测试验证；在仪器性能测试方面，依照JJF 2251—2025和JJG810—1993的相关要求，对仪器重复性、稳定性、X射线计数率、计数器能量分辨率、计数线性和灵敏度等指标严格测试，并对各单位测试数据作了横向比对、分析和验证，不断完善各项指标的要求和试验方法。

- 标准起草和编制（2025年6月-2025年10月）

编制组在大量调研和现场测试基础上，起草了行业标准草案，经多次讨论修改，形成了标准讨论稿和编制说明。SAC/TC124/SC6秘书处于2025年10月23日在昆山市组织召开了起草工作组一次会议。参加本次会议的工作组成员及秘书处单位成员共计11人。经过讨论，会议主要形成了以下意见：标准正文：

--英文题目改为“增加high-power”。

--增加前言和目次。

—1范围增加“本文件适用于大功率波长色散X射线荧光光谱仪的生产和制造”

--第3章增加大功率波长色散X射线荧光光谱仪、晶体、计数率 、计数器能量分辨率、计数器线性等术语定义，删除峰背比。

--4建议原理图重新调整，更清晰、简洁（体现出标准中出现的名称、计数器、晶体、滤光片、准直器等）。

--5.2性能指标要求按照图表格式进行修改

--要求中增加电磁兼容及运输和运输贮存的要求。

--6.1试验条件中，室温改为20±5℃

--6.2增加灵敏度需要的标样数量、种类（与冯博士沟通）。

--公式补充编号，并在文中提及。

征求意见阶段

送审阶段

报批阶段

主要起草单位及主要起草人

主要起草单位：江苏天瑞仪器股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、丹东奥龙射线仪器集团有限公司、大连理工大学分析测试中心、北京市计量检测科学研究院、浙江省计量科学研究院。

主要起草人：张军涛、曾宪安、郑建明、王莉莉、徐潇旭、王伟琦、倪子月、梁俊梅、张环月等。

编制原则及主要内容

编制原则

本文件严格按照《GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。

本文件编制坚持以下原则：

- 规范市场原则‌：明确产品技术指标、性能要求和检验规则，遏制低质竞争；

- 引领技术‌原则：推动仪器向高精度、高稳定性、智能化方向发展；

- 保障质量‌原则：建立统一的质量评价体系，提升用户对国产仪器的信任度；

- 科学性原则‌：基于实验数据和行业实践，确保技术指标合理可行；

- 协调性‌原则：与国内相关标准（如JJF 2251-2025）衔接，避免冲突；

- 开放性‌原则：广泛征集生产企业、科研院所、用户单位意见，确保标准普适性；

- 前瞻性原则‌：预留技术升级空间，适应未来仪器小型化、多功能化趋势。

编制意义

行业应用需求驱动

大功率波长色散X射线荧光光谱仪作为高端分析仪器，广泛应用于地质、冶金、环境监测、新材料等领域，对元素定性定量分析的精度和效率要求极高。随着国内产业升级和技术迭代，行业对标准化、规范化的需求日益迫切，亟需通过统一标准提升产品质量、促进技术交流、规范市场秩序。近年来，国家标准发布了众多使用波长色散X射线荧光光谱法检测的标准（见表1），充分说明了大功率波长色散X射线荧光光谱仪在各行各业得到了广泛应用，并在各领域发挥着重大作用。

表 1 使用波长色散X射线荧光光谱法检测的标准

| 序号 | 标准名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 19267.13-2025 法庭科学 微量物证的理化检验 第13部分：波长色散X射线荧光光谱法 | 检验、检疫 |
| 2 | GB/T 13748.23-2024 镁及镁合金化学分析方法 第23部分：元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 化工，有色金属 |
| 3 | GB/T 5686.9-2023 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰、硅、磷和铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) | 钢铁、化工 |
| 4 | GB/T 6730.87-2023 铁矿石 全铁及其他多元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法（钴内标法） | 钢铁 |
| 5 | GB/T 41497-2022 钒铁 钒、硅、磷、锰、铝、铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 金属 |
| 6 | GB/T 3286.11-2022 石灰石及白云石化学分析方法 第11部分：氧化钙、氧化镁、二氧化硅、氧化铝及氧化铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) | 钢铁、化工原料 |
| 7 | GB/T 6609.30-2022 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第30部分：微量元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 金属、化工 |
| 8 | GB/T 5687.13-2021 铬铁 铬、硅、锰、钛、钒和铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) | 钢铁 |
| 9 | GB/T 40311-2021 钒渣 多元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法（熔铸玻璃片法） | 钢铁 |
| 10 | GB/T 40312-2021 磷铁 磷、硅、锰和钛含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法（熔铸玻璃片法） | 地矿 |
| 11 | GB/T 8151.22-2020 锌精矿化学分析方法 第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 地矿 |
| 12 | GB/T 3884.21-2018 铜精矿化学分析方法 第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 地矿 |
| 13 | GB/T 5195.15-2017 萤石 钙、铝、硅、磷、硫、钾、铁、钡、铅含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 地矿 |
| 14 | HJ 1211-2021固体废物中无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 固废 |
| 15 | HJ 830-2017环境空气和无组织排放颗粒物中无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 大气 |
| 16 | HJ 780-2015土壤和沉积物中无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 土壤 |

技术迭代驱动

国产大功率波长色散X射线荧光光谱仪的研发和产业化，国内企业在技术上取得突破，性能已达到国际先进水平打破国际垄断，填补国家在相关分析仪器领域的技术空白并创造良好的市场效益。为国家的科技实力的增长，以及高分子材料、半导体等领域做出高新技术企业应有的贡献。为规范大功率波长色散X射线荧光光谱仪的生产、检验和使用，提高设备技术水平，形成“市场-研发-生产-应用”闭环，不断更新迭代现有技术，完善算法结构，借助AI技术，推动技术向自动化、智能化发展。

政策与产业化发展需要

《产业结构调整指导目录（2024年本）》将高端光谱仪列为鼓励类产业，标准编制符合国家科技自立战略。江苏天瑞仪器股份有限公司作为标准主要起草单位，于2011年承担了国家重大科学仪器设备开发专项项目“‌顺序式波长色散X荧光光谱仪的研发及产业化‌”（项目编号：2011YQ170065），并于2022年8月通过了综合绩效评价。该项目攻克了小型高精度双轴测角仪和多道脉冲分析器等核心关键技术，开发具有自主知识产权的顺序式波长色散X荧光光谱仪，其性能指标达到《波长色散X射线荧光光谱仪检定规程(JJG810-1993)》中A类仪器标准。该项目的成功实施，打破了国外产品市场垄断和技术封锁，填补国内在大功率波长色散X射线荧光光谱仪领域的空白，对发展我国高新技术产业具有重要意义。

总之，大功率波长色散X射线荧光光谱仪行业标准的编制不仅是技术更新的必然产物，更是保障行业安全、推动高质量发展的关键工具。通过标准实施，可提高产品质量、降低操作风险、促进市场规范化，为行业可持续发展提供有力支撑。未来，随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，标准将不断完善，为行业提供更加科学、规范的指导。

依据

本文件制定主要依据及参考了以下文件：

GB/T 191—2025 包装储运图形符号标志

GB/T 2829—2025周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB 4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB 4793—2024 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范

GB/T 4960.6—2008 核科学技术术语 核仪器仪表

GB/T 11606 —2007  分析仪器环境试验方法

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13966—2013 分析仪器术语

GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击) 抗扰度试验

GB/T 17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 18268.1—2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB 18871—2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 19661.2—2015 核仪器及系统安全要求 第2部分：放射性测量计的结构要求和分级

GB/T 34065—2017 分析仪器的安全要求

相关技术

波长色散X射线荧光光谱仪（WDXRF）是一种基于X射线荧光（XRF）分析技术的精密仪器，其核心原理是基于布拉格定律（nλ=2dsinθ），通过分光晶体对特征X射线进行波长分离，实现元素的定性和定量分析‌。

大功率波长色散X射线荧光光谱仪分为顺序式和固定式。

顺序式波长色散X射线荧光光谱仪（WDXRF）是一种通过逐元素扫描分光晶体角度实现全谱分析的高精度仪器。

固定式波长色散X射线荧光光谱仪（WDXRF）是一种通过预先配置固定分光通道，实现多元素同步检测的仪器，其核心特点为高效批量分析，适用于工业质量控制场景。

目前，国内仅有几家企业投身于大功率波长色散X射线荧光光谱仪的开发，通过数年的不懈努力，虽然填补了国内空白，打破了国外的垄断，但较来自美、英、德、荷、日等国进口仪器相比，在这一技术领域仍然处于落后地位，仍有较大的上升空间。随着技术的不断进步，进口仪器性能不断提升，主要品牌有帕纳科、ARL、布鲁克、理学、岛津等，它们的发展具有以下几个特点：

- 随着计算机技术水平与半导体技术的发展，在仪器性能不断提升的同时，其体积越来越小，结构越来越紧凑；环境要求条件有所降低，稳定性得到了很大提高。

- 探测器的性能越来越强大，不断提高X射线计数率线性，由原来的3MCPS提高到了12MCPS，使得应用领域更广，检测下限更低，检测精度更高。

- 测角仪的定位精度和重复精度系统朝着精度更高、速度更快方向发展，以获得更高的检测速度和光谱分辨率。波长色散型采用分光晶体（如LiF220、TAP等）和测角仪系统，通过布拉格衍射定律分离不同波长的X射线，分辨率显著高于能量色散型。例如，日本理学ZSX Primus II的测角仪角度准确度优于±0.001°，可检测0.0001%～100%的元素含量‌；ARL PERFORM’X的流气密度稳定调节系统将峰位控制精度提升至±0.00005%。

- 自动化程度更高，分析速度更快。配备全自动测角仪、多道谱仪和智能软件系统，如布鲁克S8 TIGER的样品台可容纳各种类型的样品，集成的人工智能摄像头可检测样品类型和大小，自动设置测量参数并读取条形码和二维码。ARL公司的 PERFORM’X的扫描速度达550°/min，1分钟内可完成多元素分析。

- 在软件分析上，进口仪器具有更成熟的无标样检测能力，逐步摆脱对标样的依赖，将应用领域进一步拓宽。国产仪器在无标样检测方面尚处于研发测试阶段，需要更多的测试、反馈和修正的迭代过程，更需要软件算法方面的专家研发团队。

主要性能指标的确立

本文件规定了大功率波长色散X射线荧光光谱仪的术语和定义、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存，主要适用于大功率波长色散X射线荧光光谱仪的制造。

具体内容结构如下：

- 外观要求：有效规范的产品外观。

- 输出接口和输出信号仪器：应具备相应的信号输出接口，信号输出应包括模拟量或数字量。

- 电源适应性：无论是交流电源还是直流电源，在规定的变化范围内，重复性应当符合规定。

- 性能要求：规定了重复性、稳定性、X射线计数率、计数器的能量分辨率、计数线性和灵敏度等，确保仪器的测量精度和稳定性。具体要求见表2。

- 环境适应性：确保在规定的环境温度下，仪器均能正常工作。

- 安全要求：包括接触电流、介电强度、保护接地以及辐射安全等，确保仪器使用安全。

- 电磁兼容性：确保仪器的用电安全。

- 仪器的运输、贮存：对仪器使用过程中的安全规范以及运输过程中的技术指标进 行规范，确保仪器使用和运输过程中不会对用户造成损伤且不会因为运输而损坏。

表 2 性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 参考标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性RSD，% |  | ≤0.2 | JJF 2251—2025 |
| 稳定性RSD，% |  | ≤0.06 | JJF 2251—2025 JJG 810—1993 |
| X射线计数率 |  | ≥90%（仪器标称值） | JJG 810—1993 |
| 计数器的能量分辨率 | 流气正比计数器 | ≤43% | JJF 2251—2025 |
|  | 闪烁计数器 | ≤63% | JJF 2251—2025 |
| 计数线性 |  | 电流和计数率的线性相关系数≥0.9995 | JJF 2251—2025 |
| 灵敏度，kCPS •(mg/g)-1•mA-1 |  | Si：≥0.01 P：≥0.01 Ni：≥0.02 | JJF 2251—2025 |

主要试验验证情况

本文件中涉及到的产品标准需要在不同厂家的仪器上进行试验验证，以确定本文件的适用性。经过工作组会议确定了重复性、稳定性、X射线计数率、计数器的能量分辨率、计数线性、灵敏度作为仪器的关键性能指标，由江苏天瑞仪器股份有限公司主持并参与试验验证，参与试验验证单位还有大连理工大学分析测试中心、钢研纳克检测技术股份有限公司、浙江省计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、丹东奥龙射线仪器集团有限公司，共6家单位参与试验验证，提供了7组试验数据。

经过测试对比验证，结果显示，参与验证的大功率波长色散X射线荧光光谱仪均符合标准的要求。

重复性

重复性以20次连续重复测量的相对标准偏差RSD表示。每次测量都必须改变机械设置条件，包括晶体、计数器、准直器、2θ角度、滤光片和样品转台位置等。

重复性试验按下列条件进行：

测定条件1：铜块样品，测量CuKα的计数率，LiF200晶体，细准直器，无滤光片，闪烁计数器，计数时间10s。X射线管管电压设置为40kV，调节管电流，使CuKα的计数率为150～200kCPS。

测定条件2：铝块样品，测量AlKα的计数率，PET晶体，粗准直器，加滤光片，流气正比计数器，计数时间1s或2s。

条件1和条件2交替测定，每个条件分别测定20次，按公式（1）计算计数率的RSD。

注：测定条件2仅作为变化测试条件用，结果不必计算。

RSD=1A∑ni=1Ai-A2n-1×100%.......................................................................... (1)

式中：

RSD——n次测量的相对标准偏差；

A——n次测量的平均计数率，kCPS；

Ai——第i次测量的计数率，kCPS；

n——测量次数。

表 3 重复性测试数据汇总表

| 指标名称 | 重复性测试计数率kCPS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 188.061 | 152.283 | 183.655 | 161.42 | 173.6958 | 172.6465 | 175.12 |
| 2 | 188.765 | 152.289 | 183.82 | 161.34 | 173.195 | 172.6336 | 175.15 |
| 3 | 188.263 | 152.465 | 183.453 | 161.31 | 173.2478 | 172.6309 | 175.16 |
| 4 | 188.344 | 152.246 | 183.674 | 161.23 | 173.1894 | 172.7664 | 175.11 |
| 5 | 188.358 | 152.329 | 183.64 | 161.27 | 173.3964 | 172.735 | 175.16 |
| 6 | 188.4 | 152.363 | 183.636 | 161.2 | 173.6441 | 172.7456 | 175.18 |
| 7 | 188.384 | 152.42 | 183.473 | 161.41 | 173.0072 | 172.5016 | 175.17 |
| 8 | 188.356 | 152.012 | 183.7 | 161.25 | 173.2976 | 172.7723 | 175.13 |
| 9 | 188.801 | 152.283 | 183.732 | 161.34 | 173.1722 | 172.8779 | 175.17 |
| 10 | 188.549 | 152.336 | 183.504 | 161.3 | 172.8638 | 172.5163 | 175.12 |
| 11 | 188.783 | 152.508 | 183.428 | 161.34 | 173.119 | 172.3938 | 175.16 |
| 12 | 188.489 | 152.271 | 183.781 | 161.27 | 172.8393 | 172.8133 | 175.11 |
| 13 | 188.767 | 152.283 | 183.851 | 161.31 | 172.8933 | 172.4439 | 175.17 |
| 14 | 188.399 | 152.336 | 184.064 | 161.24 | 173.1638 | 172.4472 | 175.19 |
| 15 | 188.875 | 152.508 | 183.993 | 161.31 | 172.9814 | 172.6655 | 175.15 |
| 16 | 188.685 | 152.271 | 183.851 | 161.21 | 173.1353 | 172.2912 | 175.14 |
| 17 | 188.782 | 152.528 | 183.866 | 161.3 | 173.0537 | 172.6758 | 175.13 |
| 18 | 188.842 | 152.225 | 183.61 | 161.36 | 173.1621 | 172.4852 | 175.14 |
| 19 | 188.614 | 152.201 | 183.623 | 161.29 | 173.2773 | 172.5583 | 175.11 |
| 20 | 188.89 | 152.198 | 183.778 | 161.44 | 173.2049 | 172.4859 | 175.18 |
| 平均值 | 188.57 | 152.318 | 183.706 | 161.307 | 173.177 | 172.604 | 175.15 |
| 相对标准偏差RSD | 0.128 | 0.082 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.014 |
| 指标要求 | RSD<0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

经过测试对比验证，结果显示，参与验证的大功率波长色散X射线荧光光谱仪均符合重复性测试要求。

稳定性

使用铬镍不锈钢样品，测量CrKα射线或NiKα射线的计数稳定性，根据仪器推荐条件设置管电压，调节管电流，使CrKα或NiKα的计数率在100～200kCPS，测量时间40s。测量期间所有机械条件保持不变，样品停止自旋。仪器的稳定性以400次连续测量计数率的相对标准偏差RSD表示，按公式（1）计算。

注：若同时多道型光谱仪中没有CrKα或NiKα通道，可选其他通道。

表 4 稳定性测试数据表

| 指标名称 |  | 元素谱线 | 平均值 kCPS | 相对标准偏差 RSD，% | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证结果 | A | CrKα | 126.618 | 0.044 | RSD<0.06% | 合格 |
|  |  | NiKα | 179.765 | 0.046 |  | 合格 |
|  | B | CrKα | 120.665 | 0.059 |  | 合格 |
|  | C | CrKα | 170.609 | 0.04 |  | 合格 |
|  | D | NiKα | 153.16 | 0.044 |  | 合格 |
|  |  | CrKα | 144.84 | 0.051 |  | 合格 |
|  | E | CrKα | 104.8549 | 0.048 |  | 合格 |
|  |  | NiKα | 142.3219 | 0.040 |  | 合格 |
|  | G | CrKα | 165.17 | 0.0454 |  | 合格 |
|  |  | NiKα | 176.30 | 0.051 |  | 合格 |

经过测试对比验证，结果显示，参与验证的大功率波长色散X射线荧光光谱仪均符合稳定性测试要求。

X射线计数率

按仪器规定的测试条件设定仪器参数，测量每一块晶体对应分析元素特征X射线的计数率。

表 5  X射线计数率数据汇总表1（LiF220）

| 测试 条件 | 晶 体 | 分析 谱线 | 2θ （°） | 管压 （kV） | 管流 (mA) | 计数器 | 准直器 | 样 品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LiF220 | CuKα | 65.5 | 40 | 5 | 闪烁 计数器 | 细准直器 | 铜 块 |
| 验证 数据 | 验证单位 | A | B | C | D | E | F | G |
|  | 计数率 （kCPS） | 36.977 | 373.41 | 427.048 | 280.00 | 16.381 | --- | 1350 |
| 指标要求 |  | ≥90%各自仪器标称值 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | --- | 合格 |

表 6  X射线计数率数据汇总表2（LiF200）

| 测试 条件 | 晶 体 | 分析 谱线 | 2θ （°） | 管压 （kV） | 管流 (mA) | 计数器 | 准直器 | 样 品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LiF200 | CuKα | 44.99 | 40 | 5 | 闪烁 计数器 | 细准直器 | 铜 块 |
| 验证 数据 | 验证单位 | A | B | C | D | E | F | G |
|  | 计数率 （kCPS） | 115.707 | 789.50 | 1138.994 | 736.41 | 43.460 | --- | 1152.3 |
| 指标要求 |  | ≥90%各自仪器标称值 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | --- | 合格 |

表 7  X射线计数率数据汇总表3（Ge111）

| 测试 条件 | 晶 体 | 分析 谱线 | 2θ （°） | 管压 （kV） | 管流 (mA) | 计数器 | 准直器 | 样 品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ge111 | ClKα | 92.75 | 30 | 5 | 流气正比 计数器 | 粗准直器 | NaCl 压片样 |
| 验证 数据 | 验证单位 | A | B | C | D | E | F | G |
|  | 计数率 （kCPS） | 36.322 | 82.27 | 72.791 | --- | 26.993 | --- | 850.2 |
| 指标要求 |  | ≥90%各自仪器标称值 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 合格 | 合格 | 合格 | --- | 合格 | --- | 合格 |

表 8  X射线计数率数据汇总表4（PET002）

| 测试 条件 | 晶 体 | 分析 谱线 | 2θ （°） | 管压 （kV） | 管流 (mA) | 计数器 | 准直器 | 样 品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PET002 | AlKα | 145.22 | 30 | 5 | 流气正比 计数器 | 粗准直器 | 铝 块 |
| 验证 数据 | 验证单位 | A | B | C | D | E | F | G |
|  | 计数率 （kCPS） | 145.13 | 274.22 | 302.868 | 264.8 | 186.535 | --- | 325.8 |
| 指标要求 |  | ≥90%各自仪器标称值 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | --- | 合格 |

表 9  X射线计数率数据汇总表5（多层膜晶体）

| 测试 条件 | 晶 体 | 分析 谱线 | 2θ （°） | 管压 （kV） | 管流 (mA) | 计数器 | 准直器 | 样 品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多层膜 晶体 | NaKα | --- | 30 | 5 | 流气正比 计数器 | 粗准直器 | NaCl 压片样 |
| 验证 数据 | 验证单位 | A | B | C | D | E | F | G |
|  | 计数率 （kCPS） | 18.095 | 51.35 | 50.144 | --- | 31.052 | --- | 423.5 |
| 指标要求 |  | ≥90%各自仪器标称值 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 合格 | 合格 | 合格 | --- | 合格 | --- | 合格 |

经过测试对比验证，结果显示，参与验证的大功率波长色散X射线荧光光谱仪均符合X射线计数率测试要求。

计数器能量分辨率

流气正比计数器

使用流气正比计数器测量铝块样品中AlKα射线。设置脉冲高度分析的窗口宽度，使脉冲高度分布的脉冲宽度(若存在逃逸峰，应将其脉宽包含在内)可全部通过分析窗口，调节X射线管的管电压和管电流，使计数率处于20～50kCPS，并计算能量分辨率R。

闪烁计数器

使用闪烁计数器测量铜块样品中CuKα射线。测量步骤同流气正比计数器。

结果计算

计数器的能量分辨率R以脉冲高度分布的半高宽W和平均脉冲高度V的百分比表示,如图 2，见公式（2）：

R=WV×100%	  .........................................................................（2）

式中：

R——计数器的能量分辨率，%；

W——脉冲高度分布的半高宽；

V——脉冲高度分布的平均脉冲高度。

图 2 脉冲高度分布曲线

表 10 计数器能量分辨率数据汇总

| 指标名称 |  | 计数器 | 分析谱线 | 分辨率% | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验 证 结 果 | A | 流气正比计数器 | AlKα | 34.1 | 流气正比计数器 <43%； 闪烁计数器 <63% | 合格 |
|  |  | 闪烁计数器 | CuKα | 52.6 |  | 合格 |
|  | B | 流气正比计数器 | AlKα | 31 |  | 合格 |
|  |  | 闪烁计数器 | CuKα | 35 |  | 合格 |
|  | C | 流气正比计数器 | AlKα | 32 |  | 合格 |
|  |  | 闪烁计数器 | CuKα | 40 |  | 合格 |
|  | D | 流气正比计数器 | AlKα | 29 |  | 合格 |
|  |  | 闪烁计数器 | CuKα | 37 |  | 合格 |
|  | E | 流气正比计数器 | AlKa | 37 |  | 合格 |
|  |  | 闪烁计数器 | CuKa | 41.47 |  | 合格 |
|  | F | 流气正比计数器 | Al Ka | 32.201 |  | 合格 |
|  |  | 闪烁计数器 | Cu Ka | 35.307 |  | 合格 |
|  | G | 流气正比计数器 | AlKα | 37.6 |  | 合格 |
|  |  | 闪烁计数器 | CuKα | 59.3 |  | 合格 |

经过测试对比验证，结果显示，参与验证的大功率波长色散X射线荧光光谱仪均符合计数器能量分辨率测试要求。

计数线性

流气正比计数器

测量铝块样品的AlK射线，管电压设定的参考条件为30kV或40kV，管电流设定的参考条件为5mA、10mA、15mA、20mA、25mA、30mA、40mA、50mA、60mA、70mA，依次测量AlK射线的计数率，计数时间为10s，每个管电流值的计数率测量1次，测量计数率的范围要达到光谱仪规定最大线性计数率的90%或光谱仪使用的最大线性计数率。按公式(3)进行计算管电流和计数率的线性相关系数 γ。

γ=∑kj=1(Bj-B)∙ ∑kj=1(Ij-I)∑kj=1(Bj-B)2∙∑kj=1(Ij-I)2  .................................................................... （3）

式中：

Bj——第j个电流值的计数率，单位为kCPS；

B——计数率的算术平均值，kCPS；

Ij——第j个电流值，单位为毫安（mA）；

I——电流值的算术平均值，单位为毫安（mA）；

k——电流值的个数。

闪烁计数器

测量铜块样品的CuK射线，管电压设定的参考条件为30kV或40kV，管电流设定的参考条件为5mA、10mA、15mA、20mA、25mA、30mA、40mA、50mA、60mA、70mA，依次测量CuK射线的计数率，计数时间为10s，每个管电流值的计数率测量1次，测量计数率的范围要达到光谱仪规定最大线性计数率的60%。按公式(3)进行计算管电流和计数率的线性相关系数 γ。

表 11 流气正比计数器的计数率线性测试数据汇总

| 指标名称 |  | 计数率线性 |  |  | 计数器 | 流气正比计数器 |  |  | 测定电压 | 30kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流（mA） |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 相关系数 | 指标要求 | 备注 |
| 计数率 (kCPS) | A | 145.13 | 294.376 | 443.361 | 593.534 | 742.945 | 893.015 | 1190.257 | 1484.792 | 1775.938 | 2061.443 | 0.9999 | 电流和 计数率的 线性相关系数 ≥0.9995 | 合格 |
|  | B | 143.51 | 285.53 | 421.10 | 564.99 | 696.79 | 835.55 | 1101.40 | 1371.60 | 1627.90 | 1877.40 | 0.9998 |  | 合格 |
|  | C | --- | 302.271 | 452.497 | 603.055 | 754.475 | 904.482 | 1207.369 | 1509.413 | 1810.892 | 2115.872 | 0.9999 |  | 合格 |
|  | D | 112.72 | 220.72 | 332.18 | 442.43 | 546.98 | 654.25 | 866.07 | 1075.50 | 1279.80 | 1491.20 | 0.9999 |  | 合格 |
|  | E | 95.409 | 193.359 | 292.088 | 391.367 | 490.288 | 587.888 | 792.530 | 990.085 | 1183.127 | 1365.983 | 0.9999 |  | 合格 |
|  | F | 201 | 405 | 604.5 | 808.5 | 1006.5 | 1204.5 | 1606.5 | 2023.5 | 2457 | 2910 | 0.9996 |  | 合格 |
|  | G | 1333.9 | 2554.2 | 3648.1 | 4738.2 | 6125.9 | 7352.1 | 9757.3 | 12168 | 14496.9 | ---- | 0.9997 |  | 合格 |

表 12 闪烁计数器的计数率线性测试数据汇总

| 指标名称 |  | 计数率线性 |  |  | 计数器 | 闪烁计数器 |  |  | 测定电压 | 30kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流（mA） |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 相关系数 | 指标要求 | 备注 |
| 计数率 (kCPS) | A | 66.196 | 135.83 | 206.089 | 274.701 | 344.611 | 415.219 | 553.903 | 689.806 | 822.204 | 949.541 | 0.9998 | 电流和 计数率的 线性相关系数 ≥0.9995 | 合格 |
|  | B | 109.39 | 218.33 | 324.88 | 435.60 | 539.48 | 643.73 | 851.66 | 1057.40 | 1258.00 | 1453.90 | 0.9999 |  | 合格 |
|  | C | --- | 220.464 | 330.731 | 440.483 | 551.776 | 661.387 | 884.802 | 1107.032 | 1334.828 | 1565.315 | 0.9999 |  | 合格 |
|  | D | 103.65 | 205.20 | 302.93 | 407.51 | 516.71 | 601.47 | 800.09 | 988.71 | 1180.80 | 1364.80 | 0.9998 |  | 合格 |
|  | E | 52.384 | 105.857 | 159.700 | 213.716 | 268.207 | 322.925 | 432.284 | 538.051 | 644.257 | 744.095 | 0.9999 |  | 合格 |
|  | F | 124.8 | 252 | 378 | 504 | 631.2 | 757.2 | 1011.6 | 1284 | 1554 | 1844.4 | 0.9995 |  | 合格 |
|  | G | 1341.2 | 2645.3 | 3992.6 | 5382.1 | 6667.3 | 7967.2 | 10591.4 | 13512.3 | 16209.4 | 18890.2 | 0.9999 |  | 合格 |

经过测试对比验证，结果显示，参与验证的大功率波长色散X射线荧光光谱仪均符合计数率线性测试要求。

灵敏度

选取三个或以上同种基体的系列标准物质（0.005%～60%），对其中的Ni、Si、P元素进行灵敏度测量。根据仪器推荐参数，在一定管电流值下，分别测定每一块标准物质的NiK、SiK和PK射线计数率，并对元素含量与计数率进行线性回归，按公式（5）、公式（6）分别计算出曲线的斜率和灵敏度。仪器参考条件如表 13：

表 13 灵敏度测量元素及仪器参考条件

| 测量元素 | 晶体 | 准直器 (µm) | 滤光片 | 计数器 | 管电压 （kV） | 测量时间 （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NiK | LiF200 | 标称值 | 无 | 闪烁计数器 | 50 | 40 |
| SiK | PET002 | 标称值 | 无 | 流气正比计数器 | 30 | 40 |
| PK | Ge111 | 标称值 | 无 | 流气正比计数器 | 30 | 40 |

回归曲线的基本公式为：

Q=a+b×C  ...................................................................................（4）

式中：

Q——为某元素的强度值，kCPS；

a——回归曲线的截距，kCPS；

b——回归曲线的斜率，kCPS(mg/g)-1；

C——为某元素的含量，mg/g。

斜率b值计算为：

b=∑md=1Cd-CEd-E∑md=1Cd-C2=∑md=1CdEd-mCE∑md=1Cd2-mC2   ..........................................................（5）

灵敏度为：

D=bI     ...................................................................................（6）

式中：

Cd——第d块标准物质中某元素的浓度值，单位为毫克每克（mg/g）；

C——某个元素浓度的算术平均值，单位为毫克每克（mg/g）；

Ed——第d块标准物质测量元素的计数率，kCPS；

E——测量某个元素计数率的算术平均值，kCPS；

m——测量系列标准物质的个数；

D——某元素的灵敏度，kCPS·(mg/g)-1·mA-1；

I——测量时仪器的管电流值，单位为毫安（mA）。

表 14  NiKa灵敏度测试数据汇总

| 验证 单位 | 含量（mg/kg）和计数率（kCPS） |  |  |  |  |  |  |  | 管流 （mA） | 灵敏度 (kCPS •(mg/g)-1•mA-1) | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 含量 | 250 | 3040 | 9770 | 7390 | 14400 | 4540 | 1330 | 70 | 0.0214 | 灵敏度≥0.02 | 合格 |
|  | 计数率 | 0.406 | 4.689 | 15.334 | 11.501 | 22.212 | 7.15 | 2.027 |  |  |  |  |
| B | 含量 | 630 | 1090 | 5330 | 2010 | 2980 | 3830 | --- | 50 | 0.109 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 3.27 | 42.88 | 20.84 | 79.10 | 114.57 | 143.55 | --- |  |  |  |  |
| C | 含量 | 630 | 10900 | 5330 | 20100 | 29800 | 38300 | --- | 50 | 0.121 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 3.777 | 66.701 | 31.358 | 123.972 | 181.305 | 229.228 | --- |  |  |  |  |
| D | 含量 | 1480 | 2470 | 13300 | 26600 | 64800 | 136800 | 139000 | 20 | 0.034 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 1.153 | 1.967 | 8.533 | 17.232 | 41.097 | 93.289 | 93.703 |  |  |  |  |
| E | 含量 | 33.6 | 26.30 | 13.4 | 349 | 140 | --- | --- | 60 | 0.058 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 0.283 | 0.272 | 0.174 | 1.375 | 0.548 | --- | --- |  |  |  |  |
| F | 含量 | 608.5 | 451.3 | 1870.1 | --- | --- | --- | --- | 30 | 0.24 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 3.845 | 2.693 | 13.092 | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |
| G | 含量 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 15 | 0.082 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 15.1 | 29.3 | 45.1 | 60.3 | 89.7 | 120 | 151 |  |  |  |  |

表 15 SiKa元素的灵敏度测试数据汇总

| 验证 单位 | 含量（mg/kg）和计数率（kCPS） |  |  |  |  |  |  |  | 管流 （mA） | 灵敏度 (kCPS •(mg/g)-1•mA-1) | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 含量 | 15300 | 10500 | 6400 | 4660 | 2120 | 7540 | 1680 | 120 | 0.012 | 灵敏度≥0.01 | 合格 |
|  | 计数率 | 21.583 | 14.602 | 9.235 | 6.842 | 3.067 | 10.826 | 2.293 |  |  |  |  |
| B | 含量 | 6500 | 8270 | 10900 | 25700 | 240 | 2740 | --- | 100 | 0.015 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 5.899 | 7.655 | 9.807 | 23.246 | 0.505 | 2.664 | --- |  |  |  |  |
| C | 含量 | 6500 | 8270 | 10900 | 25700 | 240 | 2740 | --- | 100 | 0.012 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 7.258 | 9.506 | 11.981 | 28.741 | 0.752 | 3.297 | --- |  |  |  |  |
| D | 含量 | 3970 | 4330 | 5420 | 6130 | 8270 | 8650 | 9050 | 100 | 0.012 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 0.924 | 1.023 | 1.224 | 1.452 | 1.882 | 1.992 | 2.054 |  |  |  |  |
| E | 含量 | 274700 | 318800 | 295000 | 220900 | 208700 | --- | --- | 10 | 0.019 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 48.185 | 55.333 | 49.268 | 35.67 | 34.597 | --- | --- |  |  |  |  |
| F | 含量 | 32362.2 | 11123.2 | 47786.6 | --- | --- | --- | --- | 30 | 0.05 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 47.016 | 13.704 | 71.207 | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |
| G | 含量 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 20 | 0.015 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 8.2 | 16.5 | 24.3 | 31.9 | 50.1 | 64.9 | 82 |  |  |  |  |

表 16 PKa元素灵敏度测试数据汇总

| 验证 单位 | 含量（mg/kg）和计数率（kCPS） |  |  |  |  |  |  |  | 管流 （mA） | 灵敏度 (kCPS •(mg/g)-1•mA-1) | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 含量 | 63 | 300 | 510 | 380 | 340 | 120 | --- | 120 | 0.0275 | 灵敏度≥0.01 | 合格 |
|  | 计数率 | 0.155 | 1.05 | 1.651 | 1.254 | 1.193 | 0.448 | --- |  |  |  |  |
| B | 含量 | 230 | 270 | 130 | 150 | 360 | 450 | --- | 100 | 0.031 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 0.271 | 0.626 | 0.249 | 0.358 | 0.581 | 0.680 | --- |  |  |  |  |
| C | 含量 | 270 | 130 | 150 | 360 | 450 | 230 | --- | 100 | 0.025 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 1.106 | 0.428 | 0.608 | 1.107 | 1.310 | 0.544 | --- |  |  |  |  |
| D | 含量 | 18 | 22 | 19 | 16 | 21 | 19 | 23 | 100 | 0.15 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 1.1505 | 1.3269 | 1.4856 | 1.2059 | 1.2937 | 1.1517 | 1.2478 |  |  |  |  |
| E | 含量 | 750 | 362 | 608 | 1180 | 4130 | --- | --- | 100 | 0.046 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 3.365 | 1.477 | 2.56 | 5.075 | 18.975 | --- | --- |  |  |  |  |
| F | 含量 | 2432.7 | 15694.8 | 5372.5 | --- | --- | --- | --- | 30 | 0.13 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 7.852 | 59.299 | 19.256 | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |
| G | 含量 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 15 | 0.016 |  | 合格 |
|  | 计数率 | 12 | 23.7 | 35.8 | 47.7 | 71.9 | 95.8 | 121 |  |  |  |  |

经过测试对比验证，结果显示，参与验证的大功率波长色散X射线荧光光谱仪均符合灵敏度测试要求。

标准中涉及专利情况

本文件没有涉及任何专利。

预期达到社会效益、对产业发展的作用等情况

填补行业标准空白

本文件的制订填补了国内现有行业标准体系在大功率波长色散X射线荧光光谱仪方面的空白。目前，国内相关标准《JJF 2251—2025 波长色散X射线荧光光谱仪校准规范》属于计量标准，主要针对仪器性能指标作了一定的要求，未对仪器的其他方面作相关要求，如电源适应性、影响量、外壳防护、标志与文件、防电击、防辐射、电磁兼容、包装、运输和贮存等。本文件顺应仪器行业发展要求，全面严格地对仪器的生产制造提出要求和试验方法，为提高产品质量、降低操作风险、促进市场规范化，为行业可持续发展提供有力保障。

推动行业合规与市场公平

本文件明确技术规范，统一产品参数、质量检验标准，遏制低质产品流通，减少因设备性能差异导致的检测误差，维护消费者权益，提升资源评估公信力，降低了信息不对称带来的不公平竞争。促进企业间不断更新技术装备，提高产品质量，增强品牌竞争力。

推动技术创新与产业升级

本文件聚焦核心指标（如重复性、稳定性、灵敏度、能量分辨率等），倒逼企业突破关键技术瓶颈，打破国外垄断，实现大功率波长色散X射线荧光光谱仪的国产化替代。并在半导体制造、新材料研发等卡脖子领域发挥作用，同时，本文件为产学研协同提供技术框架，促进上下游企业技术对接，加速前沿技术的转化应用，引导企业向高端市场转型，构建技术壁垒，增强产业链控制力，提升全球话语权。

与国际、国外标准对比情况

本文件没有对应的国际标准和国外先进标准。文件的制订填补了国内现有行业标准体系在大功率波长色散X射线荧光光谱仪方面的空白，具有先进性和创新性。

在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本文件属于工业过程测量和控制大类，04分析仪器标准体系小类，02光学分析仪器系列。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

标准性质的建议说明

建议本文件的性质为推荐性行业标准。

贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布6个月后实施。

废止现行相关标准的建议

无。

其他应予说明的事项

无。