| ICS | 71.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | N 53 |

中华人民共和国机械行业标准

JB

大功率波长色散X射线荧光光谱仪

High-power wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometer

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

JB/T XXXXX—XXXX

目   次

前    言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 仪器结构	3

5 要求	4

5.1 正常工作条件	4

5.2 外观	4

5.3 输出接口和输出信号	4

5.4 性能	4

5.5 影响量	5

5.6 安全	5

5.7 电磁兼容性	6

5.8 包装、运输和运输贮存	6

6 试验方法	6

6.1 试验条件	6

6.2 外观	6

6.3 输出接口和输出信号	6

6.4 电源适应性	6

6.5 性能	6

6.6 影响量	9

6.7 安全	10

6.8 电磁兼容性	10

6.9 包装、运输和运输贮存	10

7 检验规则	10

7.1 检验分类	10

7.2 出厂检验	11

7.3 型式检验	11

8 标志、包装、运输、贮存	12

8.1 标志	12

8.2 包装	12

8.3 运输、贮存	12

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：江苏天瑞仪器股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、丹东奥龙射线仪器集团有限公司、大连理工大学分析测试中心、北京市计量检测科学研究院、浙江省计量科学研究院。

本文件主要起草人：张军涛、曾宪安、郑建明、王莉莉、徐潇旭、王伟琦、倪子月、梁俊梅、张环月等。

本文件为首次发布。

大功率波长色散X射线荧光光谱仪

范围

本文件规定了大功率波长色散X射线荧光光谱仪的结构、要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于大功率波长色散X射线荧光光谱仪的生产和制造。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2025 包装储运图形符号标志

GB/T 2829—2025周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB 4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB 4793—2024 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范

GB/T 4960.6—2008 核科学技术术语 核仪器仪表

GB/T 11606 —2007  分析仪器环境试验方法

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13966—2013 分析仪器术语

GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击) 抗扰度试验

GB/T 17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 18268.1—2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB 18871—2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 19661.2—2015 核仪器及系统安全要求 第2部分：放射性测量计的结构要求和分级

GB/T 34065—2017 分析仪器的安全要求

术语和定义

GB 4793.1—2007、GB/T 4960.6—2008、GB/T 13966—2013、GB/T 13962—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 大功率波长色散X射线荧光光谱仪 high-power wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometer

功率不小于3kW的X射线管产生初级X射线，照射到待测样品表面，产生激发元素的特征X射线，经晶体分光后，由探测器在特征X射线波长相对应的2θ角处测量X射线的荧光强度，进行元素的定性、定量分析的仪器。

- 3.2

- X射线荧光 X-ray fluorescence

入射X射线撞击置于入射光束路径上的物质时产生的特征X射线。

[来源：JB/T 12962.1—2016,3.2]

X射线管 X-ray tube

利用高速电子撞击金属靶面产生X射线的电子器件。

[来源：JB/T 12962.1—2016,3.3]

高压发生器 high voltage power supply

一种用于将低压电源转换为稳定、可控的高压直流或交流输出的电子设备‌，亦称高压电源。

管压  voltage of X-ray tube

由高压发生器提供给X射线管的电压，亦称管电压。

管流  current of X-ray tube

由高压发生器提供给X射线管的电流，亦称管电流。

- X射线荧光强度 X-ray intensity

X射线荧光光谱分析中的强度，用计数率表示。

[来源：JB/T 12962.1—2016,3.5]

- 计数率 counting rate

计数器每秒接收到的光子数量，单位为计数/秒（counts per second，CPS）。

[来源：JJF 2251—2025,3.3,有修改]

- X射线测角仪 X-ray goniometer

在X射线分析法中，用于测量入射X射线束与衍射X射线束之间夹角的仪器。

[来源：GB/T 13966—2013,9.76]

- θ角 angle θ

入射线与晶体衍射面之间的夹角。

注：又称布拉格衍射角。

[来源：GB/T 16597—2019,3.20]

光阑 diaphragm

垂直于光轴，并能对通过的光线起限制作用的光孔或装置。

[来源：GB/T 13962—2009,3.92]

滤光片 filter

以确定的方式改变达到检测器的辐射能的光谱分布、振动方向和强度的元件。

[来源：GB/T 13966—2013,4.67]

准直器 collimator

截取发射的X射线，使其中基本上平行的射线进入分光晶体或探测器。

注：又称Soller狭缝。

[来源：GB/T 16597—2019,3.18]

分光晶体 analyzing crystal

使二次（荧光）X射线束衍射并色散成空间波谱的晶体分光器或单色器。

[来源：GB/T 16597—2019,3.15]

- 闪烁计数器 scintillation detector

当入射X射线使闪烁体（如碘化钠）产生荧光闪烁，利用良好的光耦合和反射物使荧光进入光电倍增产生脉冲，该脉冲与X射线光子能量成比例关系的原理制成的检测器。

[来源：GB/T 13966—2013,9.86，有修改]

- 流气正比计数器 flow gas proportional counting detector

利用X射线光子通过它的窗口时，因产生气体离子-电子对而失去能量所形成的离子-电子对的数量与光子的能量成比例关系的原理制成的X射线计数器，其使用气体为流动的气体。

[来源：GB/T 13966—2013,9.85，有修改]

能量分辨率 energy resolution

脉冲高度分布的半高宽与平均脉冲高度之比，用百分数表示。

[来源：GB/T 16597—2019,3.2]

半高宽 full width at half maximum；FWHM

在单峰构成的分布曲线上，峰值一半处曲线上两点的横坐标间的距离。

[来源：GB/T 4960.6—2008,3.2.27，有修改]

计数器的计数线性 linearity of detector

光谱仪计数器在检测X射线强度与计数率在一定的计数范围内的相关性。

[来源：JJF 2251—2025,3.2,有修改]

有证标准物质 certified reference material；CRM

附有权威机构的文件，提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性值的标准物质。

[来源：GB/T 33352—2024,3.13]

仪器结构

大功率波长色散X射线荧光光谱仪（以下简称“仪器”）结构如图 1所示：

标引序号说明：

1——X射线管；

2——滤光片；

3——样品；

4——第一准直器；

5——测角仪；

6——晶体；

7——第二准直器；

8——流气正比计数器；

9——闪烁计数器；

10——多道脉冲处理器；

11——电脑及显示器。

- 图 1 大功率波长色散X射线荧光光谱仪结构

要求

正常工作条件

仪器在下列条件下应能正常工作：

- 室温：20±5 ℃

- 湿度：≤75%；

- 大气压力：70.0 kPa～106.0 kPa；

- 电源：电压220 V±22 V，频率50 Hz±1 Hz；

- 接地：单独接地电阻<4Ω；

- 冷却水：温度、流量和电导率应符合标称值；

外观

仪器外观应符合以下要求：

- 外观整齐、清洁，涂覆层无剥落、擦伤及露底；

- 标识清晰牢固；

- 面板上的仪表、指示灯和安全保护装置工作正常；

- 所有紧固件不得松动、各种调节件灵活，功能正常；

- 可拆部分应能无障碍拆装。

输出接口和输出信号

仪器应具备相应的信号输出接口，信号输出应包括模拟量或数字量。

性能

仪器性能指标应满足表 1的要求。

表 1 性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 重复性RSD，% |  | ≤0.2 |
| 稳定性RSD，% |  | ≤0.06 |
| X射线计数率 |  | ≥90%（仪器标称值） |
| 计数器的能量分辨率 | 流气正比计数器 | ≤43% |
|  | 闪烁计数器 | ≤63% |
| 计数线性 |  | 电流和计数率的线性相关系数≥0.9995 |
| 灵敏度，kCPS •(mg/g)-1•mA-1 |  | Si：≥0.01 P：≥0.01 Ni：≥0.02 |

影响量

环境温度变化影响

除非另有规定，仪器按GB/T11606—2007中第4章、第5章规定的试验方法，选取正常工作条件中温度上、下限指标试验后，启动时，其重复性应符合5.5中规定。

电源变化影响

除非另有规定，仪器按GB/T11606—2007中第3章规定的试验方法，选取正常工作条件中电压和频率上、下限指标试验后，启动时，其重复性应符合5.5中规定。

使用交流电源供电的仪器，当电压变化在标称值的±10%和频率变化在标称值的±2%范围内时，其重复性符合5.5中规定。

安全

外壳防护等级

外壳防护应符合GB 4208—2017规定的IP 3X等级。

标志和文件

应符合GB/T 4793—2024中第5章的有关规定。

防电击要求

接触电流

由交流电网供电的仪器，其接触电流应符合GB/T 34065—2017中6.2的有关规定。

介电强度

由交流电网供电的仪器，其介电强度应符合GB/T 34065—2017中6.3的有关规定。

保护接地

由交流电网供电的仪器，其保护接地应符合GB/T 34065—2017中6.4的有关规定。

辐射防护要求

仪器属于产生辐射的设备，为了避免制造商和用户使用仪器过程中引起的伤害，制造商在其设计与生产过程中应严格遵守GB/T—18871中对设计的要求。

仪器的辐射防护应按照GB/T 19661.2—2015中6.1、6.2与6.3的规定，满足GB/T 19661.2—2015中4.3的辐射防护分级（见表 2）中第6级的要求。制造商应为仪器辐射源的安全操作、申购、贮存、倒装和处理以及辐射事故应急处理等制定安全规则。

表 2 辐射防护分级

| 不同距离处的最大剂量当量率 | 辐射防护分级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 在5 cm距离处的最大剂量当量率 | 不试验 | ＞1mSv/h | ＞0.5mSv/h ≤1mSv/h | ＞0.05mSv/h ≤0.5mSv/h | ＞7.5 μSv/h ≤50μSv/h | ≤7.5μSv/h | 特殊 |
| 在1 m距离处的最大剂量当量率 | 不试验 | ＞0.1mSv/h | ＞25 μSv/h ≤100 μSv/h | ＞7.5 μSv/h ≤25μSv/h | ＞2.5 μSv/h ≤7.5μSv/h | ≤2.5μSv/h | 特殊 |

电磁兼容性

仪器的静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度及电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度应满足GB/T 18268—2010的要求。

包装、运输和运输贮存

仪器在运输包装状态下，包括低温贮存、高温贮存、跌落、碰撞、交变湿热，按GB/T11606—2007表1中运输、运输贮存的要求进行试验，其中高温55℃；低温－40℃（带液晶显示可选－20℃）；交变湿热试验的相对湿度95％、温度40℃；碰撞1000次。试验后，包装箱不应有较大变形和损伤，受试仪器不应有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤，其重复性应符合5.5中的规定。

试验方法

试验条件

除非另有规定，仪器的性能试验应在5.1条件下进行。

试验时应使用标准物质（或实物标样、工作标准样品）

包括：

- 铜块；

- 铝块；

- 铬镍不锈钢块；

- NaCl压片样；

- 玻璃、不锈钢或合金钢光谱分析系列国家有证标准物质，P、Si、Ni元素的含量值范围0.005%~60%，相对扩展不确定度不大于10%（k = 2）。

仪器操作应遵守有关安全规定。

受试仪器状态：预热时间2h。

外观

用目视和手感等方法进行。

输出接口和输出信号

用万用表和示波器检测输出信号。

电源适应性

交流供电电源试验，按GB/T 11606—2007中第3章方法进行。

直流供电电源试验，当电源电压低于额定电压的90%时，仪器仍能正常工作。

性能

重复性

重复性以20次连续重复测量的相对标准偏差RSD表示。每次测量都必须改变机械设置条件，包括晶体、计数器、准直器、2θ角度、滤光片和样品转台位置等。

重复性试验按下列条件进行：

测定条件1：铜块样品，测量CuKα的计数率，LiF200晶体，细准直器，无滤光片，闪烁计数器，计数时间10s。X射线管管电压设置为40 kV，调节管电流，使CuKα的计数率为150～200 kCPS。

测定条件2：铝块样品，测量AlKα的计数率，PET晶体，粗准直器，加滤光片，流气正比计数器，计数时间1s或2s。

条件1和条件2交替测定，每个条件分别测定20次，按公式（1）计算计数率的RSD。

注：测定条件2仅作为变化测试条件用，结果不必计算。

RSD=1A∑ni=1Ai-A2n-1×100%  ..............................................................................  (1)

式中：

RSD——n次测量的相对标准偏差；

A——n次测量的平均计数率，kCPS；

Ai——第i次测量的计数率，kCPS；

n——测量次数。

稳定性

使用铬镍不锈钢样品，测量CrKα射线或NiKα射线的计数稳定性，根据仪器推荐条件设置管电压，调节管电流，使CrKα或NiKα的计数率在100～200 kCPS，测量时间40 s。测量期间所有机械条件保持不变，样品停止自旋。仪器的稳定性以400 次连续测量计数率的相对标准偏差RSD表示，按公式（1）计算。

注：若同时多道型光谱仪中没有CrKα或NiKα通道，可选其他通道。

X射线计数率

按仪器规定的测试条件（见表 3）设定仪器参数，测量每一块晶体对应分析元素特征X射线的计数率。

表 3  X射线计数率测试条件

| 晶 体 | 分析谱线 | 2θ （°） | 管压 （kV） | 管流 (mA) | 计数器 | 准直器 | 滤光片 | 样 品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LiF220 | CuKα | 65.5 | 40 | 5 | 闪烁计数器 | 细准直器 | 空 | 铜 块 |
| LiF200 | CuKα | 44.99 | 40 | 5 | 闪烁计数器 | 细准直器 | 空 | 铜 块 |
| Ge111 | ClKα | 92.75 | 30 | 5 | 流气正比计数器 | 粗准直器 | 空 | NaCl压片样 |
| PET002 | AlKα | 145.22 | 30 | 5 | 流气正比计数器 | 粗准直器 | 空 | 铝 块 |
| 多层膜 | NaKα | 标称值 | 30 | 5 | 流气正比计数器 | 粗准直器 | 空 | NaCl压片样 |

计数器能量分辨率

流气正比计数器

使用流气正比计数器测量铝块样品中AlKα射线。设置脉冲高度分析的窗口宽度，使脉冲高度分布的脉冲宽度(若存在逃逸峰，应将其脉宽包含在内)可全部通过分析窗口，调节X射线管的管电压和管电流，使计数率处于20～50kCPS，并计算能量分辨率R。

闪烁计数器

使用闪烁计数器测量铜块样品中CuKα射线。测量步骤同流气正比计数器。

结果计算

计数器的能量分辨率R以脉冲高度分布的半高宽W和平均脉冲高度V的百分比表示,如图 2，见公式（2）：

R=WV×100%	....................................................................................	（2）

式中：

R——计数器的能量分辨率；

W——脉冲高度分布的半高宽；

V——脉冲高度分布的平均脉冲高度。

图 2 脉冲高度分布曲线

计数线性

流气正比计数器

测量铝块样品的AlK射线，管电压设定的参考条件为30 kV或40 kV，管电流设定的参考条件为5 mA、10 mA、15 mA、20 mA、25 mA、30 mA、40 mA、50 mA、60 mA、70 mA，依次测量AlK射线的计数率，计数时间为10 s，每个管电流值的计数率测量1次，测量计数率的范围要达到光谱仪规定最大线性计数率的90%或光谱仪使用的最大线性计数率。按公式(3)进行计算管电流和计数率的线性相关系数 γ。

γ=∑kj=1(Bj-B)∙ ∑kj=1(Ij-I)∑kj=1(Bj-B)2∙∑kj=1(Ij-I)2	.................................................................................... 	（3）

式中：

Bj——第j个电流值的计数率，单位为kCPS；

B——计数率的算术平均值，kCPS；

Ij——第j个电流值，单位为毫安（mA）；

I——电流值的算术平均值，单位为毫安（mA）；

k——电流值的个数。

闪烁计数器

测量铜块样品的CuK射线，管电压设定的参考条件为30 kV或40 kV，管电流设定的参考条件为5 mA、10 mA、15 mA、20 mA、25 mA、30 mA、40 mA、50 mA、60 mA、70 mA，依次测量CuK射线的计数率，计数时间为10s，每个管电流值的计数率测量1次，测量计数率的范围要达到光谱仪规定最大线性计数率的60%。按公式(3)进行计算管电流和计数率的线性相关系数 γ。

灵敏度

选取三个或以上同种基体的系列标准物质（0.005%～60%），对其中的Ni、Si、P元素进行灵敏度测量。根据仪器推荐参数，在一定管电流值下，分别测定每一块标准物质的NiK、SiK和PK射线计数率，并对元素含量与计数率进行线性回归，按公式（5）、公式（6）分别计算出曲线的斜率和灵敏度。仪器参考条件如表 4：

表 4 灵敏度测量元素及仪器参考条件

| 测量元素 | 晶体 | 准直器(µm) | 滤光片 | 计数器 | 管电压（kV） | 测量时间（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NiK | LiF200 | 标称值 | 无 | 闪烁计数器 | 50 | 40 |
| SiK | PET002 | 标称值 | 无 | 流气正比计数器 | 30 | 40 |
| PK | Ge111 | 标称值 | 无 | 流气正比计数器 | 30 | 40 |

回归曲线的基本公式为：

Q=a+b×C	.................................................................................... 	（4）

式中：

Q——为某元素的强度值，kCPS；

a——回归曲线的截距，kCPS；

b——回归曲线的斜率，kCPS(mg/g)-1；

C——为某元素的含量，单位为毫克每克（mg/g）。

斜率b值计算为：

b=∑md=1Cd-CEd-E∑md=1Cd-C2=∑md=1CdEd-mCE∑md=1Cd2-mC2  .................................................................. （5）

灵敏度为：

D=bI  …………………......................................................................（6）

式中：

Cd——第d块标准物质中某元素的浓度值，单位为毫克每克（mg/g）；

C——某个元素浓度的算术平均值，单位为毫克每克（mg/g）；

Ed——第d块标准物质测量元素的计数率，kCPS；

E——测量某个元素计数率的算术平均值，kCPS；

m——测量系列标准物质的个数；

D——某元素的灵敏度，kCPS·(mg/g)-1·mA-1；

I——测量时仪器的管电流值，单位为毫安（mA）。

影响量

环境温度变化试验

按GB/T 11606—2007中第4章、第5章进行试验。

电源变化试验

按GB/T 11606—2007中第3章进行试验。

安全

外壳防护等级

按GB 4208—2017中相应外壳防护等级的试验方法进行检验。

标志和文件

用目测检查。

防电击

接触电流

试验豁免条件

在正常工作条件下，当可触及零部件与参考地之间，或在同一台上在1.8 m(沿表面或通过空气)的距离内的任意两个可触及零部件之间电压值不超过30 V（交流有效值）或直流60 V，可以不进行该项试验。

试验方法

按照GB/T 34065—2017中第6.2章节有关试验方法进行。

介电强度

在正常工作条件下，仪器处于非工作状态，电源开关置于接通位置，将耐电压测试仪的一端接在电源线插头的相线和中性线连线上，另一端接在所有连接在一起的可触及的导电零部件之间，在5s内将电压升至规定的试验电压值，并保持1 min。电源线与可接触导电件间的抗干扰电容不应开路；若这些电容不能用于进行试验，则可以用一个数值为交流电压1.4倍的直流电压进行试验。

保护接地

按照GB/T 34065—2017中第6.4章节有关试验方法进行。

辐射防护

按GB/T 19661.2—2015中的有关规定进行试验。

电磁兼容性

仪器电磁兼容性按照以下进行试验：

- 静电放电抗扰度试验的试验方法按GB/T 17626.2—2006实施；

- 射频电磁场辐射抗扰度试验的试验方法按GB/T 17626.3—2006实施；

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的试验方法按GB/T 17626.4—2008实施；

- 浪涌（冲击）抗扰度试验的试验方法按GB/T 17626.5—2008实施；

- 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验的试验方法按GB/T 17626.11—2008实施。

包装、运输和运输贮存

仪器在包装状态下，按GB/T 11606—2007中第8章、第15章～18章的方法进行试验。

检验规则

检验分类

仪器检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每台仪器须经制造厂质量检验部门检验，所检验的项目全部达到产品标准要求后方可出厂，并附有产品合格证、使用说明书及装箱单。

出厂检验项目及不合格类别见表 5。

表 5 仪器检验项目表

| 序号 | 不合格分类 | 检验项目、要求及试验条目 |  |  |  | 检验分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检验项目 |  | 要求条目 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| 1 | A | 安全要求 | 外壳防护等级 | 5.7.1 | 6.7.1 | — | ● |
| 2 |  |  | 标志和文件 | 5.7.2 | 6.7.2 | ● | ● |
| 3 |  |  | 防电击要求 | 5.7.3 | 6.7.3 | ● | ● |
| 4 |  |  | 辐射防护要求 | 5.7.4 | 6.7.4 | ● | ● |
| 5 |  | 重复性 |  | 5.5 | 6.5.1 | ● | ● |
| 6 |  | 稳定性 |  | 5.5 | 6.5.2 | ● | ● |
| 7 |  | X射线计数率 |  | 5.5 | 6.5.3 | ● | ● |
| 8 |  | 计数器能量分辨率 |  | 5.5 | 6.5.4 | ● | ● |
| 9 |  | 计数线性 |  | 5.5 | 6.5.5 | ● | ● |
| 10 |  | 灵敏度 |  | 5.5 | 6.5.6 | ● | ● |
| 11 | B | 外观 |  | 5.2 | 6.2 | ● | ● |
| 12 |  | 输出接口和输出信号 |  | 5.3 | 6.3 | ● | ● |
| 13 |  | 电源适应性 |  | 5.4 | 6.4 | — | ● |
| 14 |  | 环境温度变化影响 |  | 5.6.1 | 6.6.1 | — | ● |
| 15 |  | 电源变化影响 |  | 5.6.2 | 6.6.2 | — | ● |
| 16 |  | 电磁兼容性要求 |  | 5.8 | 6.8 | — | ○ |
| 17 |  | 包装、运输和运输贮存 |  | 5.9 | 6.9 | — | ● |
| 注1：● — 应进行检验的项目。 注2：○ — 需要时进行检验的项目。 注3：— — 不进行检验的项目。 注4：A类不合格 — 单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。 注5：B类不合格 — 单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |

出厂检验不合格项目，则应返工然后复验。复验全部项目合格后，仪器方可出厂。

型式检验

检验时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 仪器设计定型或生产定型；

- 仪器转厂或转移生产地；

- 仪器正常生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

- 仪器长期停产后，恢复生产；

- 仪器正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次检验，检验周期一般为3年；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

抽样方案

型式检验的样本应从出厂检验合格的产品中随机抽取，样本量不少于3 台。

型式检验抽样方案

型式检验项目及不合格类别见表 5。

型式检验的抽样应按GB/T 2829—2002第5.9的规定。采用的抽样方案、检验的不合格分类、检验项目及对应的条目、不合格质量水平、判别水平、样本量和判定数组等要求应在产品标准中规定。

合格与不合格的判定应按GB/T 2829—2002第5.11的规定进行。

若型式检验合格，对进行抽样的该批产品可以提交鉴定、定型或出厂、入库。

若型式检验不合格，应分析原因，采取纠正措施，验证有效后，重新提交检验。若型式检验再次不合格，则进行抽样的该批产品应停止出厂，再重复上述分析、纠正、验证、重新提交的步骤，直至合格为止。

标志、包装、运输、贮存

标志

仪器在适当的明显位置固定铭牌，其上应有如下标志：

- 制造商名称、地址；

- 仪器名称、型号、规格；

- 制造日期；

- 出厂编号；

- 电源电压、电源频率；

- 必须标志的重要标志；

- 执行标准。

包装

仪器包装应符合GB/T 13384—2008中防潮、防震包装规定。

包装箱的适当明显位置上应有下列标志：

- 仪器型号、名称；

- 制造厂名称、地址；

- 外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

- 净重及毛重，单位为千克（kg）；

- 出厂编号、包装箱序号及数量；

- 包装储运图示标志：“易碎物品”“向上”“怕雨”等应符合GB/T 191—2008规定；

g)  发送地点及收货单位。

随行文件包括：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 使用说明书（仪器文件中有关安全描述应符合GB 4793. 1—2007中第5章有关规定）；

- 备件清单。

运输、贮存

仪器在运输过程中和贮存时应防止受到剧烈冲击、雨淋、暴晒及辐射。

仪器应原箱存放保管，仓库环境温度为0 ℃～40 ℃，相对湿度不大于85%，仓库内不应有能引起仪器腐蚀及电气绝缘降低的有害物质存放。

仪器贮存期限不应超过两年，超过期限后，应对仪器按产品标准的要求进行抽检。

若仪器长时间不使用，宜每3个月对设备进行通电48 h，通电时，应对X射线管逐步加大管电流、管电压进行老化。