| ICS | 71.040.20 |
| --- | --- |
| CCS | N 64 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 26791—202X

代替 GB/T26791-2011

玻璃比色皿

cuvettes

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类和结构	1

4.1  分类	1

4.2  结构	2

5  要求	3

5.1  正常工作条件	3

5.2  透光面平行度	3

5.3  尺寸公差	4

5.4  透射比	4

5.5  配套一致性	4

5.6  表面粗糙度	4

5.7  表面疵病	5

5.8  外观	5

5.9  耐酸碱及有机溶剂的浸蚀	5

6  试验方法	6

6.1  试验条件	6

6.2  透光面平行度	6

6.3  尺寸公差	6

6.4  透射比	6

6.5  配套一致性	7

6.6  表面粗糙度	7

6.7  表面疵病	7

6.8  外观	7

6.9  耐酸碱及有机溶剂的浸蚀	7

7  检验规则	7

7.1  检验分类	7

7.2  出厂检验	7

7.3  型式检验	7

8  标志、包装、运输、贮存	8

8.1  标志	8

8.2  包装	9

8.3  运输	9

8.4  贮存	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 26791—2011《玻璃比色皿》,与GB/T 26791—2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 修改了“英文名称”（见封面 cuvettes，2011版封面Glaas cells ）

- 修改了“范围”(见第1章，2011版第1章)；

- 修改了“规范性引用文件”(见第2章，2011版第2章)；

- 增加了“术语和定义”（见第3章）；

- 修改了“第4章”名称（见第4章，2011版第3章）；

- 修改了“分类”的内容(见表1，2011版表1)；

- 增加了“结构”（见4.2，2011版第3章）；

- 修改了“光路长度”的描述，将“光路长度”改为“光程”（见5.2、5.3、5.5、6.2.1、6.5,2011版表2、表4、4.2、5.2.1）；

- 修改了“透光面平行度”的要求(见表2,2011版4.2)；

- 修改了“尺寸公差”，增加“厚度公差”（见表3、表4，2011版表2）；

- 修改了“配套一致性”（见表6,2011版表4）；

- 修改了“表面粗糙度”中表面名称的表述（见表7，2011版表5）；

- 修改了“表面疵病”的要求(见5.7,2011版4.7)；

- 修改了“外观”的要求(见5.8.2,2011版4.8.2)；

- 修改了“耐酸碱及有机溶剂的浸蚀”的要求（见5.9，2011版4.9）；

- 修改了“试验条件和测量仪器的误差”，增加了“试验设备和量具、试剂”（见6.1.2、6.1.3,2011版5.1）；

- 增加对“透光面平行度”的测量方法(见6.2.1、2011版5.2.1)；

- 增加对“尺寸公差”的测量方法(见6.3.2、6.3.3，2011版5.3.2)；

- 修改了“透射比”内容的表述（见6.4，2011版5.4）

- 增加对“表面疵病”的试验方法(见6.7.1,2011版5.7.1)；

- 增加对“外观”的试验方法(见6.8,2011版5.8)；

- 修改了“耐酸碱及有机溶剂的浸蚀”的试验方法（见6.9,2011版5.9）；

- 修改了“标志”（见8.1，2011版7.1）；

- 修改了“贮存”（见8.4，2011版7.4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。

本文件起草单位：宜兴市晶科光学仪器有限公司等。

本文件主要起草人：李建潮、蒋红霞等。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2011年首次发布为GB/T 26791—2011；

——本次为第一次修订。

玻璃比色皿

范围

本文件规定了透光面是平面且平行的玻璃比色皿的分类、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了试验方法。

本文件适用于光谱分析仪器进行定性、定量分析时盛装溶液的玻璃比色皿。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2025  包装储运图示标志

GB/T 2828.1—2012   计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计

GB/T 6543—2025  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

分类和结构

4.1  分类

- 玻璃比色皿（以下简称“比色皿”）按光谱透过范围分为三类，如表1所示：

表1  比色皿分类

| 名 称 | 分类代号 | 特 征 |
| --- | --- | --- |
| 紫外光谱比色皿 | Q或S | 在玻璃厚 2 mm，测试介质是空气时，200 nm－1100 nm波长范围内透射比≥80%。 |
| 可见光谱比色皿 | G | 在玻璃厚2 mm，测试介质是空气时，360 nm-1100 nm波长范围内透射比≥80%。 |
| 红外光谱比色皿 | I | 在玻璃厚2 mm，测试介质是空气时，360 nm－2800 nm波长范围内透射比≥80%。 |

4.2  结构

4.2.1  二面透光比色皿结构

二面透光比色皿结构见图1

标引数字说明：

D   ——透光面外径；

L   ——光程；

t1   ——透光面厚度；

t2   ——非透光面厚度；

H   ——外径（高）；

h1     ——内径（高）；

W   ——外径（宽，非透光面外径）；

w1   ——内径（宽，非透光面内径）；

图 1 二面透光比色皿结构

4.2.2  四面透光比色皿结构

四面透光比色皿结构见图2

标引数字说明：

D   ——透光面外径；

L   ——光程；

t1   ——透光面厚度；

H   ——外径（高）；

h1     ——内径（高）；

图 2 四面透光比色皿结构

4.2.3  圆形比色皿结构

圆形比色皿结构见图3

标引数字说明：

D   ——透光面外径；

L   ——光程；

t1   ——透光面厚度；

t2   ——非透光面厚度；

H   ——外径（高）；

W   ——外径（直径）；

w1   ——内径（直径）；

图 3  圆形比色皿结构

要求

正常工作条件

比色皿的正常工作条件应满足：

- 环境温度： 5 ℃～35 ℃；

- 相对湿度： 不大于85%；

- 室内无腐蚀性气体。

透光面平行度

- 比色皿的透光面平行度偏差请见表2的要求：

表2  透光面平行度偏差

单位为毫米

| 规 格 | 外径偏差 | 光程偏差 |
| --- | --- | --- |
| 光程＜20 | ≤0.07 | ≤0.04 |
| 20≤光程＜50 | ≤0.1 | ≤0.06 |
| 50≤光程＜135 | ≤0.15 | ≤0.08 |

尺寸公差

比色皿的尺寸公差应符合表3、表4的要求。

表3  外径、内径公差

单位为毫米

| 规格 | 公 差 值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外 径 公 差 |  |  |  | 内 径 公 差 |  |  |  |
|  | 透光面外径 | 矩形 | 圆形 | 高 | 光程 | 矩形 | 圆形 | 高 |
|  |  | 宽 | 直径 |  |  | 宽 | 直径 |  |
| 光程＜20 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.06 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.3 |
| 20≤光程＜50 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.08 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.3 |
| 50≤光程＜135 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 |

表4  厚度公差

单位为毫米

| 名 称 | 透光/非透光面 | 厚 度 公 差 |
| --- | --- | --- |
| 紫外光谱比色皿 | 透光面 | ±0.08 |
|  | 非透光面 | ±0.1 |
| 可见光谱比色皿 | 透光面 | ±0.15 |
|  | 非透光面 | ±0.1 |
| 红外光谱比色皿 | 透光面 | ±0.08 |
|  | 非透光面 | ±0.1 |

透射比

- 比色皿的透射比应符合表5的要求。

表5   透射比

| 名 称 | 波 长 nm | 透射比 % |
| --- | --- | --- |
| 紫外光谱比色皿 | 200 | ≥80 |
| 可见光谱比色皿 | 360 | ≥80 |
| 红外光谱比色皿 | 2730 | ≥86 |

配套一致性

在配套使用的比色皿中，相同光程的一组比色皿之间透射比的差值应符合表6的要求。

表6  配套一致性

| 名 称 | 波长 nm | 测试介质 | 配套一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫外光谱比色皿 | 220 | 蒸馏水 | 相同光程的一组比色皿透射比的差值应不大于0.5% |
| 可见光谱比色皿 | 440 | 蒸馏水 |  |
| 红外光谱比色皿 | 2730 | 蒸馏水 |  |

表面粗糙度

- 比色皿的表面粗糙度Ra值应符合表7的要求：

表7  表面粗糙度

单位为微米

| 名 称 | Ra值 |
| --- | --- |
| 透光面 | ≤0.025 |
| 非透光面内侧 | ≤0.1 |
| 非透光面外侧 | ≤3.2 |

表面疵病

比色皿光通区范围的表面疵病

比色皿光通区应符合以下要求：

a) 不存在直径大于0.3 mm的麻点；

b) 直径在0.1 mm～0.3 mm的麻点不超过2个；

c) 直径小于0.1 mm的麻点不密集；

d）不存在宽度大于0.03 mm的擦痕；

e) 宽度在0.02 mm～0.03 mm的擦痕长度不大于4 mm，总长度不大于10 mm；

f) 宽度小于0.02 mm的擦痕不密集。

比色皿非光通区内表面疵病

比色皿非光通区应符合以下要求：

a) 麻点不形成雾状；

b) 无明显的擦痕。

外观

比色皿的几何形状应完整，应无直径大于0.5 mm的破边。

比色皿粘接面要求

比色皿粘接面应符合以下要求：

a) 粘接牢固，存放液体后不渗漏；

b) 气孔、斑点直径不大于0.5 mm；

c）直径0.4 mm～0.5 mm的气孔、斑点不超过2 个；

d）直径小于0.4 mm的气孔、斑点不密集；

e) 气孔、斑点不与内壁相通。

    - 5.9  耐酸碱及有机溶剂的浸蚀

- 比色皿应能耐受体积比为1:1的盐酸、240 g/L的氢氧化钠、四氯乙烯三种介质，分别浸泡24 h后应无脱胶、渗漏现象。

试验方法

试验条件

    - 6.1.1  试验正常工作条件：

本试验方法均应在5.1所规定的条件下进行。

## 6.1.2  试验设备和量具：

- 紫外可见分光光度计：计量性能为Ⅱ级；

- 红外分光光度计：计量性能为B类；

- 游标卡尺：分度值0.02 mm；

- 外径千分尺：分度值0.01 mm；

- 内径千分尺：分度值0.01 mm；

- 数显深度卡尺：分辨力 0.01 mm；

- 影像测量仪：长度测量最大允许示值误差不超过 (4+L/50) μm

- 表面粗糙度测量仪：示值误差±10%；

- 坐标测量机：长度测量最大允许示值误差不超过（4.5+L/300） μm；

- 显微镜：总放大率误差应不超过±7.5%；

- 所用计量器具应经检定或校准合格。

6.1.3  试剂：

a）盐酸；

b）氢氧化钠；

c）四氯乙烯。

透光面平行度

用内测千分尺或游标卡尺对比色皿光程进行测量，必要时,用影像测量仪或坐标测量机进行测量，所测任意两个数值的差。

用外径千分尺或游标卡尺对比色皿透光面外径进行测量，所测任意两个数值的差。

尺寸公差

用外径千分尺或游标卡尺对比色皿的外径进行测量。

用内测千分尺或游标卡尺、数显深度卡尺对比色皿的内径进行测量,必要时,用影像测量仪或坐标测量机进行测量。

用外径千分尺、游标卡尺对比色皿厚度进行测量，必要时，用影像测量仪或坐标测量机进行测量。

透射比

用紫外可见分光光度计或红外分光光度计进行检测。按表5规定的波长，以空气为参比（无比色皿），调透射比100%，对空比色皿进行检测。

配套一致性

用紫外可见分光光度计或红外分光光度计进行检测。用表6规定的波长和测试介质，将一个比色皿的透射比调至100%后，测量同一组光程的其它比色皿透射比，计算任意两个比色皿透射比的差值。

表面粗糙度

比色皿的表面粗糙度用目测进行检查，必要时，用表面粗糙度测量仪检测。

表面疵病

比色皿的表面疵病用目测进行检查，必要时，用显微镜或影像测量仪检测。

以黑色屏幕为背景，光源为60 W～100 W的普通白炽灯或亮度相同的节能灯，在透射光或反射光下进行观察。

外观

比色皿的外观用目测进行检查，必要时，用显微镜或影像测量仪检测。

耐酸碱及有机溶剂的浸蚀

- 将比色皿在体积比为1:1的盐酸、240 g/L的氢氧化钠、四氯乙烯三种介质中，分别浸泡24 h后，清洗干净，注满水，观察10 min。

检验规则

检验分类

比色皿的检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

生产厂质量检验部门按5.2～5.8的要求对每个比色皿进行检验；

比色皿经检验合格，并附有产品合格证方能出厂。

型式检验

在下列情况之一时，应按5.2～5.9的要求进行型式检验。

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正常生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，每年进行一次；停产6个月以上，恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

组批规则是以同一品种、同一规格的班产量为一批，型式检验的样品应在出厂检验合格的批中随机抽取。

型式检验应按GB/T 2828.1—2012的规定进行，采用正常检验一次抽样方案。比色皿的检验项目、检验水平、接收质量限（AQL）应符合表8的要求。

表8  型式检验要求

| 序号 | 检验项目 | 要求章条号 | 试验方法章条号 | 一般检验水平 | 接收质量限(AQL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透射比 | 5.4 | 6.4 | Ⅱ | 0.65 |
| 2 | 耐酸碱及有机溶剂的浸蚀 | 5.9 | 6.9 |  |  |
| 3 | 透光面平行度 | 5.2 | 6.2 |  | 2.50 |
| 4 | 尺寸公差 | 5.3 | 6.3 |  |  |
| 5 | 配套一致性 | 5.5 | 6.5 |  |  |
| 6 | 表面粗糙度 | 5.6 | 6.6 |  | 6.50 |
| 7 | 表面疵病 | 5.7 | 6.7 |  |  |
| 8 | 外观 | 5.8 | 6.8 |  |  |

型式检验合格，经出厂检验合格的产品，作为合格品可以出厂。

型式检验不合格，应分析原因找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，则应停产整顿，比色皿停止出厂，待问题解决，型式检验合格后方可恢复生产。

标志、包装、运输、贮存

标志

比色皿标志

在比色皿一个透光面的非光通区标识产品分类代号，该透光面作为进光面；或者在比色皿一个非透光面的上部标识箭头，箭头所指方向为出光方向。

比色皿标志应清晰易见和具有耐久性。

包装盒标志

比色皿的包装盒应标示下列内容：

- 制造厂名称和地址；

- 产品名称、型号、规格；

- 商标；

- 制造日期、产品批号；

- 采用标准号。

外包装箱标志

比色皿的外包装箱应标示下列内容：

- 制造厂名称和地址；

- 产品名称、型号、规格、数量；

- 包装储运图示标志：“易碎物品”、“怕雨”等应符合GB/T 191—2025规定。

包装

比色皿在包装盒中不应发生相互摩擦和碰撞。

外包装用纸箱应符合GB/T 6543—2025有关要求。

运输

比色皿在运输包装状态下，可用一般交通工具运输，运输过程中应按贮运标志的要求进行运输作业，防止雨淋、曝晒及剧烈冲击。

贮存

包装后的比色皿应在室内贮存，贮存的相对湿度不大于85%，室内无强酸、强碱、氟化物等。