| ICS | 17.180.99 |
| --- | --- |
| CCS | N 52 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 25478—XXXX

代替GB/T 25478-2010

色谱数据工作站

Workstation of chromatography data

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替GB/T 25478—2010《色谱数据工作站》。与GB/T 25478—2010相比较，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改了2规范性应用文件（见2，2010年版的2）；

——修改了3.1色谱数据定义（见3.1，2010年版的3.1）；

——增加了3.2、3.4-3.7术语及定义（见3.2、3.4-3.7）；

——增加了4工作站分类（见4）；

——修改了5.3.2采样频率，在要求内增加了采样频率应有至少3档可选（见5.3.2，2010版4.3.2）；

——修改了5.3.4时间示值误差及重复性，将时间示值误差及重复性修改为“时间误差”（见5.3.4，2010版4.3.4）；

——修改了5.3.5示值误差及重复性，修改为“示值误差”，删除了重复性测量（见5.3.5，2010版4.3.5）；

——修改了5.3.8，删除了峰高百分比误差（见5.3.8，2010版4.3.8）；

——修改了5.4软件功能（见5.4，2010版4.4）；

——删除了4.5软件文档（见2010版4.5）；

——删除了4.6/5.6 电气安全（见2010版4.6/5.6）；

——删除了4.7/5.7电源适应性（见2010版4.7/5.7）；

——增加了5.7网络版工作站功能（见5.7）；

——删除了4.8/5.8 成套性（见2010版4.8/5.8）；

——删除了4.9/5.9 运输、运输贮存（见2010版4.9/5.9）；

——删除了6 检验规则（见2010版6）；

——删除了7.2包装（见2010版7.2）；

——删除了7.3运输贮存（见2010版7.3）；

——删除了8质量保证（见2010版8）；

——增加了附录B（见附录B）。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位： 苏州依利特科技有限公司、……。

本文件主要起草人：张学云等。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 25478—2010；

——本次为第一次修订。

色谱数据工作站

范围

本文件规定了色谱数据工作站分类、要求、试验方法、及标志和标识。

本文件适用于色谱数据工作站。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2025  包装储运图形符号标志

GB/T 4946-2008 气相色谱法术语

GB/T 9008-2024 液相色谱法术语

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 38113—2019  分析仪器物联规范

术语和定义

GB/T 9008及GB/T 4946界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

色谱数据chromatography data

指在色谱分析中，检测器输出的信号经处理后形成的、包含时间与信号强度关系的图谱及衍生参数集合，包括仪器信息、样品名称、操作者姓名、谱图、分析结果（积分参数&结果、校准表、分析报告等）、审计跟踪信息等。

色谱数据系统chromatographic data system（CDS）

对色谱信号进行采集、处理、存储、管理、报告输出的软件系统。

色谱数据工作站 workstation of chromatography data

由模拟信号转换成数字量的数据采集器及色谱数据处理软件构成，能完成色谱仪的信号转换、数据采集、计算、统计、比较、报告、检索、储存功能的硬软件总称，还可以具有色谱仪控制、网络支持等扩展功能。

外置式单机版色谱数据工作站（I类）external stand-alone chromatography data workstation

由外置式采集器和色谱数据系统构成。直接将模拟信号转换成数字信号，实现色谱信号采集、转换、存储、处理、计算、报告输出等功能的色谱数据工作站。

内置式单机版色谱数据工作站（II类）built-in stand-alone chromatography data workstation

由内置式采集器和色谱数据系统构成。通过接收色谱仪检测器输出的模拟信号或数字信号，实现色谱信号采集、转换、存储、处理、计算、报告输出等功能的色谱数据工作站。

网络版工作站（III类）networked chromatography data workstation

采用客户端/服务器端、浏览器端/服务器端或其他等效网络架构，实现多用户、多终端对色谱仪器、色谱数据、分析方法、处理结果和报告进行集中管理、远程访问、协同操作和权限控制的色谱数据工作站。

原始采集数据 raw acquired data

色谱分析过程中，由检测器输出信号经数据采集系统转换后直接形成的、未经人工修改的时间与信号响应关系数据。

电子签名 electronic signature

电子签名指一种由一个人执行、采用或批准，成为与其个人的手写签名具有相同的法律效力的计算机数据的任意符号或一系列符号的编译。

电子记录 electronic record

电子记录指任何文本、图表、数据、声音、图示或其他以电子形式表现的信息的综合，它的建立、修改、维护、归档、检索或分发由计算机系统来完成。

  - 色谱数据工作站分类

根据色谱数据工作站采集板存在形式以及系统部署架构形式，将其分为三类。具体见表1。

- 色谱数据工作站的分类

| 分类 | 名称 |
| --- | --- |
| I类 | 外置式单机版色谱数据工作站 |
| II类 | 内置式单机版色谱数据工作站 |
| III类 | 网络版工作站 |

  - 要求

    - 工作条件

      - 硬件条件

I类色谱数据工作站（以下简称“工作站”）硬件在下列条件下应正常工作：

- 环境温度：5 ℃～35 ℃；

- 相对湿度：20%～80%；

- 室内应避免易燃、易爆和强腐蚀性气体及强烈的机械振动、电磁干扰和空气对流等。

      - 软件条件

制造商应说明软件运行的硬件配置及系统平台。

    - 外观及结构

I类工作站外观及结构应满足以下要求：

a) 外观整齐、清洁，表面涂、镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

b) 所有名牌及标志耐久和清楚，内容符合相关法规、标准的要求。

    - 性能要求

      - 测量范围误差

测量范围误差应不超过±0.5% FS。

      - 采样频率

提供至少三档频率供选择，最高采样频率应不低于20 Hz。

      - 基线漂移与基线噪声

根据不同量程，基线漂移和基线噪声应满足表2要求：

- 基线漂移和基线噪声

| 量程（S） V | 基线噪声 μV | 基线漂移 μV/h |
| --- | --- | --- |
| S≤0.5 | ≤1 | ≤3 |
| 0.5<S≤1 | ≤2 | ≤5 |
| 1 <S≤2 | ≤4 | ≤10 |
| S >2 | ≤6 | ≤10 |

      - 时间误差

时间误差应不超过±0.1%。

      - 示值误差

示值误差应不超过±1%。

      - 线性

I类工作站线性相关系数r应不小于0.9999。

II类、III类工作站线性相关系数r应不小于0.999999。

      - 定性、定量重复性

保留时间、峰高、峰面积重复性应不大于0.3%。

      - 峰面积百分比的绝对误差

峰面积百分比的绝对误差应不大于0.05%。

    - 软件功能

      - 仪器控制

        - 仪器控制类型

制造商应在说明书注明可控制仪器类型。

        - 仪器控制

可进行色谱仪参数设置与运行控制

可对色谱仪运行状态进行反馈。

        - 分析操作参数记忆功能

每次分析对仪器设定参数都独立存储，每次修改方法自动留操作日志，不应随意篡改。

        - 通讯方式

制造商应在说明书注明可控制仪器类型通讯方式，包括但不限于以下形式：LAN，USB，RS232等。

      - 数据采集

        - 启动方法

配备专用触发开关、鼠标菜单触发、键盘快捷键触发、远程启动中的一种或多种。

        - 数据采集及存储

能接收色谱仪输出的信号并长期保存，原始采集数据应不允许更改，并实时显示谱图。

      - 数据处理与分析

        - 谱峰处理

能设置峰积分参数，进行自动或手动谱峰处理。

能实现对柱效能、峰分离度、拖尾因子、容量因子、半高峰宽及重复进样时峰高或峰面积的相对标准偏差(RSD)等参数的计算。

        - 复杂峰识别能力

能对复杂峰进行识别及计算。

        - 定性

可通过设置时间窗口或峰序等参数，实现标的峰识别。

        - 定量

可基于峰面积或峰高来确定样品中组分含量。定量方法包括但不限于归一法、内标法、外标法。

        - 数据导入/导出

宜具有对文本格式的谱图数据文件导入导出功能，满足谱图及分析结果交流、共享的需要。

      - 报告生成与输出

能生成分析报告，包含样品信息、操作信息、试验条件、分析方法、谱图及分析结果等。

      - 支持序列分析

宜支持序列进样、连续操作，实现从谱图采集到形成报告的全过程。

宜选自动打印。

      - 数据管理合规性

        - 操作权限设置

能建立分级账户：至少包括三级权限管理体系（操作员、审核员和管理员），不应共用账号，权限精准划分，操作行为独立可溯源。并列出各级详细权限。

        - 审计追踪

在保证初始的色谱数据不被修改和删除的同时，应发现和记录对色谱数据的增补、修改、删除详细情况， 并能够同时保存这些增补、修改、删除信息。

        - 电子签名

审批流程绑定唯一电子签名，每个电子签名应一人独有，不应由他人重复使用或重新分配给他人。

      - 网络版

        - 架构搭建模式

制造商宜在说明书明确架构搭建模式。

        - 仪器控制数量

制造商宜在说明书内明确说明可控制仪器品牌、型号及数量。

        - 数据互通性

可通过通用数据格式（.cdf）实现数据互通。

        - 数据安全性

制造商宜在说明书内明确说明网络中断数据保护、备份、归档与恢复的方式。

数据、方法及谱图应统一存储于服务器端数据库，支持检索。

        - 数据对外接口

能提供开放式数据对外接口，如实验室信息管理系统（Laboratory Information Management System，LIMS）等。

        - 时间同步性

服务器与客户端采集节点时间统一。修改时间需有权限并留痕。更改系统时间应受权限控制，并应形成记录。

        - 跨平台兼容性

宜支持至少一种国产操作系统。

  - 试验方法

    - 试验条件

      - 本试验均应在5.1规定的条件下进行。

      - I类工作站试验前应通电预热20 min。

      - 试验设备

包括：

- 电位差计一台：准确度等级应优于0.5级，量程应满足测试要求；

- 色谱信号发生器一台（见附录A）。

      - 试验项目按照附录B分类进行。

    - 外观及结构

目视或手动检查。

    - 性能测试

      - 测量范围误差

将电位差计与工作站信号输入端连接，根据制造商提供的测量范围指标，分别输入工作站测量上限、下限电压信号，记录电压示值，按照公式（1）计算测量范围误差。

………………………………… (1)

式中：

——测量范围误差；

——上限电压示值，单位为毫伏（mV）；

——下限电压示值，单位为毫伏（mV）；

——制造商提供的测量范围，单位为毫伏（mV）。

- 本文件提供了以电压为信号示值的测试方法，如制造商以其他单位作为信号显示，应能提供示值与电压信号的转换公式或转换关系。以下同。

      - 采样频率

将采集谱图以文本或excel形式导出，查看文本中的时间列，每相邻两个时间之差（以秒为单位）应与“1/采样频率”相等。

      - 基线漂移与基线噪声

工作站关机静置不少于1 h后，将数据采集信号线短路或用电位差计输入0 µV信号，开机预热20 min，记录1 h基线。取1 h内基线的平行包络线的中心线的起点与终点的差值为工作站基线漂移值。

基线漂移测试结束后，重新记录基线5 min，以1 min为界限画平行包络线，取五段平行包络线竖直宽度的平均值作为工作站基线噪声值。

- 当短路和电位差计两种测试结果有争议时，以电位差计测试结果为准。

      - 时间误差

将数据采集信号线短路，启动工作站，同时用秒表计时，记录时间1 h，按公式（2）计算时间示值误差。

…………………………… (2)

式中：

——时间示值误差

——工作站时间示值，单位为秒（s）；

——秒表实测值，单位为秒（s）。

      - 示值误差

在工作站非自动调零状态下，在工作站测量范围内选取五点(均匀分布)进行测试，应包括测量范围上限、下限，用电位差计分别输入需测试的电压值并记录工作站电压示值，按公式（3）计算，选取其中模最大者为电压示值误差。

…………………………… (3)

式中：

——第测试点电压示值误差；

——第测试点工作站示值电压，单位为毫伏（mV）；

——测试点序号，=1，2，3，4，5；

——第测试点电位差计输入电压，单位为毫伏（mV）；

——测量上限与下限之差，单位为毫伏（mV）。

      - 线性

I类工作站用附录A色谱信号发生器所提供的阶梯信号进行测试。连接色谱信号发生器与工作站，开机预热20min后，采集阶梯信号。分别读取每个阶梯信号值（注意扣除起始点示值），以所有阶梯信号值作线性回归线并计算线性相关系数r。

II类、III类工作站读取附录C中.cdf文件，以读取峰高做线性回归线并计算线性相关系数r。

      - 定性、定量重复性

用附录A色谱信号发生器所提供色谱峰进行测试。连续测试七次，记录色谱峰的保留时间、峰面积、峰高，分别按公式（4）计算重复性。保留时间重复性即为工作站定性重复性测试结果；峰面积、峰高重复性即为定量重复性测试结果。

RSD(x)=1Xk=1n(Xk-X)2/(n-1)×100%    ……………………… (4)

式中：

RSD(x)——定性、定量重复性误差；

——第k次测得的保留时间或峰面积（或峰高）；

——次测量保留时间或峰面积（或峰高）的算术平均值；

——测量次数的顺序号，=1，2，3……7；

n——测量总次数（此处）。

      - 峰面积百分比的绝对误差

用附录A色谱信号发生器所提供的色谱峰进行测试。将色谱信号发生器与工作站连接，开机预热20 min，按动色谱信号发生器开关，开始采集数据，并记录色谱图。采集结束后，打开工作站数据处理界面，用工作站软件计算峰面积百分比，并计算与色谱信号发生器提供的峰面积百分比的误差。取五个色谱峰中误差最大值作为工作站峰面积百分比的绝对误差。

    - 软件功能验证

按照附录A提供色谱信号发生器及制造商提供的相关文件对5.4软件功能一一验证。

  - 标志、标识

    - 硬件标志（I类工作站）

每台工作站的应在明显的部位固定铭牌，铭牌上明确标示下列内容：

a) 制造商名称、地址；

b) 商标；

c）工作站名称；

d) 工作站型号；

e) 工作站编号；

f) 有关法规规定的其他信息。

    - 软件标识（II类工作站、III类工作站）

软件应注明软件名称、版本号、制造商名称等信息。

工作站的随机文件应包括：

- 用说明书及软件文档；

- 出厂合格证书；

- 根据工作站技术条件规定的其他文件。

附　录　A

（规范性附录）

色谱信号发生器

  - 目的

产生特定的色谱峰信号，用于对工作站线性、重复性（时间、峰面积、峰高）等性能进行动态测试及软件功能验证等。

  - 性能参数及基本要求

色谱信号发生器性能参数及基本要求见表A.1：

- A.1 色谱信号发生器性能参数

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 信号分辨力 | 不大于1 µV |
| 采样频率 | 不低于20 Hz |
| 噪声 | ≤2 µV |
| 电压输出误差 | 不超过±0.5% |
| 电压输出范围 | 两档可选：1 V；2 V |
| 色谱峰模式 | 完全分离峰、拖尾峰、重叠峰、阶梯 |
| 峰高重复性和再现性 | 0.02%；0.05% |

  - 色谱峰

能产生每档量程的10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%电压阶梯信号，用来测量工作站动态线性；

每档量程的60%处色谱峰五个，半峰宽5 s±0.5 s，用来测试窄峰保留时间、峰高、峰面积重复性。

每档量程的60%处色谱峰五个，半峰宽10 s±0.5 s，用来测试宽峰保留时间、峰高、峰面积重复性。

根据面积归一化计算的完全分离的色谱峰五个，峰面积百分比约为5%±1%、15%±1%、45%±1%、25%±1%、10%±1%，用来测试峰高百分比、峰面积百分比绝对误差。

附　录　B

（规范性附录）

不同分类工作站对应要求条款

不同分类工作站对应要求条款见表B.1。

表B.1不同分类工作站对应要求

| 项目 | I类 | II类 | III类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 客户端 | 服务器端 |
| 5.2外观及结构 | √ | / | / | / |
| 5.3.1测量范围误差 | √ | / | / | / |
| 5.3.2采样频率 | √ | √ | √ | / |
| 5.3.3基线噪声和漂移 | √ | / | / | / |
| 5.3.4时间误差 | √ | / | / | / |
| 5.3.5 示值误差及重复性 | √ | / | / | / |
| 5.3.6线性 | √ | √ | √ | / |
| 5.3.7 定性定量重复性 | √ | / | / | / |
| 5.3.8峰高百分比、峰面积百分比的绝对误差 | √ | / | / | / |
| 5.4.1仪器控制 | √ | √ | √ | / |
| 5.4.2数据采集 | √ | √ | √ | / |
| 5.4.3数据处理与分析 | √ | √ | / | √ |
| 5.4.4 报告生成与输出 | √ | √ | / | √ |
| 5.4.5数据管理合规性 | √ | √ | / | √ |
| 5.4.6网络版 | / | / | / | √ |

注：√ 需要测试；/ 不需要测试。