中华人民共和国国家标准

分析仪器 智能化系统

第1部分 术语和分级

编 制 说 明

（征求意见稿）

《分析仪器 智能化系统》起草工作组

二零二六年六月十二日

# 1  工作简况

## 1.1 任务来源

根据全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会“关于成立《分析仪器 智能化系统》系列国家标准指导性技术文件起草工作组的通知”（SAC/TC124/SC6 4152/2025-11-05），其中《分析仪器 智能化系统 第 1 部分：术语和分级》（项目编号为20255521-Z-604）。本项目的主管单位中国机械工业联合会，技术归口单位为全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（SAC/TC124/SC6）。牵头起草单位为：上海北裕分析仪器股份有限公司。计划完成年限为2026年。

## 1.2 制定背景

近年来，我国分析仪器应用智能化方向快速发展，“黑灯实验室”的概念已在生态环保、水文等水质分析领域多见报道及应用，但目前国内外尚未形成针对智能化系统的专项技术标准，相关方对智能化程度、技术要求的评价缺乏统一依据。因此，为提高分析仪器智能化系统的安全性、可靠性和稳定性，并为分析仪器智能化系统的生产、检验和使用等工作提供标准技术依据，需要加快制定GB/Z XXXXX《分析仪器 智能化系统 第 1 部分：术语和分级》系列标准。

GB/Z XXXXX《分析仪器 智能化系统 第 1 部分：术语和分级》旨在界定或规范分析仪器智能化系统的术语和分级等内容。标准的制定,对促进分析仪器在保证安全的前提下向智能化方向转型升级，支撑分析仪器行业高质量发展，具有重要意义。

一方面，该标准的制定能为分析仪器制造商提供明确的生产指引。制造商可以依据标准中对于智能化系统的术语定义和分级要求，规范产品的设计与制造流程，避免因缺乏标准而导致的产品质量参差不齐的问题。这有助于提高产品的整体质量和性能，增强企业在市场中的竞争力。

另一方面，对于用户来说，标准的出台能让他们在选择分析仪器时，有更清晰的参考依据。用户可以根据标准中对智能化程度的分级，准确判断产品是否符合自身的需求，从而做出更合理的采购决策。同时，标准也能保障用户在使用过程中的权益，确保产品的安全性、可靠性和稳定性。

对于检验机构和监管部门而言，GB/Z XXXXX《分析仪器 智能化系统 第 1 部分：术语和分级》标准为他们的工作提供了有力的技术支撑。检验机构可以依据标准对分析仪器智能化系统进行科学、准确的检测和评估，监管部门也能够依据标准对市场上的产品进行有效的监管，规范市场秩序，推动分析仪器行业的健康发展。

此外，随着全球科技的不断进步和分析仪器应用领域的不断拓展，制定这样的标准也有助于我国分析仪器行业与国际接轨。通过明确的术语和分级，能够促进国际间的技术交流与合作，提升我国分析仪器在国际市场上的地位。

## 1.3 主要工作过程

1）成立标准编制工作组

2024年11月，成立了国家标准起草工作组。

参与起草的单位有：上海北裕分析仪器股份有限公司等。

2）编制工作调研及资料收集

在检索、查询和收集国内外相关标准和文献资料，征集起草单位，经讨论、分析、比较，初步确定文件修订的原则和技术路线，形成本文件工作组讨论稿。

3）工作组会议

SAC/TC124/SC6秘书处于2025年12月3日在北京组织召开了专题研讨会。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员34人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.智能化分析仪器的定义：应以数字化和信息化为基础，明确其基本能力要求，并对基本特征做出通用约定。

2.标准范围：应包含在线仪器。当前版本主要基于实验室用分析仪器，建议补充说明在线仪器的采样过程不属于智能化系统范畴，并建议增加框图，明确在线、实验室分析仪器、原位等场景中分析仪器智能化系统起始步骤。

3.术语定义：建议延续现有“分析仪器”定义，注意后续名称均与大标题保持统一，涵盖实验室、在线、走航、便携等类型；增加各单元的术语定义，最后明确“分析仪器智能化系统”的定义。

4.系统功能单元图示：建议增加功能单元图示，说明智能化系统所包含的功能单元，如采样、取样、流转、分析仪器、数据处理上传、接口与协议等。

5.智能化等级划分：建议分为0至3级，0级可称为“非智能化”，整体标题建议改为“等级划分”。划分应综合以下要素：

-检测过程自动化

-取样与样品前处理自动化

-无人化数据审核与质量管理

-数据运用与自我学习能力

6.“无人值守实验室”：不作定义。

7.分级原则：建议以结果为导向，具体实现过程不作限制，可结合数据检测、处理、管理及大模型应用等因素，按单元设定权重进行分级。

8.术语：在术语定义中明确“预处理/前处理”“取样”“配样”的含义，可在编制说明中举例说明，查阅资料核实“预处理和前处理”的定义。

9.增加评价章节：在第 1 部分中增加“评价关键点”章节并涵盖系统，为实验室CNAS认证提供支撑，和对仪器方法的支持等内容。

SAC/TC124/SC6秘书处于2025年4月1日~4月2日在景德镇组织召开了起草工作组一次会议。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员32人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.补充、修改英文题目，避免使用“无人”的含义；

2.范围删除“系统实现的流程仅包含实验室检测环节，不含采样环节，本文件适用于“分析仪器智能化系统”；

3.删除3.1智能分析仪器 容易引起混淆；

4.3.1分析仪器智能化系统改为“以实现分析检测全流程自动化、智能化和网络化为目标，取样模块、样品识别模块、样品储存模块、样品流转模块、样品前处理模块、分析仪器模块（分析检测模块）、主控系统（包含数据处理平台、人工智能模型和人机交互界面等）及相关辅助模块的可适用组合。按智能化程度由低至高可分为1级、2级、3级、4级”，将模块改为“单元”，增加废物管理单元；

5.主控系统改为“主控单元”，增加“接口应具有符合相关标准的要求”；

6.删除样品前处理定义，按照各个单元进行定义；

7.废液收集模块改为“废物管理单元”；

8.删除3.10“质量控制模块”；

9.4.1基本结构与3.1的内容相一致；

10.4.2将工作流程图删除，改为包含各个单元的通用框图；

11.删除5.3.1，0级的规定，删除5.3等级划分中题目的括号中内容；

12.增加附录，各个等级的具体要求，参考T/CITS 693-2026、标准草案稿及下图；

13.第6章内容改为资料性附录；

14.增加一项分级，部分分析检测过程有人参与（如样品流转）；

15.增加3.13，自主学习（或机器学习）的定义。

SAC/TC124/SC6秘书处于2026年6月2日组织召开了第一次线上专题研讨会。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员7人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.引言部分补充国内黑等实验室应用进展；

2.范围改为“适用于分析仪器智能化系统的设计和分级评定”；

3.考虑术语和定义中“GB/T 13966”是否有必要引用；

4.修改3.1分析仪器智能化系统定义，明确构成单元及先后排列顺序；

4.调整3.2主控单元、3.7取样单元、3.10废物管理单元、3.13机器学习算法定义；

5.增加3.6样品制备单元、3.9分析仪器单元、3.11试剂耗材管理单元定义，调整术语和定义中各单元先后顺序；

6.调整图4.1 分析仪器智能化系统构成图，将主控单元移至上方，补充新增模块；

7.考虑5.2划分要素中四项要素是否需要调整顺序；

8.将关于系统资质认定和实验室认可相关内容调整到5.2中，以注的方式体现；

9.删除5.3.4中多余“智能”两字，重新考虑4级表述；

10.章节5.4.2中应为“RFID”，补充中文；简化“单元自维护”部分表述；

11.调整附录A和附录B顺序；

12.调整附录B中内容顺序及图例符号。

SAC/TC124/SC6秘书处于2026年6月16日组织召开了第二次线上专题研讨会。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员7人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.引言：修改为生态环保、石油化工、食品药品、医疗卫生、水文水利、能源电力等领域；

2.英文改为“Intelligent analytical instrument system”？

3.1范围，规定了术语、组成、等级划分；

4.简称“智能化系统”；

5.删除图1中注的内容；

6.5.2改为“分析仪器智能化程度”；

7.5.1划分原则中增加根据难易程度分为1、2、3、4级；

8.各个级别对应的实验室，建议放编制说明里；

9.检查表B.1中的内容与前面是否相符合

根据以上意见和建议，经过牵头起草单位完善和修改，于2026年6月17日形成标准征求意见稿及编制说明。

4）征求意见稿

5）送审稿

6）报批稿

1.4主要起草人及其工作

负责标准的立项申请、工作计划制定、指导标准制定。

编写标准和编制说明。

# 2  标准的编制原则

## 2.1 本文件的编制原则

按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件在编制过程中还参考了GB/T 13966--2013《分析仪器术语》、GB/T 12519-2021《分析仪器通用技术条件》、GB/T 45727-2025《工业仪表智能化等级要求与评价方法》、GB/T 46886-2025《智能检测装备通用技术要求》、GB/T 45163.1-2024《起重机械 智能化系统 第1部分：术语和分级》、T/CSES149-2024《水质智能无人实验室系统建设与运行维护技术要求》等。

# 3  主要内容

本文件规定了分析仪器智能化系统 第 1 部分：术语和分级的应用范围，基本术语定义，智能化分级原则以及等级划分。

本文件由5部分组成，包括：

（1）范围

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）分析仪器智能化系统组成

（5）分析仪器智能化系统等级划分

## 3.1 范围

本文件规定了分析仪器智能化系统的分级原则、等级划分要素及各等级对应的功能要求和技术要求。

本文件适用于分析仪器智能化系统的设计和分级评定。

## 3.2 规范性引用文件

介绍本文件引用的各类标准文件。

## 3.3 术语和定义

### 3.3.1

- 分析仪器智能化系统 Intelligent analytical instruments system

是以分析检测全流程的自动化、智能化和网络化为目标，由主控单元统一调度，集成样品识别单元、样品保存单元、样品流转单元、样品制备单元、取样单元、样品前处理单元、分析仪器单元、废物管理单元、试剂耗材管理单元及相关辅助单元等功能单元，可依据使用场景灵活配置的系统。

定义分析仪器智能系统，明晰系统构成，明确各单元可根据检测标准要求及建设单位实际需求灵活配置：如样品制备单元，主要用于固体检测系统，实现样品的均质化、缩分等功能，在水质检测系统中则非必须配备；如试剂耗材管理模块和辅助单元中的纯水供应模块等，并非系统必备单元，但通过选择性配置可降低人工辅助工作负荷，由建设单位依据实际需求、资金预算等情况配备。

### 3.3.2

- 主控单元 master control unit

是智能检测系统的大脑，具有系统录入、任务编辑、作业调度与测定数据报表计算与统计、质量控制、数据管理、仪器故障与安全异常报警功能、操作日志功能、系统配置等功能。主控单元应具有符合相关标准的数据接口，可在样品检测过程中自动执行质控方案、按所需频次自动插入空白试验、平行样测试、质控样品测定、加标回收试验、标准曲线绘制、试剂标定、并对质控结果自动判定合规性。

定义主控单元在分析仪器智能系统中的统筹位置及应该具有的功能。

### 3.3.3

- 样品识别单元 sample recognizing unit

接收待检样品并对样品进行识别。可通过条形码、二维码、射频识别（RFID）等技术，实现样品唯一性编码的识别，并与检测任务等信息关联。

定义样品识别单元具有的功能。

### 3.3.4

- 样品保存单元 sample storing unit

- 接收待检样品并按规定条件保存样品的单元。

定义样品存储单元具有的功能。

### 3.3.5

- 样品流转单元 sample transfer unit

完成样品在系统各单元及各检测设备中必要的转移，可采用传送带、移动机器人等方式。

定义样品流转单元具有的功能。

### 3.3.6

- 样品制备单元 sample preparation unit

将待检样品处理为均匀、具有代表性的样品的功能单元。

定义样品制备单元具有的功能。

### 3.3.7

- 取样单元 sample drawing unit

从样品容器中分取适量样品，用于后续环节。

定义取样单元具有的功能。

### 3.3.8

- 样品前处理单元 sample pre-treatment unit

将待检样品进行一系列化学或物理操作，使其转化为适合分析仪器检测的形态。

定义样品前处理单元具有的功能。

- 3.3.9

- 分析仪器单元 analytical instrument unit

可进行理化参数定性或定量分析检测的仪器单元，集成于分析仪器智能化系统中。

定义分析仪器单元具有的功能。

- 3.3.10

- 废物管理单元 waste managing unit

根据各单元产生的废物性质，进行分类收集或处置的单元。

定义废物管理单元具有的功能。

- 3.3.11

- 试剂耗材管理单元 rengents and consumables managing unit

对各单元所需要的试剂、耗材进行接收、保存、流转、替换等操作。

定义试剂耗材管理单元具有的功能。

- 3.3.12

- 辅助单元 auxiliary unit

是智能检测系统的选配构成部分。可以通过选择性增加纯水供应单元、清洗单元、环境控制单元等辅助单元，以提升智能检测系统应用的便捷性。

辅助单元是补充智能检测系统中关键单元以外的功能，比如实现纯水供应、样品瓶清洗等功能的单元。

### 3.3.13

- 机器学习算法 machine learning algorithms

功能单元通过学习新知识技能或整理已有知识技能以改进运行与检测性能的算法。

定义机器学习算法的功能。

## 3.4 分析仪器智能化系统组成

分析仪器智能化系统包含主控单元、样品识别单元、样品保存单元、样品流转单元、样品制备单元、取样单元、样品前处理单元、分析仪器单元、废物管理单元、试剂耗材管理单元及相关辅助单元等。

分析仪器智能化系统由完成检测工作所需的各种功能单元组成。其中，主控单元需对其他单元的进行信息交互和控制，是智能化系统的核心大脑。

## 3.5 分析仪器智能化系统等级划分

### 3.5.1 划分原则

基于智能化系统的自动化及智能化程度，对智能化系统完成取样与样品前处理、检测过程、数据审核过程与质量管理过程中对操作人员的依赖程度，以及对智能化系统的数据运用程度和自主学习能力进行划分，智能化程度分为1级、2级、3级和4级。

这里规定了评价分析仪器智能化系统等级的基本判断参数，是在检测任务中，系统各单元完成各项过程对人员的依赖程度、以及对数据的运用程度和自我学习能力达到的程度。

### 3.5.2 划分要素

基于以下4个要素对智能化系统等级进行划分：

——分析仪器智能化程度；

——数据审核与质量管理智能化程度；

——检测全流程智能化程度；

——是否具备数据运用与自主学习能力。

注：分析仪器智能化系统的实验室如需向社会提供具有证明作用的数据、结果，需要符合CMA 资质认定和/或CNAS 认可的文件，其内容可参考附录A。

附录A中对智能化实验室申请CMA或CNAS资质时，需要注意的方面进行了提炼说明。

### 3.5.3 等级划分

      - 3.5.3.1 1级智能化

智能化系统通过配置分析仪器单元，实现部分智能化功能。

主要检测过程具备自动化能力；但取样、样品识别、制备、前处理、质量控制及数据审核等环节仍需人工完成。

1级智能化对应当前在分析仪器及前处理上使用较多自动化设备的实验室，但实验室缺乏统一的主控进行软硬件串联，依靠人工操作完成实验。

      - 3.5.3.2 2级智能化

智能化系统通过配置分析仪器单元及主控系统，实现部分智能化功能。

主要检测过程具备自动化能力，检测数据及质控数据可实现自动审核；但取样、样品识别、制备、前处理等环节仍需人工完成。

2级智能化对应当前已建立实验室信息化系统（lims）的实验室，实验室可通过lims系统连接大多自动化分析仪器，实现数据自动上传及部分简单审核功能，但分析仪器及前处理设备仍需依靠人工操作，样品识别、取样等过程也需人工完成。

3.5.3.3 3级智能化

智能化系统在进行检测任务时，通过配置分析仪器单元、其他流程单元、主控单元和智能化系统具备部分智能化功能。

具备从取样检测到数据结果处理的全流程自动化能力，可以大幅减轻实验操作人员的工作量。具备取样、样品制备、前处理及检测全过程自动化，并对设备状态智能监控，智能质控，根据历史数据，完成检测数据初级审核，仍需要实验人员对结果二次审核，复杂样品仍需人工介入。

不能离开技术人员及质量管理人员的协助；不具备自主学习、自主优化改进的能力。

3级智能化对应当前主流智慧实验室、黑灯实验室的智能化水平，实验室通过配备主控单元及其他实验步骤必须的单元，可使绝大多数实验操作全自动完成。

3.5.3.4 4级智能化

智能化系统在进行检测任务时，通过配置分析仪器单元、其他流程单元、主控单元和智能化系统具备绝大部分智能化功能。

可进行分析仪器及智能化系统其他单元的部分自维护，可以解放实验操作人员、技术人员以及质量管理人员等多类人群；实验室具备感知、学习、进化能力；人工智能智能化系统在执行检测任务时，具备全部感知能力、决策能力、执行能力、其他综合能力，在其设计运行条件下持续执行检测任务的命令。

4级智能化对应基于黑灯实验室基础上充分植入及应用人工智能的实验室，包含对未来20年有望实现的智能实验室功能的设想。

    - 3.5.4 分析仪器智能化系统各划分要素对应的功能要求

      - 3.5.4.1 分析仪器单元智能化的功能要求

检测过程自动化的功能要求，主要包括：

——依据标准实现检测过程的自动化；

——实现数据计算智能化；

——实现仪器状态自行监控；

——实现仪器部分自行维护功能。

对分析单元智能化功能在检测过程中表现在哪些方面的规定。

      - 3.5.4.2 检测全流程智能化的功能要求

检测全流程智能化的功能要求，主要包括：

——智能化识别样品，通过机器视觉、二维码、条形码、射频识别（RFID）等手段；

——智能化保存样品，依据标准规定的样品保存条件及有效期进行；

——智能化样品流转；

——智能化样品制备；

——依据标准智能化取样；

——依据标准智能化样品前处理，实现部分功能指复杂样品或部分复杂前处理仍需人工辅助；

——依据标准智能化废物管理，废水和固废以收集为主，废气应进行处理；

——智能化试剂及耗材管理；

——单元状态监控的智能化，监控系统除分析仪器外其他单元的运行状态；

——单元自维护，部分功能指实现简易维护步骤。

对检测全流程智能化功能表现在哪些方面进行简明的描述和具体的的规定。

      - 3.5.4.3 数据审核与质量管理智能化的功能要求

数据审核与质量管理智能化的功能要求，主要包括：

——质量管理包含自动质控样添加和质控样结果监控，部分实现功能指软件方面能实现质控样结果监控，但硬件方面无法实现自动质控样添加；

——数据审核分为超标判定、参数相关性审核、历史数据审核和大数据审核四个层面；部分实现功能指实现前两个层面。

对数据审核与质量管理智能化功能在质量管理和数据审核方面完成的工作，进行描述和规定。

      - 3.5.4.4 数据运用机器学习能力的功能要求

数据运用与机器学习能力的功能要求，主要包括：

——数据运用包括数据的可视化处理及应用、生产或管控联动及其他数据深层开发应用；部分实现功能指数据的可视化处理及应用；

——机器学习算法指利用检测数据结果及仪器状态参数，进一步指导及优化检测过程。

对数据运用和机器学习能力的功能在数据处理、生产、数据开发应用及优化方面应发挥的作用进行规定。

3.5.5 智能化各等级技术要求

附录B表B.1中给出了分析仪器智能化等级与各划分要素建立的对应关系。

## 附录A（资料性）

分析仪器智能化系统的实验室合格评定

附录A介绍了当分析仪器智能化系统需要进行实验室合格评定时，需要具备哪些条件。

## 附录B（规范性）

分析仪器智能化等级确定

通过表格的形式表述智能化等级与划分要素的关系。

# 4  与国内外同类技术内容对比情况

国际标准化组织（ISO/IEC）相关规范：ISO/IEC JTC 1/SC 42（人工智能基础术语、参考架构）、IEC 61010系列（实验室电气设备安全）、IEC 61987-1:2024（工业过程测量设备通用结构）、ISO/IEC 42007（AI系统合格评定框架，待发布）。

| 对比维度 | 《分析仪器 智能化系统》 | 国外同类技术内容 | 核心差异/共性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 术语定义体系 | 以“基础+专业+智能”三层架构构建术语体系 | 无统一的“分析仪器智能化”专属术语体系 | 共性：均围绕“设备功能、智能特性、数据交互”界定核心术语； 差异：我国术语体系更系统，贴合分析仪器专属场景，国外侧重通用架构与互操作导向的术语表述 |
| 2. 智能化分级 | 参考GB/T 45727-2025，建立0级智能化、1级智能化、2级智能化、3级智能化，四级分级体系，分级指标贴合分析仪器核心流程（样品前处理、检测、数据处理、通信），明确各级智能化特征，适配国内产业技术水平，便于工程化落地与分级评价 | 无统一分级标准，多通过“功能单元”间接体现智能化水平 | 共性：均以“功能升级、智能协同”为分级核心逻辑； 差异：我国分级体系更统一、适配本土产业，国外无统一标准，分级偏向高端化、协同化 |
| 3. 应用导向 | 立足国内核心应用场景，重点适配环境监测（水质、土壤）、食品药品检测、工业分析等领域，贴合我国污染防治、质量安全管控需求，兼顾国产分析仪器产业发展，支持设备国产化改造与技术升级，推动智能化技术的规模化应用 | 面向全球通用场景，侧重全实验室自动化（TLA）、AI深度应用（预测性检测、数字孪生）、跨行业协同，贴合FDA、EMA等国际合规要求，重点服务于高端检测、科研创新等场景 | 差异：我国侧重“本土化场景适配与产业赋能”。 国外侧重“全球化通用与高端场景突破”； 共性：均服务于分析检测效率提升、数据质量优化。 |
| 4. 标准定位 | 作为国家标准指导性技术文件，首次制定，聚焦基础通用（术语、分级）与场景规范（水质、固体检测），为国内分析仪器智能化提供统一技术语言，引导产业创新、避免低水平重复，提升国产仪器国际竞争力 | 多为国际通用规范或行业联盟标准，定位为“全球协同与技术引领”，侧重通用架构与互操作解决方案，为跨国企业、国际科研合作提供技术支撑，推动全球分析仪器智能化协同发展 | 差异：我国标准侧重“基础引领与本土适配”，国外规范侧重“通用协同与技术前沿”； 共性：均为推动分析仪器智能化升级、规范技术应用的核心支撑。 |

# 5  以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际标准，并说明未采用国际标准的原因

本文件在编写过程中未查询到相关的国际标准，所以没有参考对应的国际标准。

# 6  与有关法律、行政法规及相关标准的关系

目前国内没有相同的标准。

有部分相关的标准有：GB/T 45727-2025《工业仪表智能化等级要求与评价方法》，其中分析仪器智能化分级有相似的分级逻辑。GB/T 38113-2019《分析仪器物联规范》（现行），相似点是同属智能化基础标准，聚焦分析仪器的通信、数据交互、系统互联，与分析仪器智能化系统的“互联互通、数据采集传输”核心要求相同。GB/T 46886-2025《智能检测装备通用技术要求》（即将实施，2026-07-01），相似点是智能检测装备的顶层通用标准，覆盖系统架构、智能技术要求、测评方法，与分析仪器智能化系统的“系统集成、智能功能、质量管控”核心维度一致。

# 7  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 8  涉及专利的情况

无。

# 9  实施国家标准的要求、以及组织措施、技术措施过渡期和实施日期的的建议等措施

建议发布后6个月实施，标委会秘书处组织在本行业进行宣贯。

# 10  其他应予说明的事项