| ICS | 71.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | N 53 |

中华人民共和国国家标准

GB/Z XXXXX.1—XXXX

分析仪器智能化系统 第1部分：术语和分级

Intelligent analytical instrument system

Part 1: Terminology and classification

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前 言

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为 GB/Z XXXXX的第1部分：术语和分级。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。

本文件起草单位:上海北裕分析仪器股份有限公司等。

本文件主要起草人:刘亭伶等。

本文件为首次发布。

引 言

近年来，我国分析仪器系统智能化高速发展，“智慧实验室”、“黑灯实验室”已在生态环保、水文水利、生物医药、食品卫生、石油化工、能源电力等领域应用推广，但目前国内外尚未形成针对分析仪器智能化系统的专项技术标准，相关方对智能化程度、技术要求的评价缺乏统一依据。《分析仪器智能化系统》系列标准的制定为提高分析仪器智能化系统的安全性、可靠性和稳定性，并为分析仪器智能化系统的生产、检验和使用等工作提供重要技术依据和支撑。

GB/Z XXXXX旨在界定或规范分析仪器智能化系统的术语、分级、技术要求和试验方法等内容。标准的制定,对促进分析仪器在保证安全的前提下向智能化方向转型升级,支撑分析仪器行业高质量发展,具有重要意义。

本次制定,结合建立健全分析仪器智能化标准体系以及实际生产使用需要,拟将 GB/Z XXXXX分为以下五个部分:

——第1部分:术语和分级。

——第2部分:水质检测系统技术规范。

——第3部分:气体检测系统技术规范。

——第4部分:固体检测系统技术规范。

——第5部分:通信技术规范。

分析仪器智能化系统 第1部分：术语和分级

范围

本文件规定了分析仪器智能化系统的术语和定义、组成和等级划分。

本文件适用于分析仪器智能化系统的设计、验收和分级评定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - GB/T 13966  分析仪器术语

术语和定义

GB/T 13966 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 分析仪器智能化系统 Intelligent analytical instruments system

是以分析检测全流程的自动化、智能化和网络化为目标，由主控单元统一调度，集成样品识别单元、样品保存单元、样品流转单元、样品制备单元、取样单元、样品前处理单元、分析仪器单元、废物管理单元、试剂耗材管理单元及相关辅助单元等，可依据使用场景灵活配置的系统。

- 主控单元 master control unit

是智能检测系统的大脑，具有系统录入、任务编辑、作业调度与测定数据报表计算与统计、质量控制、数据管理、仪器故障与安全异常报警、操作日志功能、系统配置等功能。主控单元应具有符合相关标准的数据接口，可在样品检测过程中自动执行质控方案、按所需频次自动插入空白试验、平行样测试、质控样品测定、加标回收试验、标准曲线绘制、试剂标定、并对质控结果自动判定合规性。

- 样品识别单元 sample recognizing unit

接收待检样品并对样品进行识别。可通过条形码、二维码、射频识别（RFID）等技术，实现样品唯一性编码的识别，并与检测任务等信息关联。

- 样品保存单元 sample storing unit

接收待检样品并按规定条件保存样品的单元。

- 样品流转单元 sample transferring unit

完成样品在系统各单元中必要的转移，可采用传送带、移动机器人等方式。

- 样品制备单元 sample preparation unit

将待检样品处理为均匀、具有代表性的样品的功能单元。

- 取样单元 sample drawing unit

从样品容器中分取适量样品，用于后续环节。

- 样品前处理单元 sample pre-treating unit

将待检样品进行一系列化学或物理操作，使其转化为适合分析仪器检测形态的单元。

- 分析仪器单元 analytical instrument unit

可进行理化参数定性或定量分析检测的仪器单元，集成于分析仪器智能化系统中。

- 废物管理单元 waste managing unit

根据各单元产生的废物性质，进行分类收集或处置的单元。

- 试剂耗材管理单元 rengents and consumables managing unit

对各单元所需的试剂和耗材进行接收、保存、流转及替换等操作。

- 辅助单元 auxiliary unit

可通过选择性增加纯水供应单元、清洗单元、环境控制单元等辅助单元，以提升智能检测系统应用的便捷性。

- 机器学习算法 machine learning algorithm

功能单元通过学习新知识技能或整理已有知识技能以改进运行与检测性能的算法。

分析仪器智能化系统组成

分析仪器智能化系统（以下简称“智能化系统”）由主控单元、样品识别单元、样品保存单元、样品流转单元、样品制备单元、取样单元、样品前处理单元、分析仪器单元、废物管理单元、试剂耗材管理单元及相关辅助单元等组成。

%3CmxGraphModel%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%221%22%20parent%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%222%22%20parent%3D%221%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3Brotation%3D0%3Bdashed%3D1%3B%22%20value%3D%22%E6%A0%B7%26lt%3Bdiv%26gt%3B%E5%93%81%26lt%3B%2Fdiv%26gt%3B%26lt%3Bdiv%26gt%3B%E5%88%B6%26lt%3B%2Fdiv%26gt%3B%26lt%3Bdiv%26gt%3B%E5%A4%87%26lt%3B%2Fdiv%26gt%3B%26lt%3Bdiv%26gt%3B%E6%A8%A1%26lt%3B%2Fdiv%26gt%3B%26lt%3Bdiv%26gt%3B%E5%9D%97%26lt%3B%2Fdiv%26gt%3B%22%20vertex%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20height%3D%22170%22%20width%3D%2230%22%20x%3D%22520%22%20y%3D%22190%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3C%2Froot%3E%3C%2FmxGraphModel%3E

图4.1 分析仪器智能化系统构成图

分析仪器智能化系统等级划分

划分原则

基于智能化系统的自动化及智能化程度，对智能化系统完成取样与样品前处理、检测过程、数据审核过程与质量管理过程中对操作人员的依赖程度，以及对智能化系统的数据运用程度和自主学习能力进行划分，智能化程度分为1级、2级、3级和4级。

划分要素

基于以下4个要素对智能化系统等级进行划分：

——分析仪器智能化程度；

——数据审核与质量管理智能化程度；

——检测全流程智能化程度；

——是否具备数据运用与自主学习能力。

注：分析仪器智能化系统的实验室如需向社会提供具有证明作用的数据、结果，需要符合CMA 资质认定和/或CNAS 认可的文件，其内容可参考附录A。

等级划分

1级

智能化系统通过配置分析仪器单元，实现部分智能化功能。

主要检测过程具备自动化能力；但取样、样品识别、制备、前处理、质量控制及数据审核等环节仍需人工完成。

2级

智能化系统通过配置分析仪器单元及主控系统，实现部分智能化功能。

主要检测过程具备自动化能力，检测数据及质控数据可实现自动审核；但取样、样品识别、制备、前处理等环节仍需人工完成。

3级

智能化系统在进行检测任务时，通过配置分析仪器单元、其他流程单元、主控单元和智能化系统具备部分智能化功能。

具备从取样检测到数据结果处理的全流程自动化能力，可以大幅减轻实验操作人员的工作量。具备取样、样品制备、前处理及检测全过程自动化，并对设备状态智能监控，智能质控，根据历史数据，完成检测数据初级审核，仍需要实验人员对结果二次审核，复杂样品仍需人工介入。

不能离开技术人员及质量管理人员的协助；不具备自主学习、自主优化改进的能力。

4级

智能化系统在进行检测任务时，通过配置分析仪器单元、其他流程单元、主控单元和智能化系统具备绝大部分智能化功能。

可进行分析仪器及智能化系统其他单元的部分自维护，可以解放实验操作人员、技术人员以及质量管理人员等多类人群；实验室具备感知、学习、进化能力；人工智能智能化系统在执行检测任务时，具备全部感知能力、决策能力、执行能力、其他综合能力，在其设计运行条件下持续执行检测任务的命令。

分析仪器智能化系统各划分要素对应的功能要求

分析仪器单元智能化的功能要求

分析仪器单元智能化的功能要求，主要包括：

——依据标准实现检测过程的全自动化；

——实现数据计算智能化；

——实现仪器状态自行监控；

——实现仪器部分自行维护功能，如自行反向冲洗等。

检测全流程智能化的功能要求

检测全流程智能化的功能要求，主要包括：

——智能化识别样品，通过机器视觉、二维码、条形码、射频识别（RFID）等手段；

——智能化保存样品，依据标准规定的样品保存条件及有效期进行；

——智能化样品流转；

——智能化样品制备；

——依据标准智能化取样；

——依据标准智能化样品前处理，实现部分功能指复杂样品或部分复杂前处理仍需人工辅助；

——依据标准智能化废物管理，废水和固废以收集为主，废气应进行处理；

——智能化试剂及耗材管理；

——单元状态监控的智能化，监控系统除分析仪器外其他单元的运行状态；

——单元自维护，部分功能指实现简易维护步骤。

数据审核与质量管理智能化的功能要求

数据审核与质量管理智能化的功能要求，主要包括：

——数据审核分为超标判定、参数相关性审核、依据历史数据审核和大数据审核四个层面；部分实现功能指实现前两个层面；

——质量管理包含自动质控样添加和质控样结果监控，部分实现功能指软件方面能实现质控样结果监控，但硬件方面无法实现自动质控样添加。

数据运用与机器学习能力的功能要求

数据运用与机器学习能力的功能要求，主要包括：

——数据运用包括数据的可视化处理及应用、生产或管控联动及其他数据深层开发应用；部分实现功能指数据的可视化处理及应用；

——机器学习算法指利用检测数据结果及仪器状态参数，进一步指导及优化检测过程。

智能化各等级技术要求

分析仪器智能化等级与各划分要素的对应关系按照附录B。

附录A

（资料性）

分析仪器智能化系统的实验室合格评定

A.1 分析仪器智能化系统的实验室合格评定要求

应用分析仪器智能化系统的实验室如需向社会出具具有证明作用的数据、结果，需要符合CMA 资质认定和/或CNAS 认可的相关管理办法。应能满足以下要求：

a）用于测量的智能分析仪器应能达到所需的测量准确度和（或）测量不确定度，以提供有效结果；

b）在下列情况下，智能分析仪器应进行校准：

——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性；和（或）

——为建立报告结果的计量溯源性，要求对设备进行校准。

c）分析仪器智能化系统在投入使用前应进行功能确认；

d）分析仪器智能化系统应有防止未经授权的访问、防止数据篡改和丢失的功能；

e）分析仪器智能化系统应配备说明书、手册和参考数据。

附录B

（规范性）

分析仪器智能化等级确定

B.1 分析仪器智能化等级确定

分析仪器智能化等级与划分要素见表B.1。

表B.1 分析仪器智能化等级与划分要素的关系表

| 分析仪器智能化系统 | 智能化单元 |  |  | 智能化分级要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
|  | 主控单元 |  | 单元状态监控 | — | — | ◎ | ◎ |
|  |  |  | 单元自维护 | — | — | — | ○ |
|  |  |  | 质量管理 | — | ○ | ◎ | ◎ |
|  |  |  | 数据审核 | — | ○ | ◎ | ◎ |
|  |  |  | 数据运用 | — | ○ | ○ | ◎ |
|  |  |  | 机器学习算法 | — | — | — | ○ |
|  | 样品识别单元 |  |  | — | — | ◎ | ◎ |
|  | 样品保存单元 |  |  | — | — | ◎ | ◎ |
|  | 样品流转单元 |  |  | — | — | ◎ | ◎ |
|  | 样品制备单元 |  |  | — | — | ◎ | ◎ |
|  | 取样单元 |  |  | — | — | ◎ | ◎ |
|  | 样品前处理单元 |  |  | — | — | ○ | ◎ |
|  | 分析仪器单元 | 分析过程 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  |  | 数据计算 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  |  | 仪器状态自监控 |  | — | — | ◎ | ◎ |
|  |  | 仪器自维护 |  | — | — | — | ○ |
|  | 废物管理单元 |  |  | — | — | ◎ | ◎ |
|  | 试剂耗材管理单元 |  |  | — | — | ○ | ◎ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |  |  |  |