中华人民共和国国家标准

分析仪器 智能化系统

第2部分 水质检测系统技术规范

编 制 说 明

（征求意见稿）

《分析仪器 智能化系统》起草工作组

二零二六年六月十二日

# 1  工作简况

## 1.1 任务来源

根据全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会“关于成立《分析仪器 智能化系统》系列国家标准指导性技术文件起草工作组的通知”（SAC/TC124/SC6 4152/2025-11-05），其中《分析仪器 智能化系统 第2部分：水质检测系统技术规范》（项目编号为20255522-Z-604）。本项目的主管单位中国机械工业联合会，技术归口单位为全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（SAC/TC124/SC6）。牵头起草单位为：上海北裕分析仪器股份有限公司。计划完成年限为2026年。

## 1.2 制定背景

近年来，我国分析仪器应用智能化方向快速发展，“黑灯实验室”的概念已在生态环保、水文等水质分析领域多见报道及应用，但目前国内外尚未形成针对智能化系统的专项技术标准，相关方对智能化程度、技术要求的评价缺乏统一依据。因此，为提高分析仪器智能化系统的安全性、可靠性和稳定性，并为分析仪器智能化系统的生产、检验和使用等工作提供标准技术依据，需要加快制定GB/TXXXXX《分析仪器 智能化系统 第2部分：水质检测系统技术规范》标准。

GB/T XXXXX《分析仪器 智能化系统 第2部分：水质检测系统技术规范》旨在界定或规范分析仪器智能化系统中水质检测系统技术规范等内容。标准的制定,对促进分析仪器在保证安全的前提下向智能化方向转型升级，支撑分析仪器行业高质量发展，具有重要意义。

一方面，该标准的制定能为分析仪器制造商提供明确的生产指引。制造商可以依据标准中对于智能化系统的术语定义和分级要求，规范产品的设计与制造流程，避免因缺乏标准而导致的产品质量参差不齐的问题。这有助于提高产品的整体质量和性能，增强企业在市场中的竞争力。

另一方面，对于用户来说，标准的出台能让他们在选择分析仪器时，有更清晰的参考依据。用户可以根据标准中对智能化程度的分级，准确判断产品是否符合自身的需求，从而做出更合理的采购决策。同时，标准也能保障用户在使用过程中的权益，确保产品的安全性、可靠性和稳定性。

对于检验机构和监管部门而言，GB/T XXXXX《分析仪器 智能化系统 第 2 部分：水质检测系统技术规范》标准为他们的工作提供了有力的技术支撑。检验机构可以依据标准对分析仪器智能化系统进行科学、准确的检测和评估，监管部门也能够依据标准对市场上的产品进行有效的监管，规范市场秩序，推动分析仪器行业的健康发展。

此外，随着全球科技的不断进步和分析仪器应用领域的不断拓展，制定这样的标准也有助于我国分析仪器行业与国际接轨。通过规范水质检测系统技术要求，能够促进国际间的技术交流与合作，提升我国分析仪器在国际市场上的地位。

## 1.3 主要工作过程

1）成立标准编制工作组

2024年11月，成立了国家标准起草工作组。

参与起草的单位有：上海北裕分析仪器股份有限公司等。

2）编制工作调研及资料收集

在检索、查询和收集国内外相关标准和文献资料，征集起草单位，经讨论、分析、比较，初步确定文件修订的原则和技术路线，形成本文件工作组讨论稿。

3）工作组会议

SAC/TC124/SC6秘书处于2025年12月3日在北京组织召开了专题研讨会。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员34人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.“水”的定义：建议完善并后续复核。

2.规范性引用文件：仅引用实际使用的文件，未引用的可移至编制说明作为参考资料。

3.术语定义：“智能水质检测系统”定义中关于“场所”的描述需调整修改。

4.预处理内容：检查3.7是否全面涵盖稀释、絮凝等过程，并与第1部分术语保持一致，通用术语归入第1部分，专用术语保留在本部分。

5.智能化分级：应突出“智能”部分，分级不宜过细，增强可操作性，并与第1部分衔接，建议增加类似表格。通用协议与接口应满足互联对接要求。

6.“无人”表述：建议避免使用“无人”概念，强调自动化实验室运行中仍需人员参与，随级别提升逐步降低人工干预。

7.标准结构：当前涵盖水、土、气三个领域，建议考虑按过程控制、第三方实验室、科研等应用场景组织内容。

8.体系与人员要求：6.1中涉及实验室体系、人员培训等内容，不属于智能系统要求，建议删除。

9.计量校准：建议增加对计量检测仪器现场或拆解校准的要求。

SAC/TC124/SC6秘书处于2025年4月1日~4月2日在景德镇组织召开了起草工作组一次会议。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员32人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.修改完善英文题目；

2.范围中修改为“术语和定义、系统建设和运行维护技术要求”，适用于智能化水质检测系统的设计与建设、验收及运行维护，删除“本文件适用于地表水、地下水.......等水质检测的智能化系统”；

3.删除3.1水质的概念；

4.3.2改为“水质检测智能化系统”，全文涉及到的内容，统一修改；

5.4.1b项，改为“对使用到强酸、强碱或含有挥发性有机溶剂的检测过程应考虑进行局部隔离”；

6.4.1c项，建议改为“检测样品的能力具备批量处理的能力，满足用户需求”或者查找来源或者用户要求（100个数量的来源）；

7.删除4.1e项运行维护；

8.4.1d项，连续工作72小时（编制说明说清楚来源）；

9.4.2h项，将“偏离”改为“变化”，只保留第一句和最后一句；

10.4.2a项应将主控给仪器的命令和仪器返回的信息分开描述，描述清晰；

11.增加4.3i项，4级智能系统具有智能诊断和预测性维护等（参考第4部分固体）；

12.删除4.4b项“样品可先进入存储单元再进行样品识别；也可先经过样品识别再进行存储”内容重复；

13.4.5b项增加样品管路；

14.增加样品流程图，各个单元的顺序可根据实际情况调整或增减；

15.4.6a项改为“对样品进行取样操作”，删除“混匀方式等”；

16.4.6c项防堵根据等级划分，（如：第一级堵了，第二级堵了报警，第三级堵了自身可处理）；

17.删除4.7a、b项，与后面内容重复；

18.4.7分三个部分来写，具备什么样的前处理功能满足分析单元的要求、接受主控的指令、将工艺和状态参数反馈给主控；

19.删除4.8a项，因其不是要求；

20.4.9中涉及引用文件，GB/T 31190-2014补充进第2章；

21.将4.8质量管理要求放入主控的要求中；

22.4.10将环境控制单元改为“环境感知单元”；

23.5.2.1b项，人员培训等删除，增加c项试样、标液的管理核查功能，d项数据的审核和判定；

24.5.2.2b项，按照级别不同分类；

25.5.3维护，改为“定期维护”，故障维修分为四级。

26.参照第1部分将分级列表作为附录，各个单元与第1部分统一。

SAC/TC124/SC6秘书处于2026年6月2日组织召开了第一次线上专题研讨会。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员7人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.引言部分补充国内黑等实验室应用进展；

2.修改3.1“水质检测智能化系”定义；

3.修改4水质检测智能化系统工作流程，增加试剂耗材管理内容；

4.删除5中所有“4级及以上”中的“及以上”，检查并修改笔误；

5.去除5中所有悬置节，增加子标题；

6.增加5.9试剂耗材管理单元内容，参照第1部分中各单元排列顺序调整5中各单元先后顺序；

7.修改6.3系统定期维护和6.4故障维护中的表述，取消分级内容；

8.精简附录A中各表内容，修改图例；

9.增加表A.9试剂耗材管理单元的技术要求表。

SAC/TC124/SC6秘书处于2026年6月17日组织召开了第二次线上专题研讨会。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员7人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.引言增加水质的内容；

2.3.1的概念参照第1部分相应内容进行修改；

3.核实2.规范性引用文件。

4.补充样品识别模块内容。

根据以上意见和建议，经过牵头起草单位完善和修改，于2026年6月17日形成标准征求意见稿及编制说明。

4）征求意见稿

5）送审稿

6）报批稿

1.4主要起草人及其工作

负责标准的立项申请、工作计划制定、指导标准制定。

编写标准和编制说明。

# 2  标准的编制原则

## 2.1 本文件的编制原则

按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件在编制过程中还参考了T/CSES149-2024《水质智能无人实验室系统建设与运行维护技术要求》、T/JSSES XXXX—20XX《地表水智能无人实验室建设技术要求》（征求意见稿）等标准内容。

# 3  试验验证情况

本文件规定了分析仪器智能化系统 第 2 部分：水质检测系统技术规范的应用范围，基本术语定义，水质检测智能化系统的工作流程、建设技术要求及运行维护技术要求。

本文件由5部分组成，包括：

（1）范围

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）水质检查智能化系统工作流程

（5）水质检测智能化系统建设技术要求

（6）水质检测智能化系统运行维护技术要求

## 3.1 范围

本文件规定了水质检测智能化系统的工作流程、系统建设和运行维护技术要求。

本文件适用于水质检测智能化系统的设计与建设、验收及运行维护。

这一部分主要明确了标准使用范围。

## 3.2 规范性引用文件

介绍本文件引用的各类标准文件。

## 3.3 术语和定义

## 3.3.1

- 水质检测智能化系统 intelligent water quality testing system

以实现水质检测全流程自动化、智能化和网络化为目标，集合分析仪器单元、样品识别单元、样品保存单元、样品流转单元、取样单元、样品前处理单元、废物管理单元、主控单元及相关辅助单元的可适用组合。

定义水质检测智能化系统的功能和组成部分。

## 3.4 水质检测智能化系统工作流程

- 样品经采集后，送往水质检测智能化系统，由系统完成、样品保存、样品识别、样品流转、取样、样品前处理、样品分析、废物管理等工作。

另附工作流程图。

这里以流程图表述了系统工作流程及各单元之间的关系，主控单元与废物管理单元是涉及全流程的必备单元；试剂耗材管理单元与辅助单元是涉及全流程的非必备单元。

## 3.5 水质检测智能化系统建设技术要求

### 3.5.1 总体要求

不同等级水质检测智能化系统的总体要求区别如下：

这里对不同等级系统的建设要求进行详细规定。

3.5.1.3 3级

3级及以上水质检测智能化系统的总体要求有：

日检测样品能力。除部分受限于检测方法的参数外（如有机物气相色谱质谱法、微生物检测、BOD检测等），各参数日检测样品总量宜不少于100个；

系统稳定性。智能系统应满足连续72小时的无故障全参数连续检测，且总计不少于300个样品；

100个及300个的数字来源于对已建成的水质分析实验室的摸底调查，及在编写的有关水质检测智能话系统的标准。参考标准包括：江苏省团体标准《地表水智能无人实验室建设技术要求》（征求意见稿）5.1中“各参数日检测样品总量均应不小于 100 个”及“智能无人实验室验收时应满足连续 168 小时的无故障全参数连续检测，且总计不少于 700 个样品”；中国环境监测总站牵头起草的《地表水环境质量监测 智能实验室验收技术要求》（送审稿）6.2试运行时长：连续168h（7天）稳定性考核。6.2.2 运行负荷：平均负荷≥设计日分析通量的60%。6.2.3 样品总量：完成样品（含质控样）总数≥500个。由样品总量及运行时间等数据关系可以知道系统的通量要求介于100~120之间。但因为本标准覆盖范围面较参考标准更为广泛，因此并未将通量作为必须满足的要求，而是以达到为“宜”。

### 3.5.2 主控单元

在这一节中，对水质检测智能化系统配置的主控单元按照级别进行了技术要求的规定，包括样品流转过程、样品前处理过程、检测过程、数据处理和管理、质控管理、系统对样品的调度、系统对各单元的控制与监控、智能诊断、检测方法优化等的一系列的功能进行说明。

### 3.5.3 样品识别单元

在这一节中，对样品识别单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.5.4 样品保存单元

在这一节中，对样品保存单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.5.5 样品流转单元

在这一节中，对样品流转单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.5.6 取样单元

在这一节中，对取样单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.5.7 样品前处理单元

在这一节中，对样品前处理单元照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.5.8 分析仪器单元

分析仪器单元是系统的核心部分，由满足各检测项目要求的仪器完成。仪器的选择原则为仪器性能符合国家、行业标准规定分析方法要求，所选择的仪器配置合理，性能稳定，运行维护成本合理。分析仪器具有平稳、牢固的特点，其材质具有耐磨、抗腐蚀等特点。

在这一节中，对各级智能化系统使用的分析仪器应该满足的要求进行了规定，分别从仪器功能、运行方式、软件要求、依据的标准、配套设备、通讯接口、对检测数据的处理能力等方面进行了具体说明。

### 3.5.9 废物管理单元

在这一节中，对废物管理单元照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.5.10 试剂耗材管理单元

在这一节中，对试剂耗材管理单元照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.5.11 辅助单元

在水质检测智慧化系统运行的过程中，还有一部分单元虽然不是必备，但配置以后有助于提升检测效率、控制成本、降低人工参与度等，在这里也做一个说明。

## 3.6 水质检测智能化系统运行维护技术要求

这里主要说明水质检测智能化系统运行和维护方面的技术要求。

# 4  与国际国外同类技术内容对比情况

《分析仪器智能化系统 第 2 部分：水质检测系统技术规范》是我国首次制定的国家级指导性技术文件，聚焦水质检测系统的智能化、自动化与数据化要求。以下从标准定位、核心技术要求、智能化能力、数据与安全、质控与运维五大维度，与ISO、IEC、欧盟EN、美国EPA等国际主流标准进行系统对比。

| 序号 | 对比维度 | 关键指标 | 中国国标（2025制定中，GB/Z） | 国际主流标准（ISO/IEC/EN/EPA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准定位 | 标准核心定位 | 以“仪器智能化” 为核心，覆盖系统全流程 | 侧重管理框架、仪器性能、合规要求，智能化多为附加能力 |
|  |  | 适用对象范围 | 在线/离线、实验室/现场水质检测智能化系统，含地表水、饮用水、工业废水 | ISO 24591 覆盖智慧水务全流程；IEC TS 63165 聚焦工业水质光度法分析器；EPA 仅覆盖饮用水 / 废水监测 |
| 2 | 核心技术要求 | 系统架构 | 采用 “计划-控制-传输-平台”四层架构，强调多参数集成、边缘计算 | ISO 15839 聚焦单仪器性能；IEC 无统一架构要求；ISO 24591 为管理框架 |
| 3 | 智能化能力 | 自动化流程 | 强制全自动全流程（采水、校准、质控、留样等），支持远程反控、故障自诊断 | 自动化为推荐项，多为厂商可选功能；EPA 无远程控制强制要求 |
|  |  | AI与数据智能 | 明确AI应用要求（趋势预测、污染溯源、异常识别），支持多源数据融合 | ISO/CD 25288（草案）提及 AI 应用，无强制；IEC/EPA 无专门条款 |
|  |  | 互联互通 | 统一通信协议（HJ 212、MQTT 等），强制跨品牌兼容、一点多传 | 通用协议推荐，无强制统一；EPA 仅规定数据上报格式，兼容性无要求 |
| 4 | 数据与安全 | 数据溯源 | 全流程可追溯、不可篡改，明确数据有效性判定规则 | ISO 15839 仅要求记录验证；EPA/EN 溯源要求较宽松 |
| 5 | 质控与运维 | 自动质控（AQC） | 强制自动标液核查（周期≤24h，误差≤±10%）、空白 / 平行样自动完成 | ISO 无强制自动质控；IEC 周期 / 阈值更宽；EPA 为人工为主，自动可选 |
|  |  | 运维模式 | 强制预测性维护，支持远程运维、专家诊断，降低运维成本 80% | 侧重预防性维护，无预测性要求；无远程运维系统规范 |

# 5  以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际标准，并说明未采用国际标准的原因

本文件在编写过程中未查询到相关的国际标准，所以没有参考对应的国际标准。

# 6  与有关法律、行政法规及相关标准的关系

目前国内相似的标准有T/CSES149-2024《水质智能无人实验室系统建设与运行维护技术要求》。

本标准可适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水、饮用水、海水、工业循环水、锅炉水等各类水类分析。T/CSES149-2024《水质智能无人实验室系统建设与运行维护技术要求》适用于地表水、地下水、生活污水及工业废水等水质分析。

从上述介绍可以看到，分析的对象都是水质样品分析，项目也基本相同，但是适用范围要宽一些，另外标准制定的部门不同，分别属于不同行业制定的标准。

另外，本标准和GB/T 46886-2025《智能检测装备通用技术要求》（即将实施，2026-07-01）对比，相似点是智能检测装备的顶层通用标准，覆盖系统架构、智能技术要求、测评方法，与分析仪器智能化系统的“系统集成、智能功能、质量管控”核心维度一致。

# 7  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 8  涉及专利的情况

无。

# 9  实施国家标准的要求、以及组织措施、技术措施过渡期和实施日期的的建议等措施

建议发布后6个月实施，标委会秘书处组织在本行业进行宣贯。

# 10  其他应予说明的事项

无。