| ICS | 71.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | N 53 |

中华人民共和国国家标准

GB/Z XXXXX.2—XXXX

分析仪器智能化系统 第2部分：水质检测系统技术规范

Intelliget analytical instrument system

Part 2:Technical specification for the water quality testing system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/Z XXXXX 分析仪器 智能化系统 第2部分：水质检测系统技术规范。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化委员会分析仪器分技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：上海北裕分析仪器股份有限公司等。

本文件主要起草人：刘亭伶等。

本文件为首次发布。

引言

近年来，我国水质检测智能化方向快速发展，智慧实验室、黑灯实验室等已在生态环境监测、工农业生产用水、应急与公共卫生、城乡水务等领域应用推广。随着在各地运行的水质检测智能化系统增多，相关的地方标准、团体标准及行业标准陆续出台，但目前尚未形成针对水质检测智能化系统的国家标准，且对智慧实验室的智能化程度、技术要求的评价缺乏统一依据。《分析仪器智能化系统》系列标准的制定为提高分析仪器智能化系统的安全性、可靠性和稳定性，并为分析仪器智能化系统的生产、检验和使用等工作提供重要技术依据和支撑。

GB/Z XXXXX.2《分析仪器智能化系统 第2部分：水质检测系统技术规范》旨在界定或规范水质检测智能化系统的工作流程、系统建设和运行维护技术要求，适用于水质检测智能化系统的设计与建设、验收及运行维护。标准的制定，对促进水质检测仪器在保证安全的前提下向智能化方向转型升级，支撑水质检测行业高质量发展，具有重要意义。

本次制定，结合建立健全分析仪器智能化标准体系以及实际生产使用需求，拟将 GB/Z XXXXX 分为以下五个部分：

——第1部分:术语和分级。

——第2部分:水质检测系统技术规范。

——第3部分:气体检测系统技术规范。

——第4部分:固体检测系统技术规范。

——第5部分:通信技术规范。

分析仪器智能化系统 第2部分：水质检测系统技术规范

范围

本文件规定了水质检测智能化系统的工作流程、系统建设和运行维护技术要求。

本文件适用于水质检测智能化系统的设计与建设、验收及运行维护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/Z XXXXX.1 分析仪器智能化系统 第1部分：术语和分级

国家危险废物名录（2025版）

术语和定义

GB/Z XXXXX.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 水质检测智能化系统 intelligent water quality testing system

以实现水质检测全流程自动化、智能化和网络化为目标，集合主控单元、样品识别单元、样品保存单元、样品流转单元、取样单元、样品前处理单元、分析仪器单元、废物管理单元、试剂耗材管理单元及相关辅助单元的可适用组合。

水质检测智能化系统工作流程

- 样品采集后送至水质检测智能化系统（以下简称“智能化系统”），由智能化系统完成样品识别、保存、流转、取样、前处理、分析，以及试剂耗材管理、废物管理等工作。

- 工作流程简图见图1。

- 图1 水质检测智能化系统工作流程简图

水质检测智能化系统建设技术要求

总体要求

根据水质检测智能化程度由低至高分为1级、2级、3级和4级，分级要素按附录A。

1级

- 1级及以上智能化系统应符合以下总体要求：

- 设计与建设原则。以安全、绿色、人性化、智能化、可持续性为基本原则，构建规划合理、布局科学的系统，从而降低运行风险、提高使用效率、减少能耗损失、避免交叉污染、满足系统主要功能及特殊要求；

- 基础设施设计。统筹考虑水、电、气、排风、通信、照明、温湿度控制、安防监控等需求，管线预留扩展余量，以适应后续检测项目调整。

2级

- 2级及以上智能化系统应在1级基础上增加：

- 质量管理。配置自动化内部质量控制软件管理系统，支持预设限值自动判定，质控异常时自动提醒或报警。

3级

- 3级及以上智能化系统应在2级基础上增加：

- 检测能力。除受方法限制的项目（如有机物气相色谱-质谱法、微生物检测、BOD检测等），各参数日检测样品量应不少于100个；

- 系统稳定性。支持连续72小时无故障全参数检测，累计完成样品量不少于300个；

- 扩展性与兼容性。支持不同参数、不同品牌分析仪器的灵活接入，可扩展多类型辅助单元；

- 电源保障。应配置与系统负载匹配的UPS不间断电源，市电中断后支持主控单元、机械臂等关键部件安全停机，及数据保存；

- 质量管理。配置自动化实验室内部质量控制软硬件模块，自动执行空白试验、平行样测定、标准曲线绘制、标定、加标回收等操作；支持盲样测试；质控不合格时自动复测、重绘标准曲线、重新校准、报警或暂停测试。

4级

- 4级智能化系统应在3级基础上增加：

- 智能优化。基于样品性状、历史检测数据及网络大数据信息，提出检测方法改进方案。

主控单元

1级

- 1级智能化系统可不配主控单元。

2级

- 2级及以上智能化系统主控单元应符合以下要求：

检测信息录入。支持样品信息、质控信息及前处理信息录入，包括：样品名称、编号、前处理关键参数（取样量、稀释倍数、前处理方法等）、分析方法等；质控信息至少包括测定频次、标定、标准曲线、空白样、标准样品、平行样、加标回收样等；前处理信息包括但不限于pH调节、稀释、絮凝沉淀、过滤、加热、萃取、蒸馏等；

样品信息传递。具备与各单元的通信功能；

数据处理。支持部分或全部数据审核、记录生成及报告生成；

数据安全。不允许修改检测数据及计算结果；支持检测数据及图片以PDF、Excel、JPG等格式导出。检测数据包括：样品类型、测试日期及时间、检测结果、原始吸光度或滴定体积、样品体积或稀释倍数、标准曲线或校正系数、空白结果、质控结果等；

质量控制。依据预设规则完成质控结果判定，超限时自动采取复测等措施；

水质预评价。依据评价标准及检测结果对样品水质状态进行预评价；

数据备份。具备自动数据备份功能，可借助实验室信息管理系统、云服务或异地服务器实现；

远程维护。支持远程软件升级及维护。

3级

- 3级及以上智能化系统主控单元应在2级基础上增加：

- 任务调度。根据样品时效性及各分析仪器检测效率优化整批样品检测顺序；支持临时增减样品及手动设置检测优先级；

- 状态监控。对检测过程各单元及分析仪器的运行状态进行实时监控与记录；

- 报警管理。具备报警信息汇总及提醒功能，运行状态报警实时显示于监控界面；严重故障时触发声光电报警，提示管理人员及时处理。

4级

- 4级智能化系统主控单元应在3级基础上增加：

- 智能诊断。实现部分智能诊断及预测性维护；

- 自主优化。根据样品特性进行个性化检测方法设计及优化。

样品识别单元

1级和2级

- 1级和2级智能化系统可不配置样品识别单元，或采用手动识别。

3级和4级

- 3级及以上智能化系统样品保存单元应符合以下要求：

- 自动化。通过标签及标识自动识别、获取样品信息；

样品保存单元

1级和2级

- 1级和2级智能化系统可不配置样品保存单元，或配置手动样品保存单元。

3级和4级

- 3级及以上智能化系统样品保存单元应符合以下要求：

- 自动化管理。实现样品自动入库、出库及保存；

- 保存条件。样品送达后未立即测定时，保存条件应满足相应标准要求（如温度、光照等）；

- 容量设计。储样位数根据智能化系统检测通量、样品周转周期及设备处理能力综合确定，并预留扩展余量。

样品流转单元

1级和2级

- 1级和2级智能化系统可不配置样品流转单元，或采用手动样品流转。

3级和4级

- 3级及以上智能化系统样品流转单元应符合以下要求：

- 自动转移。实现样品在各功能单元间平稳、精准、无交叉污染的自动转移；宜兼容符合技术规范要求的不同规格、材质样品容器；

- 传输方式。可采用传送带、自动引导车（AGV）、样品管路等形式；运行部件应具备防撞措施，避免与人员或其他单元碰撞；采用AGV时，宜设计专用通道；

- 转移效率。满足智能化系统设计的检测效率要求；

- 样品保护。流转过程以保障样品完整性和稳定性为首要原则；可直接流转样品瓶，或流转取样后的样品杯、管等器皿；采用样品杯、管流转时，应闭盖操作或采取其他密封措施，避免样品与空气长时间接触导致氧化还原反应、挥发性组分逸散或样品间较叉污染；

- 异常处理。具备异常警示功能；异常情况下自动采取警报、断电、信号回传等措施。

取样单元

1级和2级

- 1级和2级智能化系统可不配置取样单元，或采用手动取样。

3级

- 3级及以上智能化系统取样单元应符合以下要求：

- 取样操作。具备样品混匀能力，确保样品代表性，或根据方法或用户要求取特定深度样品；

- 清洗润洗。取样端及管路经充分清洗和润洗，避免样品被稀释或受前一样品干扰、污染；

- 防堵监控。根据样品特性配备防堵或监控措施，避免管路或接头堵塞导致取样量不足；发现堵塞时及时报警。

4级

- 4级智能化系统取样单元应在3级基础上增加：

- 自行通堵。具备反冲、加压冲洗等自行通堵措施。

样品前处理单元

1级和2级

- 1级和2级智能化系统可不配置样品前处理单元，或采用手动样品前处理。

3级

- 3级及以上智能化系统样品前处理单元应符合以下要求：

- 具备前处理。依据标准要求实现全部或部分全自动前处理；部分过程可经人工辅助判断和完成；

- 信息获取。可从上级或前级信息系统获取前处理信息，如采样系统流转的浊度信息、保护剂添加信息、样品历史信息（如同一点位样品历史情况）、操作员录入信息（人工判断需进行的稀释、絮凝、过滤、蒸馏等操作）。

4级

- 4级智能化系统样品前处理单元应在3级基础上增加：

- 全自动前处理。依据标准要求实现全部全自动前处理；

- 智能判断。通过机器视觉、参数测试、大数据检索等手段自动判断样品前处理需求。

分析仪器单元

总体要求

- 分析仪器单元是系统的核心部分，由满足各检测项目要求的仪器组成。

- 仪器选择应符合以下原则：符合国家、行业相应标准要求，配置合理，性能稳定，运行维护成本可控；具有平稳、牢固、材质耐磨、抗腐蚀等特点。

1级和2级

- 1级以上智能化系统分析仪器单元应符合以下要求：

- 自动进样。全自动完成进样及分析过程，可通过自动进样器或配合其他单元实现；

- 数据处理。自动完成数据计算，支持导出Excel、PDF等格式数据结果；

- 方法变更。分析仪器单元的检测流程、取样量等技术参数与所依据的国家、行业检测方法标准存在差异时，检测数据质量（检出限、精密度、正确度等）不应低于原方法标准要求。若变更后检测质量低于原标准要求，但能满足建设单位实际检测需求的，仪器厂商应在建设前通过书面技术文件与建设单位进行确认。

3级

- 3级及以上智能化系统分析仪器单元应在2级基础上增加：

- 信息接收。具备通讯接口，接收主控单元传递的样品信息（名称、编号、类型、质控样信息等）、前处理信息（稀释倍数等）、关键测试参数信息；根据收到的信息自行建立测试序列，收到主控单元样品就位信息后依次开始测试；

- 信息反馈。具备通讯接口，实时反馈检测结果、仪器状态、故障信息等；

- 自动运行。宜自动化完成自检、分析、清洗、关机等必要步骤；

- 状态监控。具备状态指示功能，显示通电/断电、正常/异常状态；具备异常警示功能，异常情况下自动采取警报、断电、信号回传等措施；

- 器皿清洗。自动清洗分析过程中使用的器皿，实现不间断循环使用；

4级

- 4级智能化系统分析仪器单元应在3级基础上增加：

- 谱图处理。自动完成光谱、色谱、质谱等谱图必需的定性和定量处理，去除干扰以获得正确检测结果。

- 预测性维护。结合水样检测数量、水质状况及仪器主要部件损耗情况进行部分自维护。

废物管理单元

1级和2级

- 1级和2级智能化系统可不配置废物管理单元，或采用手动废物管理。

3级和4级

- 3级及以上智能化系统废物管理单元应符合以下要求：

- 分类原则。废物按形态分为废液、废气、固体废物三类，分类收集处置；

- 废液管理。危险废物依据《国家危险废物名录（2025版）》分类收集，委托有资质单位处理，废液收集容器储量实时监控，防止满溢；非危险废液经处理设备处理后纳管排放，处理设备由有资质厂家生产并投入使用，处理后废液按批监测或定时监测、不定期抽检；

- 废气管理。废气经收集处理后排放，不得超过排放标准；

- 固体废物管理。危险废物依据《国家危险废物名录（2025版）》分类收集，委托有资质单位处理；其他固体废物按一般固废处置；

- 记录追溯。废物产生、收集、转移、处置全过程记录，支持追溯查询。

试剂耗材管理单元

1级

- 1级智能化系统可不配置试剂耗材管理单元。

2级

- 2级及以上智能化系统试剂耗材管理单元应符合以下要求：

- 信息管理。具备试剂、耗材信息管理，支持存贮量、有效期等线上管理。

3级

- 3级及以上智能化系统试剂耗材管理单元应在2级基础上增加：

- 用量监控。监控分析过程中试剂及耗材使用量及周期；试剂补充、耗材更替时自动报警提醒。

4级

- 4级智能化系统试剂耗材管理单元应在3级基础上增加：

- 自动配置、替换。自动化完成部分试剂、耗材的配置及替换。

辅助单元

总体要求

- 辅助单元包含但不限于：纯水供应模块、水样瓶清洗模块、试剂配制模块、环境感知模块、安全保障模块等。

1级和2级

- 1级和2级智能化系统可不配置辅助单元。

3级和4级

- 3级及以上智能化系统辅助单元应符合以下要求：

- 监督监控。使用辅助单元自动化功能代替人工操作时，应具备相应监督监控措施，保证单元功能正常运行、质量可控；措施包括但不限于：纯水质量实时监控、水样瓶空白抽查、试剂更替时重绘标准曲线及标样测试、环境温湿度监测及预警等。

水质检测智能化系统运行维护技术要求

总体要求

- 水质检测智能化系统的运行维护包含运行与维护两个部分。日常运行的关键在于数据质量保证及控制。

运行过程的质量保证和质量控制

运行过程的质量保证

水质检测智能化系统的质量保证需关注以下几个方面：

- 分析仪器单元、前处理单元及涉及定量取样的取样单元，需定期进行计量或期间核查。强检设备须委托有资质的第三方计量机构机构进行；不涉及强检的设备和单元可委托第三方机构进行检定、校准或自行校准；

- 水质检测智能化系统的运行人员与维护人员应具备相关专业背景或培训经历，熟练掌握分析仪器单元操作、维护及常见故障排除，数据分析及质量管理等能力；

- 应建立试剂、标样、标液的管理及定期核查程序；

- 数据的审核和判定依据的评判标准，应随着相应标准的变动及时更新。

运行过程的质量控制

水质检测智能化系统的质量控制技术要求如下：

- 地表水、地下水、饮用水、生活污水、工业废水、海水的质量控制措施需符合国家和行业检测质量控制文件的要求。工业循环水和锅炉水的质量控制措施可根据建设单位实际监控需求确定。可采用的质量控制措施包括但不限于：空白检验、标准样品、标准曲线核验、平行测定、基体加标、方法比对、盲样等；

- 应根据相应方法标准及规范要求进行相应频次的质量控制。

智能化系统定期维护

定期维护的技术要求如下：

- 通过人工或自动方式监控各单元及仪器状态及参数。包括上电情况、状态指示灯等是否正常，主要技术参数，判断运行是否正常；

- 定期检查试剂、纯水、废液等状况；

- 应定期进行数据备份。导出检测数据并备份至异地服务器或云保存，确保数据安全；

- 应定期检查各类易老化零件及耗材是否需要替换，如泵管、接头、密封件、纯水滤芯等；

- 应根据期间核查计划完成期间核查；

- 应依据各单元及仪器厂家提供的使用和维修手册规定的要求，定期检查分析仪器单元中的光源、电极、泵、传感器等关键零部件的损耗情况，并根据需要进行更换。

故障维修

故障维修的技术要求如下：

- 智能化系统应支持远程故障诊断；

- 智能化系统应支持故障预防及自诊断；

- 若维修部件对检测数据质量有明显影响，则故障维修完成后，应根据维修内容和更换部件情况，对仪器状态进行确认。

附录A

（规范性）

水质检测智能化系统分级与各单元技术要求关系表

A.1  水质检测智能化系统分级要求

水质检测智能化系统分级与各单元技术要求按照表A.1~A.10。

表A.1 水质检测智能化系统 总体要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 基建设计（水/电/供气/排风/通信/照明/温湿度控制/门禁监控等） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| UPS不间断电源（支持安全停机和数据保存） | — | — | ◎ | ◎ |
| 分区设计（避免样品/试剂干扰） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日检测样品能力≥100个（特殊方法除外，如有机物气相色谱质谱法、微生物检测、BOD检测等） | — | — | ◎ | ◎ |
| 连续72小时无故障全参数检测（≥300样品，特殊方法除外） | — | — | ◎ | ◎ |
| 扩展性和兼容性（多品牌仪器、多类型辅助单元） | — | — | ◎ | ◎ |
| 自动化内部质量控制软件管理系统 | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自动化质控软硬件模块（空白/平行样/标准曲线/标定/加标） | — | — | ◎ | ◎ |
| 支持盲样测试 | — | — | ◎ | ◎ |
| 基于样品形状+历史数据+网络大数据的检测方法改进方案 | — | — | — | ○ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

表A.2 水质检测智能化系统 主控单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 配备主控单元 | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 样品信息录入与传递 | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 数据审核、记录生成及报告生成功能，禁止修改 | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 质控判断和报警，超出限值时采取相应措施 | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水质状态的预评价 | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自动数据备份 | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 远程软件升级、维护功能 | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 合理调配整批样品检测顺序，可临时增减样品和手动设置检测优先级 | — | — | ◎ | ◎ |
| 监控和记录各单元运行状态，运行状态报警 | — | — | ◎ | ◎ |
| 部分智能诊断和预测性维护 | — | — | — | ◎ |
| 根据样品特性进行个性化检测方法设计及优化 | — | — | — | ○ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

表A.3 水质检测智能化系统 样品识别单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 配备样品识别单元，自动化样品识别 | — | — | ◎ | ◎ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

表A.4 水质检测智能化系统 样品保存单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 配备样品保存单元 | — | — | ◎ | ◎ |
| 自动化进、出库及样品保存，样品保存条件满足标准要求 | — | — | ◎ | ◎ |
| 储样位数根据检测通量、周转周期、处理能力综合确定，预留扩展余量 | — | — | ◎ | ◎ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

表A.5 水质检测智能化系统 样品流转单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 配备样品流转单元 | — | — | ◎ | ◎ |
| 样品在各功能单元间平稳、精准、无交叉污染的自动转移、兼容不同规格、不同材质样品容器 | — | — | ◎ | ◎ |
| 运行稳定性保障、防撞技术措施 | — | — | ◎ | ◎ |
| 样品转移效率满足设计检测效率 | — | — | ◎ | ◎ |
| 保证样品完整性和稳定性，以样品杯、样品管方式进行样品流转时，应以闭盖方式 | — | — | ◎ | ◎ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |  |

表A.6 水质检测智能化系统 取样单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 配备取样单元 | — | — | ◎ | ◎ |
| 样品取样操作 | — | — | ◎ | ◎ |
| 样品混匀功能 | — | — | ◎ | ◎ |
| 取样端及管路充分清洗和润洗 | — | — | ◎ | ◎ |
| 配备防堵措施或防漏监控：堵塞情况及时报警 | — | — | ◎ | ◎ |
| 配备自行通堵措施 | — | — | — | ◎ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

表A.7 水质检测智能化系统 样品前处理单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 配备样品前处理单元 | — | — | ◎ | ◎ |
| 自动获取样品前处理信息 | — | — | ◎ | ◎ |
| 依据标准要求进行部分前处理操作，部分前处理过程可经由人工辅助判断和完成 | — | — | ◎ | ◎ |
| 依据标准要求进行全部前处理操作 | — | — | ○ | ◎ |
| 判断样品前处理需求和信息 | — | — | ○ | ◎ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

表A.8 水质检测智能化系统 分析仪器单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 全自动完成进样及分析过程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自动完成数据计算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 可导出不同形式数据结果 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 通讯接口接收样品信息、前处理信息、关键测试参数信息并进行测试，实时反馈检测结果 | — | — | ◎ | ◎ |
| 自动化完成自检、分析、清洗、关机 | — | — | ◎ | ◎ |
| 状态指示及异常警示和反馈 | — | — | ◎ | ◎ |
| 器皿自动清洗 | — | — | ◎ | ◎ |
| 谱图处理，干扰去除 | — | — | — | ◎ |
| 预测性维护功能 | — | — | — | ○ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

表A.9 水质检测智能化系统 废物管理单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 配备废物管理单元 | — | — | ◎ | ◎ |
| 废物分类收集 | — | — | ◎ | ◎ |
| 废液收集容器储量实时监控 | — | — | ◎ | ◎ |
| 废气收集处理后排放 | — | — | ◎ | ◎ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

表A.10 水质检测智能化系统 试剂耗材管理单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 具备试剂、耗材的信息管理系统 | — | ◎ | ◎ | ◎ |
| 可进行分析过程中在用试剂及耗材使用量及周期监控 | — | — | ◎ | ◎ |
| 可自动化进行部分试剂、耗材的自动配置及替换 | — | — | — | ○ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

表A.11 水质检测智能化系统 辅助单元的技术要求表

| 关键要素 | 智能化等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 配备辅助单元 | — | — | ○ | ◎ |
| 辅助单元自动化功能的监督监控措施 | — | — | ◎ | ◎ |
| 注：“—”表示不做要求，“○”表示部分实现，“◎”表示全部实现。 |  |  |  |  |

——————————————