毛细管电泳仪性能评价通则

编制说明

（征求意见稿）

《毛细管电泳仪性能评价通则》起草工作组

2026年06月

目录

一 、工作简况	1

1任务来源	1

2制定背景	1

3标准编制过程	2

3.1 调研阶段	2

3.2起草阶段	2

3.3征求意见阶段	2

3.4送审阶段	2

3.5报批阶段	2

4主要起草单位及主要起草人及主要工作	2

二、标准编制的原则与依据	2

三、主要试验验证情况	3

1 范围	4

2 仪器性能要求	4

3试验方法	4

3.1 温度控制模块的性能评价	4

3.2 检测器的性能评价	5

3.2.1紫外检测器、二极管阵列检测器	5

3.2.2激光诱导荧光检测器	16

3.2.3 小结	22

3.3  维生素B2、B6标准物质	22

四、与国际国外同类技术内容对比情况	23

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际标准，并说明未采用国际标准的原因	24

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系	24

七、重大分歧意见的处理经过和依据	24

八、涉及专利的情况	24

九、实施国家标准的要求、以及组织措施、技术措施过渡期和实施日期的的建议等措施	24

十、其他应予说明的事项	24

毛细管电泳仪性能评价通则编制说明

一 、工作简况

1任务来源

根据全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会“关于成立《毛细管电泳仪性能评价通则》国家标准指导性技术文件起草工作组的通知”（SAC/TC124/SC4153/2025-11-10），其中《毛细管电泳仪性能评价通则》（项目编号为20256251-Z-604）。本项目的主管单位中国机械工业联合会，技术归口单位为全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（SAC/TC124/SC6）。牵头起草单位为：河北省产品质量安全检测技术中心。计划完成年限为2026年。

2制定背景

毛细管电泳（capillary electrophoresis，CE），又称高效毛细管电泳（HPCE），是以熔融石英毛细管为分离通道，以高压直流电场为驱动力，依据组分定向迁移速度差异实现分离的一种液相分离技术。该技术具有样品和试剂用量少、自动化程度高、能与多种检测器联用等优势，已广泛应用于生命科学、临床医学、食品安全、农学、环境、刑事科学技术等领域，尤其适用于生物医药和临床医学的质量控制分析。目前，《中国药典》2025版四部中收载了通用指导原则 0542《毛细管电泳法》，作为所有采用该技术进行药品质量控制的基础方法框架；三部（生物制品）新增了多个品种，明确将毛细管电泳法（尤其是icIEF/cIEF）列为电荷变异体检测的专属法定方法。此外，国家标准及行业标准中已经收录多项，例如：GB/T 38578-2020《水产源致敏性蛋白快速检测 毛细管电泳法》、GB/T 30921.1-2014《工业用精对苯二甲酸（PTA）试验方法 第1部分：对羧基苯甲醛（4-CBA）和对甲基苯甲酸（p-TOL）含量的测定》等。

近年来，国产毛细管电泳仪发展迅速，集成化与自动化水平不断提高，质量及技术指标均已达到国际先进水平。目前，我国毛细管电泳仪生产企业已有十余家，国产仪器逐步占据市场主导地位，代表企业包括北京华阳利民仪器有限公司（原北京彩陆科学仪器有限公司）、北京凯奥科技发展有限公司、上海通微分析技术有限公司、海能未来技术集团股份有限公司、天津市兰力科化学电子高技术有限公司等；国际主要生产厂商则有Agilent、SCIEX、LUMEX等。然而，目前尚无针对该仪器的统一技术标准和测试方法，各厂商提供的性能指标不尽相同，无法实现规范、可比的技术评价。无论是生产者还是使用者，都迫切希望建立仪器性能评价的统一标准，亟需完善的标准体系作为支撑。

因此，基于毛细管电泳法的推广与标准化，制定毛细管电泳仪性能评价标准，对于推动分析仪器产业发展、促进我国生物制药和临床医学等领域的精准检测具有重要意义。该标准的研究从国家有证标准物质入手，经济合理，科学可行，既能实现对毛细管电泳仪性能的有效评价，又能确保检测方法的溯源性，与国际接轨。标准的实施不会增加企业的经营成本，反而有助于提高产品质量、提升企业信誉，从而带来良好的经济效益。

3标准编制过程

3.1 调研阶段

2025年12月，形成了初步方案并组织开展试验工作，在标准编制过程中，也征求了生产厂家、用户等专家的意见和建议。

2026年1月~3月对不同厂家生产的仪器，进行标准物质的选择、缓冲溶液选择、电泳条件的选择等大量试验，形成标准初稿，并在小范围内征集意见，对修订技术问题进行讨论。

2026年4月，向委员会提交标准草案。

3.2起草阶段

为尽快开展该项标准的起草工作，SAC/TC124/SC6秘书处于2026年5月26日在北京市组织召开了起草工作组一次会议。参加本次会议的工作组成员及秘书处单位成员共计16人。本次会议由SAC/TC124/SC6秘书处闫海荣主持，由河北省产品质量安全检测技术中心李雪丹介绍标准编制过程及标准正文。会议主要形成以下主要意见：编制说明中第三章中每个仪器性能指标数据后增加结论性内容；第三章基线噪音和基线漂移，增加mV和AU之间的换算关系；补充荧光检测器的相关说明。标准正文中术语和定义增加“激光诱导荧光检测器”定义；将4.1相对湿度改为“60%”；

4.	4.3题目改为“温度控制模块”，内容改为“毛细管控温模块要求如下”；4.3请各个厂家提供温度控制的方式和数据；温度误差不超过±1℃；删除附录C，附录D报告格式应与标准正文内容相一致。

经讨论后决定，由苏州英赛斯智能科技有限公司、鲁美科斯仪器科技（天津）有限公司、悟空科学仪器（上海）有限公司、重庆凯奥科技发展有限公司和上海通微分析技术有限公司，五家企业提供温度控制方法和试验数据，完成时间为5月29日；由河北省产品质量安全检测技术中心根据会议纪要对标准文本、编制说明进行修改，形成征求意见稿及编制说明，完成时间为6月6日。

3.3征求意见阶段

3.4送审阶段

3.5报批阶段

4主要起草单位及主要起草人及主要工作

主要起草单位：河北省产品质量安全检测技术中心、河北省计量监督检测研究、苏州英赛斯智能科技有限公司、鲁美科斯仪器科技（天津）有限公司、悟空科学仪器（上海）有限公司、重庆凯奥科技发展有限公司、上海通微分析技术有限公司、北京市计量检测科学研究院等。

主要起草人：刘佩侨、方静、李雪丹、闫超、赵新颖、蔡立鹏、黄明贤、周业华、龚立冬、刘天姝、张佳佳、孟颖、安峰、张超、赵少雷等。

二、标准编制的原则与依据

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.8—2023《标准编写规则  第8部分：评价标准》的规定起草。使性能评价要求及方法与国际相关标准、国家标准和技术规范相符合。

本标准制定主要依据以下文件：

GB/T 191—2025 包装储运图示标志

GB/T 6587—2012 电子测量仪器通用规范

GB/T 6682—2008 分析实验用水规格和试验方法

GB/T 6952—2010 电工和电子测量设备性能表示（idt IEC 60359：2001）

GB/T 11606—2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 12519—2021 分析仪器通用技术要求

GB/T 13966—2013 分析仪器术语

GB/T 25472—2010 分析仪器质量检验规则

GB/T 26328—2010 生物化学分析仪器用干涉滤光片

GB/T 34065—2017 分析仪器的安全要求

GB/T 26792-2019 高效液相色谱仪

GB/T 2900.1—2008 电工术语 基本术语

GB/T 2900.50-2008 电工术语 发电、输电及配电 通用术语

JJG 964—2001 毛细管电泳仪检定规程

General European OMCL Network (GEON) QUALITY MANAGEMENT DOCUMENT PA/PH/OMCL(11)04 R6

三、主要试验验证情况

为了验证本标准的技术指标科学、合理、适用，选取了14台毛细管电泳仪产品，针对波长示值误差和重复性、基线噪声和基线漂移、检出限、定性/定量重复性，以及温度控制模块等性能进行了试验验证。参与试验的生产厂家有北京华阳利民仪器有限公司（原北京彩陆科学仪器有限公司）、北京凯奥科技发展有限公司、上海通微分析技术有限公司、海能未来技术集团股份有限公司、天津市兰力科化学电子高技术有限公司、Agilent、SCIEX、LUMEX等厂家，配置紫外检测器、二极管阵列检测器、激光诱导荧光检测器的毛细管电泳仪。

1 范围

本标准适用于具有紫外检测器、二极管阵列检测器、激光诱导荧光检测器毛细管电泳仪的性能评价。

2 仪器性能要求

根据仪器机构特点，按照部分与整体性能相结合原则，结合同类色谱仪的性能要求，设定了波长示值误差、波长重复性、基线噪声、基线漂移、检出限、定性和定量重复性等性能评价方法及指标限值，对有温度控制模块的仪器增加了温度设定误差及稳定性的要求。

图1 毛细管电泳仪原理结构示意图

3试验方法

3.1 温度控制模块的性能评价

参照GB/T 26792—2019《高效液相色谱仪》中“温度设定值误差及稳定性”，结合毛细管电泳仪工作原理和使用环境，对有温度控制模块的仪器的温度控制性能进行评价。试验方法如下：

把温度计的探头固定在温度控制中部，将温度设定20℃～30℃之间。待仪器温度稳定后，记下温度计读数并开始计时，以后每隔5min记录1次读数，连续运行1h，共计13个数据，求出其平均值，平均值与设定值之差为温度设定值误差，其中最大值与最小值之差为控温稳定性。按照公式（1）（2）分别计算温度设定值误差和控温稳定性。

-------------------------------------------------------  （1）

-------------------------------------------------------  （2）

——温度设定值误差，单位为摄氏度（℃）；

——13次测定平均值，单位为摄氏度（℃）；

T0——温度设定值，单位为摄氏度（℃）；

Tc——控温稳定性，单位为摄氏度（℃）；

Tmax——13次测量最大值，单位为摄氏度（℃）；

Tmin——13次测量最小值，单位为摄氏度（℃）。

对有温度控制的仪器进行性能评价数据如下：

表1 温度控制模块试验数据

| 仪器编号 | 温度设定值 | 温度设定值误差 | 控温稳定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | 25℃ | 0.1℃ | 0.2℃ |
| NO.2 | 20℃ | 0.65℃ | 0.3℃ |
|  | 25℃ | -0.59℃ | 0.4℃ |
| NO.3 | 20℃ | 0℃ | 0℃ |
| NO.4 | 20℃ | 0.56℃ | 0.1℃ |
|  | 20℃ | 0.6℃ | 0℃ |
| NO.5 | 30℃ | -0.04℃ | 0.1℃ |

通过分析表1数据，本标准要求毛细管控温模块温度设定误差应不超过±1℃，控温稳定性不大于0.5℃/h，大部分型号仪器均可以满足要求，具有良好的适用性。

3.2 检测器的性能评价

3.2.1紫外检测器、二极管阵列检测器

3.2.1.1波长示值误差和重复性

（1）固定波长的检测器，采用的单色器是滤光片，仅评价波长示值误差。经过对滤光片的扫描，发现仪器所用滤光片的波长不完全呈正态分布，导致中心值波长与峰值波长数值不一致。

图2 滤光片波长—透射比特性曲线

图2中：

λmax——峰值波长，即最大透射比所对应的波长，nm；

λ1、λ2——最大透射比一半的两点所对应的波长，nm；

λ0——中心波长，λ1和λ 2之和的一半的波长，nm。

确定波长评价指标为中心值波长，评价方法如下：将滤光片取出，用紫外可见分光光度计进行试验。将滤光片的中心与测试孔的中心对齐，设定光谱带宽为1nm，波长范围为“标称波长±50nm”，选择合适的扫描速度进行测量，绘制滤光片的透射比—波长特性曲线（见图2）。由曲线得到滤光片的中心波长，重复测量3次，取算术平均值，按式（3）计算波长示值误差。

------------------------------- （3）

式中：

——波长示值误差，nm；

λn——滤光片波长的标称值，nm；

0——3次中心波长测量值的算术平均值，nm。

紫外检测器通常配置的滤光片为200nm、214nm、254nm和280nm，CE用户一般配置其中的2～4个。通过紫外-可见分光光度计对滤光片进行扫描，得到波长与透射比的特征曲线，获得滤光片波长的示值误差及半宽度，试验数据分别见表2和表3。

表2  200 nm、214 nm滤光片中心波长试验数据

| 标称波长/nm | 200 |  |  | 214 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤光片编号 | 200-1 | 200-2 | 200-3 | 214-1 | 214-2 | 214-3 |
| 中心波长/nm | 200.4 | 201.4 | 201.6 | 214.0 | 215.8 | 215.7 |
| 示值误差/nm | -0.4 | -1.4 | -1.6 | 0.0 | -1.8 | -1.7 |
| 半宽度/nm | 18.4 | 18.0 | 18.0 | 13.6 | 15.2 | 15.4 |

表3  254nm、280nm滤光片中心波长及半宽度试验数据

| 标称波长/nm | 254 |  |  | 280 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤光片编号 | 254-1 | 254-2 | 254-3 | 280-1 | 280-2 | 280-3 |
| 中心波长/nm | 254.1 | 255.4 | 255.9 | 280.1 | 281.3 | 280.9 |
| 示值误差/nm | -0.1 | -1.4 | -1.9 | -0.1 | -1.3 | -0.9 |
| 半宽度/nm | 14.2 | 14.8 | 14.6 | 13.8 | 13.4 | 13.4 |

通过表1和表2的数据可知，半宽度在12nm～19nm之间，范围较宽，对于检出限不产生关键性影响，因此本标准不对半峰宽进行限制要求；综合相关文献和验证试验数据，本标准要求滤光片中心波长示值误差不超过±2nm，大部分型号仪器均可以满足要求，具有良好的适用性。

（2）连续可调波长评价用标准物质及波长示值误差和重复性

使用紫外分光光度计的紫外吸收溶液标准物质GBW(E)130066进行波长示值误差试验，是通常采取的手段，但由于CE常用石英毛细管内径为75 m或50 m，光程仅75 m或50 m，在实际工作中毛细管电泳仪的样品测量光程极小，用GBW(E)130066完成波长性能试验难度较大，为更快捷、准确获得波长示值误差，从有证国家标准物质中选择有紫外吸收峰的咖啡因、维生素B2等进行试验。用紫外分光光度计在190 nm～500 nm范围内，扫描50 mg/L咖啡因溶液标准物质、10 mg/L维生素B2溶液标准物质和紫外分光光度计用溶液标准物质，所得紫外吸收光谱图分别如图3、图4和图5所示。咖啡因的紫外吸收峰较尖锐，半宽度明显较窄，有利于波长峰值的寻找，在CE上也容易实现波长示值的检测结果。经试验得到了验证，确定了咖啡因溶液作为紫外检测器波长的标准物质。

通常采用紫外分光光度计用溶液标准物质GBW(E)130066进行波长示值误差试验，但由于CE常用石英毛细管内径为75m或50m，光程极短（仅75 m或50m），在实际工作中用该标准物质完成波长性能试验难度较大。为更快捷、准确地获得波长示值误差，我们从有证国家标准物质中选择了具有紫外吸收峰的咖啡因、维生素B2等进行试验。用紫外分光光度计在190 nm～500 nm范围内，分别扫描50 mg/L咖啡因溶液标准物质、10 mg/L维生素B2溶液标准物质以及紫外分光光度计用溶液标准物质，所得紫外吸收光谱图分别如图3、图4和图5所示。

图3  50 mg/L 咖啡因水溶液标准物质的紫外吸收光谱图

图4  10 mg/L维生素B2溶液标准物质紫外吸收光谱图

图5 紫外分光光度计标准溶液（GBW(E)130066）紫外吸收光谱图

其中，咖啡因的紫外吸收峰较尖锐，半宽度明显较窄，有利于波长峰值的准确定位，在CE上也易于实现波长示值的检测。经试验验证，最终确定以咖啡因溶液作为紫外检测器波长校准的标准物质。

试验获得的咖啡因溶液扫描得到的波长峰值与欧盟文件比较，测量结果基本一致。

《General European OMCL Network (GEON) QUALITY MANAGEMENT DOCUMENT》PA/PH/OMCL(11)04 R6  关于咖啡因波长的描述：

WAVELENGTH  ACCURACY

Wavelength accuracy (and related adjustment) can be carried out by built-in test procedures, following instructions of the instrument manual/manufacturer.

In all other cases use the procedure described below.

Solutions:

Caffeine Std. 5 from the linearity testing

Settings:

Use the operational conditions described under linearity testing except for detection. Procedure:

Inject the caffeine solution and record the spectrum by scanning from 190 to 290nm (1 nm incremental steps, whenever possible). The maxima are at 205nm and 273nm, the minimum at 245nm.

Limits: ±2nm

在190 nm~400 nm的范围内，通过对质量浓度（10～100）mg/L咖啡因溶液的紫外波段的扫描，确定了波长评价使用的咖啡因质量浓度为50 mg/L。根据试验数据及欧盟文件，咖啡因在205 nm与273 nm处分别有两个最大吸收峰，在245 nm为波谷，可覆盖CE紫外检测器的常用波长（200 nm、214 nm、254 nm和280 nm）范围。但由于205 nm在紫外检测器波长的下限，不易准确测量，故选择了245 nm和273 nm两个波长进行波长示值误差和重复性试验。

评价方法如下：

待仪器稳定后，按设定程序对50mg/L咖啡因标准溶液扫描3次，其波峰和波谷对应的波长分别取算术平均值，按式（4）和式（5）计算波长示值误差和波长重复性。

-------------------------------------------  （4）

------------------------------------------（5）

式中：

——波长示值误差，单位为nm；

λs——波长标准值，单位为nm；

——3次波长示值的算术平均值，单位为nm；

——波长的重复性，单位为nm；

λmax——3次波长示值的最大值，单位为nm；

λmin——3次波长示值的最小值，单位为nm。

波长示值误差及重复性的试验，试验结果汇总见表4所示。

表4  波长示值误差及重复性

| 仪器编号 | 检测器 | 245/nm |  | 273/nm |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 示值误差 | 重复性 | 示值误差 | 重复性 |  |
| No1 | UV | -1.7 | 1 | 0 | 4* | 符合 |
| No2 | UV | -1 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| No3 | UV | 2 | 0 | -2 | 0 | 符合 |
| No4 | UV | 1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 符合 |
| No5 | 二极管阵列 | -2 | 0 | -1.8 | 0 | 符合 |
| No6 | 二极管阵列 | -1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 符合 |
| No7 | 二极管阵列 | -0.7 | 1 | 0 | 0 | 符合 |
| 注：*经分析No1具有波长自动回零功能，且是手动进样，手柄操作进样方式，每次的旋转的力度和时间可能会有些差异，导致波长示值重复性较大。 |  |  |  |  |  |  |

综合参考相关标准和表3试验数据，大部分波长连续可调紫外检测器能够满足波长示值误差±2 nm、重复性不超过1 nm的限值要求。

3.2.1.2 基线噪声及基线漂移

基线性能会影响样品分析的准确性，故需在正常进样条件下评价基线的噪声与漂移：在设定的分离电压下，以硼砂-硼酸缓冲溶液作为样品，按规定压力进样，并用缓冲溶液充满毛细管，以此作为评价条件；待电泳电压达到设定值后，记录基线1h。选取这1h基线中最大峰—峰值为毛细管电泳仪的基线噪声，基线偏离起始点最大响应值为基线漂移。

表5  紫外和二极管阵列检测器基线噪声、基线漂移性能试验

| 编号 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声（mAU） | 0.01 | 0.008 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.036 | 0.04 |
| 漂移（mAU/h） | 1.7 | 0.0012 | 0.65 | 0.53 | 1.7 | 0.93 | 0.8 |
| 检测器 | 紫外 | 紫外 | 紫外 | 二极管 | 二极管 | 二极管 | 二极管 |

本标准将紫外和二极管阵列检测器基线限值设定为：基线噪声≤0.5 mAU，基线漂移≤2 mAU/h。由表4数据可知，试验仪器均能满足要求。

3.2.1.3试验条件的设置

根据对生产企业及仪器使用单位的调研，选取了常用的两种规格毛细管进行试验：75 μm×40 cm（有效长度）和50 μm×20 cm（有效长度）。同时，充分考虑到不同仪器厂家的结构差异（尤其是国产仪器）会导致有效长度有所不同，因此在推荐有效长度的基础上，给出了其允许变动范围。进一步地，在充分考虑现有仪器设置、毛细管规格以及分离时间等因素的影响后，给出了性能评价试验条件（见表6）。经试验验证，获得了较好的电泳图与分离效果。

表6 紫外/二极管阵列检测器性能评价试验条件一览表

| 检测器 | 波长 | 毛细管规格 | 进样压力及时间 | 分离条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外检测器 二极管阵列检测器 | 280 nm | 非涂层熔融石英毛细管内径75 m 有效长度(405) cm | 压力：3.5 kPa 时间：6 s | 15 kV （ 20±5 ）℃ |

高度差进样是毛细管电泳仪的一种进样方式，具有结构简单、成本低、可视性好等优点，用户多为大学药学院实验室，主要用于教学或学生项目研究。但人工控制的重现性较差，且目前采用该方式的商品化仪器日益减少，因此本标准不对高度差进样方式作具体规定，实际工作中可参照本标准方法执行。

3.2.1.4 试验用标准物质及分离缓冲溶液

维生素B6是一种水溶性维生素，pKa为5.0，在紫外区较好的吸收光谱。本标准采样有证标准物质中的维生素B6标准溶液作为性能评价的试验样品。根据背景缓冲溶液及样品溶液相匹配的原则，标准溶液的配制用纯水稀释，操作简便、可行。

硼酸盐缓冲溶液因紫外吸收低而成为CE常用的无机盐之一。其pKa为9.24，最佳缓冲范围为pH 8.24～10.24。分别试验了不同浓度硼酸盐缓冲溶液（pH 8.3～9.2）维生素B6的迁移时间、峰形和检出限等的影响，最终优化得到15 mmol/L硼砂和100 mmol/L硼酸为缓冲溶液（pH 8.44），将其定义为硼砂-硼酸I分离缓冲溶液。

3.2.1.5波长的选择

固定波长紫外检测器的标配滤光片有2～4个规格（一般为200 nm、214 nm、254 nm、280nm），连续可调波长的紫外检测器，波长一般在200 nm～600 nm范围内连续可调。

为得到较为合理的波长条件，用紫外-可见分光光度计对维生素B6的紫外吸收光谱进行扫描（见图6）。

图6 20 mg/L维生素水溶液B6波长的扫描图

从扫描曲线可得到其紫外吸收峰的峰值波长为291 nm，围绕波长的确定进行了如下试验：

（1）改变进样压力、波长条件试验

分别用1×10-6 mg/L和2×10-6 mg/L维生素B6对主流厂家的254 nm与280 nm、280 nm与291 nm的检出限进行试验，通过对表7数据分析280 nm的检出限优于254 nm的检出限。而从表8数据分析280 nm和291 nm波长处的检出限比较接近。

表7  254 nm、280 nm在不同进样压力的检出限试验结果

| 维生素B6质量浓度/(mg/L) | 进样压力kPa | 254 nm （基线噪声0.018mAU） |  | 280 nm （基线噪声0.036mAU） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 峰高/mAU | 检出限/(mg/L) | 峰高/mAU | 检出限/(mg/L) |
| 110-6 | 3.5 | 0.063 | 5.710-7 | 0.188 | 3.810-7 |
|  | 7.0 | 0.125 | 2.910-7 | 0.442 | 1.610-7 |
|  | 8.4 | 0.133 | 2.710-7 | 0.447 | 1.610-7 |
| 210-6 | 3.5 | 0.104 | 1.3810-6 | 0.188 | 4.110-7 |
|  | 7.0 | 0.242 | 6.010-7 | 0.442 | 1.710-7 |
|  | 8.4 | 0.258 | 5.610-7 | 0.447 | 1.510-7 |

表8  280 nm、291 nm在不同进样压力的检出限试验结果

| 维生素B6质量浓度/(mg/L) | 进样压力kPa | 280 nm （基线噪声 0.03m AU） |  | 291nm （基线噪声0.0 3m AU） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 峰高/mAU | 检出限/(mg/L) | 峰高/mAU | 检出限/(mg/L) |
| 110-6 | 3.5 | 0.12 | 5.010-7 | 0.122 | 4.910-7 |
|  | 7.0 | 0.235 | 2.510-7 | 0.253 | 2.410-7 |
|  | 8.4 | 0.274 | 2.210-7 | 0.281 | 2.110-7 |
| 210-6 | 3.5 | 0.246 | 4.910-7 | 0.223 | 5.410-7 |
|  | 7.0 | 0.449 | 2.710-7 | 0.55 | 2.210-7 |
|  | 8.0 | 0.496 | 2.410-7 | 0.616 | 1.910-7 |

（2）改变波长下定性定量重复试验

使用1×10-4 mg/L维生素B6溶液，分别在254 nm和280 nm进行定性和定量重复性的评价，评价结果见表9。

表9  254 nm、280 nm定性定量重复性试验结果

| 试验条件 | 波长254 nm，维生素B6质量浓度1.0×10-4 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均 | δ |
| 迁移时间/min | 5.57 | 5.58 | 5.58 | 5.59 | 5.60 | 5.60 | 5.61 | 5.59 | 0.25% |
| 峰面积/(mAU•s) | 22585 | 22652 | 22710 | 22384 | 22116 | 22799 | 22077 | 22475 | 1.3% |
| 试验条件 | 波长280 nm，维生素B6质量浓度1.0×10-4 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均 | δ |
| 迁移时间/min | 5.57 | 5.58 | 5.58 | 5.59 | 5.60 | 5.60 | 5.61 | 5.59 | 0.25% |
| 峰面积/(mAU•s) | 78964 | 76222 | 79157 | 77805 | 77034 | 77601 | 76322 | 77586 | 1.5% |

由表9可知，254nm和280nm重复性结果计算基本一致，但通过表内峰面积数据可知，280 nm的峰面积约为254 nm的2倍，说明280 nm的响应远远高于254 nm，试验结果与对维生素B6波长扫描获得的曲线图是一致的。同时考虑280nm的滤光片是固定波长的检测器标配的，故将280nm作为紫外检测器性能评价波长的条件，同时也应用于二极管阵列检测器的检出限及定性定量重复性性能评价的条件。

3.2.1.6 检出限

按表6规定的试验条件，待仪器稳定后，用硼砂—硼酸I为分离缓冲溶液，对质量浓度为2.0×10-6g/mL维生素B6标准溶液重复测量3次，记录其峰高，取算术平均值，按式（6）计算检出限。

----------------------------------  （6）

D1 ——检出限，单位为g/mL；

N1 ——基线噪声，单位为mAU；

C1 ——被测溶液质量浓度，单位为g/mL；

——峰高的算术平均值，单位为mAU。

紫外/二极管阵列检测器检出限验证试验数据见表10。

表10  紫外/二极管阵列检测器检出限性能试验

| 编号 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限mg/L | 4.3×10-7 | 2.6×10-7 | 1.0×10-6 | 4.9×10-7 | 1.3×10-7 | 4.1×10-7 | 2.1×10-7 |
| 检测器 | 紫外 | 紫外 | 紫外 | 二极管 | 二极管 | 二极管 | 二极管 |
| 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

综合参考相关标准和文献，本标准要求紫外和二极管阵列检测器检出限≤1×10-8g/mL，大部分型号仪器均可以满足要求，具有良好的适用性。

3.2.1.7 定性定量重复性

以硼砂-硼酸I为分离缓冲溶液，对质量浓度为1.0×10-4g/mL维生素B6标准溶液重复测量7次，分别记录迁移时间和峰面积，按式（7）用迁移时间计算定性重复性，用峰面积计算定量重复性。

------------------------- （7）

式中：

Sr——定性/定量重复性，单位为百分比（%）；

Xi——第i次测得的迁移时间或峰面积；

——7次迁移时间或峰面积的算术平均值；

——测量序号；

n——测量次数，n=7。

紫外/二极管阵列检测器定性/定量重复性验证数据表11。

表11  紫外/二极管阵列检测器定性定量重复性性能试验

| 编号 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定性重复性 | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 0.2% | 0.8% | 0.3% | 0.5% |
| 定量重复性 | 2.1% | 0.9% | 1.6% | 1.4% | 2.5% | 1.5% | 0.6% |
| 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符 合 |

综合相关标准和表11试验数据，本标准要求紫外/二极管阵列检测器定性重复性不大于1.5%，定量重复性不大于3.0%，大部分型号仪器均可以满足要求，具有良好的适用性。

3.2.2激光诱导荧光检测器

随着CE仪器制造水平的提高，激光诱导荧光检测器因灵敏度高、选择性好等优点，广泛应用于生命科学、药物分析和环境保护等领域。激光诱导荧光检测器使用激光作为激发光源，具有更高的单色性、强度和信噪比，适用于痕量与超痕量分析。现阶段毛细管电泳仪采用激光诱导荧光检测器，因此本标准仅对激光诱导荧光检测器的性能评价进行研究。

该类检测器已有国内外生产厂家的商品，如：上海通微分析技术有限公司、SCIEX、天津市兰力科化学电子高科技有限公司等。遵循评价条件与生产相匹配的原则，并兼顾仪器结构特点，本标准规定使用内径50μm、有效长度（20±5）cm的毛细管进行性能评价。

通过查阅相关文献及具有荧光特性的有证标准物质，以及毛细管电泳仪激光诱导荧光检测器激发波长与发射波长范围等条件，并经试验确定了维生素B2作为实现激光诱导荧光检测器性能评价的标准物质。根据激光诱导荧光检测器具有灵敏度高于紫外检测器至少两个数量级等特点，经过多方试验验证，结合文献查询，确定了激光诱导荧光检测器的评价指标，包括波长示值误差、基线漂移、基线噪声、检出限、定性定量重复性等，详见表12。

表12 激光诱导荧光检测器性能要求

| 性能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 波长示值误差 | ±2nm |
| 基线噪声 | ≤5mRFU |
| 基线漂移 | ≤20 mRFU/h |
| 检出限 | ≤1×10-8 g/mL（维生素B2） |
| 定性重复性 | ≤1.5% |
| 定量重复性 | ≤3.0% |

3.2.2.1 波长示值误差

激光诱导荧光检测器主要由激发单色器和发射单色器组成，激发单色器的作用是将复合光分解成单色光，发射单色器则用于去除激发光和其他杂散光，从而使得检测器能够接收到纯净的荧光信号。

应用于毛细管电泳仪的激光诱导荧光检测器激发光波长范围为（300～700）nm、发射波长范围为（350～750）nm，标配的滤光片一般是波长为488nm的激发光，配合520nm（或525nm）的发射光，而发射波长由488nm的截止滤光片和520nm（或525nm）滤光片组成，可以称之为单色器模块。根据GB/T 26328-2010《生物化学分析仪器用干涉滤光片》，采用可见分光光度计对520 nm滤光片及单色器模块实施波长扫描检测，通过分析特征曲线数据，可准确获取其中心波长参数及半高宽指标。

表13 滤光片及单色器模块扫描结果（厂家A）

|  | λmax/nm | Tmax/% | λ1/nm | λ2/nm | 中心波长 （λ0）/nm | 半宽度/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520 nm滤光片 | 514.8 | 73.44 | 510.68 | 532.32 | 521.5 | 21.6 |
| 单色器模块 | 524 | 8.86 | 510.68 | 532.32 | 521.5 | 21.6 |

表13为520nm滤光片及单色器模块扫描数据。从表中可以看出对于中心波长及半宽度的测量结果，滤光片与单色器模块测量结果是完全一致的。因此，在波长测量时无需将滤光片组拆解，可以对整个模块测量，不影响波长及半宽度的测量结果。

进一步试验波长的特性，对不同仪器厂家使用的滤光片扫描得到特征曲线（或由厂家提供的特征曲线），分别见图7～10。

图7 520 nm滤光片波长-透射比特征曲线（厂家A）

图8 滤光片波长—透射比特征曲线（厂家B扫描）

图9 滤光片波长—透射比特征曲线（厂家C 资料）

图10 488nm激发光滤光片波长—透射比特征曲线（厂家C 资料）

选择荧光发射光的滤光片的原则是尽可能让发射光通过，同时最大程度阻挡激发光，从而获得最佳信噪比。因此对于520 nm（或525 nm）滤光片，尽管各厂家在对于滤光片的半宽度要求不同，但通过试验发现检出限及其他技术参数的影响不显著，因此对于滤光片的性能只提出波长示值误差，未对半宽度要求。

3.2.2.2  波长性能评价用标准物质

根据激光诱导荧光检测器对样品性质的要求，选择有荧光响应且已纳入国家标准物质范畴的标准物质，经查阅文献及试验，最终确定维生素B2。维生素B2有纯度标准物质GBW（E）100269，标准值99.5%，扩展不确定度0.3%，k=2。根据维生素B2的物质特性，用紫外分光光度计、荧光光度计进行波长的验证试验，以及查阅大量相关的维生素B2涉及的相关的标准及文献，最终确定激发波长488 nm，发射波长525 nm。根据激光诱导荧光检测器配置的滤光片，将激光诱导荧光检测器的波长确定为：激发波长488 nm，发射波长（520～530）nm。对于其它激发和发射波长滤光片，可参照此方法进行。

综上所述，最终确定波长示值误差的性能评价方法如下：

将滤光片取出，用紫外可见分光光度计进行试验。将滤光片的中心与测试孔的中心对齐，设定光谱带宽为1 nm，波长范围为“标称波长±50nm”，选择合适的扫描速度进行测量，绘制滤光片的透射比—波长特性曲线。由曲线得到滤光片的中心波长，重复测量3次，取算术平均值，按式（3）计算波长示值误差。

根据试验数据将示值误差技术指标确定为±2 nm。验证数据见表14。

表14  520滤光片中心波长试验数据

| 编号 | 标称波长 nm | λmax/nm |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测得值 | 示值误差 | 技术指标 |  |
| 520-1 | 520 | 521.5 | -1.5 | ±2.0 | 符合要求 |
| 520-2 |  | 522.6 | 2.6* |  | 不符合要求 |
| 520-3 |  | 522.0 | -2.0 |  | 符合要求 |
| 520-4 |  | 519.5 | 0.5 |  | 符合要求 |
| 525-1 | 525 | 523.0 | 2.0 |  | 符合要求 |
| 注：经分析研判*为滤光片污染导致示值误差偏大。 |  |  |  |  |  |

综合参考相关标准，本标准要求激光诱导荧光检测器的波长示值误差不超过±2.0，大部分型号仪器均可以满足要求，具有良好的适用性。

3.2.3 维生素B2标准溶液及分离缓冲溶液

维生素B2（核黄素），使用纯水配制，但因浓度低，需要采取逐级稀释的方法实现，标准附录中给出推荐方法。为达到较好的溶解效果，选用分析纯试剂乙酸，配制为0.1%乙酸-水（V/V）溶液作为稀释液，用于维生素B2的纯度标准物质的稀释溶剂，后续的逐级稀释采用纯水即可。

样品的分离过程是在缓冲溶液中进行的。缓冲溶液是电泳场中的导体，是维持电泳系统恒定pH的必要条件，在样品检测过程中起着非常重要的作用。鉴于维生素B2和维生素B6均属B族维生素，维生素B2的pKa=10.2，故在维生素B6所用分离缓冲溶液的基础上，对维生素B2的分离缓冲液进行了优化。其中50 mmol/L硼砂、330 mmol/L硼酸作为分离缓冲溶液得到了较为理想的结果，本标准中将其命名为“硼砂-硼酸II分离缓冲溶液”并确定了以质量浓度1×10-8 g/mL及1×10-7 g/mL维生素B2分别评价仪器激光诱导荧光检测器检出限及定性/定量重复性

3.2.2.4 试验条件

通过试验以及对于该类检测器的仪器设置等厂家差异化的设置，在本标准给出了激光诱导荧光检测器评价的条件见表15。

表15 激光诱导荧光检测器性能评价推荐条件

| 波长 | 毛细管规格 | 压力进样条件 | 分离条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激发波长：488 nm 发射波长：（520～530） nm | 非涂层熔融石英毛细管：内径50 m、有效长度(205) cm | 压力3.5 kPa 时间3 s | 15 kV （ 20±5 ）℃ |

3.2.2.5 基线噪声及基线漂移

由于激光诱导荧光检测器具有高灵敏度，石英毛细管通过直流高电压分离样品，同时在毛细管上进行检测，毛细管光程较短，而且毛细管管壁也容易产生散射光，增加背景噪音。因此，将性能评价方法建立在进样条件下，毛细管充满缓冲溶液、施加进样电压。评价方法与紫外检测器方法一致。

表16 激光诱导荧光检测器基线噪声、基线漂移性能试验

| 编号 | No8 | No9 | No10 | No11 | No12 | No13 | No14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声（mRFU） | 2.5 | 0.014 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.66 | 4.0 |
| 漂移（mRFU/h） | 7.1 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 15 |
| 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

根据试验数据及参考仪器厂家的性能参数，激光诱导荧光检测器噪声的性能要求为：基线噪声≤5mRFU，噪声漂移≤20 mRFU/h。由表16可知，大部分型号仪器均可以满足要求，具有良好的适用性。

3.2.2.6 检出限

激光诱导荧光检测器检出限评价方法与紫外检测器一致。具体评价方法为：

按表14的试验条件，以硼砂—硼酸II为分离缓冲溶液，对质量浓度为1.0×10-8g/mL维生素B2标准溶液重复测量3次，记录其峰高，取算术平均值，按式（8）计算检出限。

--------------------------------  （8）

D2——检出限，单位为克每毫升（g/mL）；

N2——基线噪声，单位为mRFU；

c2——被测溶液质量浓度，单位为克每毫升（g/mL）；

——峰高的算术平均值，单位为mRFU。

图11  激光诱导荧光检测器检出限电泳图

表17  激光诱导荧光检测器检出限性能试验结果

| 编号 | No8 | No9 | No10 | No11 | No12 | No13 | No14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限 mg/L | 1.3×10-9 | 3.2×10-13 | 1.7×10-10 | 6.7×10-10 | 1.1×10-9 | 1.6×10-14 | 4.4×10-9 |
| 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

由于激光诱导荧光检测器具有高灵敏度、高选择性的特点，优于紫外检测器至少2个数量级，根据对国产与进口CE的实验及调研，将激光诱导荧光检测器检出限的性能评价限值设定在不大于1×10-8 g/mL，经试验验证均能满足要求。

3.2.2.7 定性/定量重复性

激光诱导荧光检测器定性/定量重复性评价方法与紫外检测器一致。具体评价方法为：

以硼砂-硼酸Ⅱ为分离缓冲溶液，对浓度为1.0×10-7 g/mL维生素B2溶液连续进行7次重复测量，分别记录迁移时间和峰面积，按式（7）用迁移时间计算定性重复性，用峰面积计算定量重复性。

图12  激光诱导荧光检测器定量定性重复性7针的电泳图

表18 激光诱导荧光检测器定性定量重复性性能试验结果

| 编号 | No8 | No9 | No10 | No11 | No12 | No13 | No14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定性重复性 | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 1.3% |
| 定量重复性 | 2.3% | 2.9% | 1.9% | 1.3% | 1.6% | 2.3% | 2.2% |
| 结论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

综合参考相关标准及文献，本标准要求激光诱导荧光检测器的定性重复性不大于1.5%，定量重复性不大于3.0%，大部分型号仪器均可以满足要求，具有良好的适用性。

#### 3.2.3 小结

综合上述试验数据，最终本标准设定的检测器性能要求见表19，大部分型号仪器均可以满足要求，具有良好的适用性。

表19 检测器性能要求

| 项目 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 紫外检测器 二极管阵列检测器 | 激光诱导荧光检测器 |
| 波长示值误差 | 不超过±2 nm | 不超过±2 nm |
| 波长重复性* | ≤1 nm | / |
| 基线噪声 | ≤0.5 mAU | ≤5 mRFU |
| 基线漂移 | ≤2 mAU/h | ≤20 mRFU/h |
| 检出限 | ≤g/mL（维生素B6） | ≤g/mL（维生素B2） |
| 定性重复性 | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 定量重复性 | ≤3.0% | ≤3.0% |
| 注： 1.紫外/二极管阵列检测器的响应值以吸光度（AU）表示、荧光检测器的响应值以相对荧光强度（RFU）表示； 2.若毛细管电泳仪输出信号用V表示，注意查看说明书或毛细管电泳仪标牌标明的其与AU（RFU）的换算关系；若无特殊标明，通常可按照1 V=1 AU（RFU）进行换算； 3.带*的检定项目只针对连续可调波长检测器。 |  |  |

### 3.3  维生素B2、B6标准物质

通过对国家标准物质资源共享平台检索得到符合要求的标准物质如表20所示，能较好支撑本标准的实施，可操作性强。

表20 符合要求的标准物质一览表

| 标准物质名称 | 标准物质编号 | 标准值/% | 扩展不确定度k=2 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维生素B6纯度标准物质 | GBW10053 | 99.9 | U=0.4% | 中国计量科学研究院 |
| 维生素B6纯度标准物质 | GBW(E)100183 | 99.9 | U=0.4% |  |
| 盐酸吡哆醇纯度标准物质（维生素B6） | GBW(E)100271 | 99.7 | U=0.3% |  |
| 核黄（维生素B2）纯度标准物质 | GBW(E)100269 | 99.5 | U=0.3% |  |

通过对表19中有证标准物质综合考虑，确定维生素B2纯度标准物质：标准值不低于99.5%，扩展不确定度不大于0.3%，k=2；维生素B6纯度标准物质：标准值不低于99.7%，扩展不确定度不大于0.4%，k=2。

结论：在标准的编制工作过程中，工作组以毛细管电泳的基础理论为依据、参考了国内外技术资料及相关标准、以大量试验数据为依据，吸纳不同行业领域专家的意见和建议，遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，完成了毛细管电泳仪性能评价通则的制定，性能评价设置合理，具有较强的可操作性。

- 与国际国外同类技术内容对比情况

当前国际范围内尚未出台专门针对毛细管电泳仪整机性能评价的通用标准、通则类技术文件，各国及国际组织也无统一的仪器性能评价体系，仅存在少量面向检测应用的配套技术规范、仪器厂商内部质控要求。按照本标准评价方法对部分进口仪器进行评价，数据件表21、22。

表21 国外进口仪器试验数据（紫外/二极管阵列检测器）

| 项目 | 本标准要求 | 国外仪器数据 （UV） | 国外仪器数据 （二极管阵列） |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度设定误差 | 不超过±1℃ | 0℃ | / |
| 控温稳定性 | 不大于0.5℃/h | 0℃ | / |
| 波长示值误差 | 不超过±2 nm | 1nm | -0.7nm |
| 波长重复性 | ≤1 nm | 0nm | 1nm |
| 基线噪声 | ≤0.5 mAU | 0. 03 mAU | 0.29 mAU |
| 基线漂移 | ≤2 mAU/h | 0.53 mAU/h | 0.40 mAU/h |
| 检出限 | ≤1×10-6g/mL（维生素B6） | 4.9×10-7g/mL | 2.1×10-7g/mL |
| 定性重复性 | ≤1.5% | 0.2% | / |
| 定量重复性 | ≤3.0% | 1.4% | / |

表22 国外进口仪器试验数据（激光诱导荧光检测器）

| 项目 | 本标准 | 国外仪器数据 |
| --- | --- | --- |
| 温度设定误差 | 不超过±1℃ | / |
| 控温稳定性 | 不大于0.5℃/h | / |
| 波长示值误差 | 不超过±2 nm | -1.9nm |
| 基线噪声 | ≤5 mRFU | 2mRFU |
| 基线漂移 | ≤20 mRFU/h | 4mRFU/h |
| 检出限 | ≤1×10-8g/mL（维生素B2） | 1.7×10-10g/mL |
| 定性重复性 | ≤1.5% | 0.2% |
| 定量重复性 | ≤3.0% | 1.3% |

- 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际标准，并说明未采用国际标准的原因

国内尚无对应毛细管电泳仪性能评价的国家标准、行业标准。本文件的制订填补了现有国家标准在毛细管电泳仪性能评价方面的空白，具有的先进性与创新性。

目前国外尚无专用毛细管电泳仪的产品标准。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本文件符合分析仪器标准体系需求，与相关标准协调一致。本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 涉及专利的情况

本文件没有涉及任何专利。

- 实施国家标准的要求、以及组织措施、技术措施过渡期和实施日期的的建议等措施

建议本文件的性质为国家标准指导性技术文件。建议本文件批准发布6个月后实施。

- 其他应予说明的事项

无