| ICS | 17.180.99 |
| --- | --- |
| CCS | N52 |

中华人民共和国国家标准

GB/Z xxxx—202x

毛细管电泳仪性能评价通则

General rules of performance evaluation for capillary electrophoresis instruments

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	2

4.1 正常工作条件	2

4.2 外观	2

4.3 温度控制模块	2

4.4 检测器性能	2

5　评价方法	3

5.1评价环境条件	3

5.2 评价仪器设备和材料	3

5.3 检测器性能试验条件	3

5.4 外观	4

5.5 温度控制模块	4

5.6 检测器	4

5.6.1 紫外/二极管阵列检测器	4

5.6.2 激光诱导荧光检测器	6

6 评价报告	6

附 录 A（资料性）滤光片波长—透射比特征曲线	7

附 录 B（资料性）标准溶液及配制	8

附 录 C（资料性）仪器性能报告格式示例	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：河北省产品质量安全检测技术中心等。

本文件主要起草人：李雪丹等。

毛细管电泳仪性能评价通则

  - 1　范围

本文件规定了毛细管电泳仪的要求、评价方法和评价报告。

本文件适用于配置紫外检测器、二极管阵列检测器、激光诱导荧光检测器的毛细管电泳仪性能评价。

本文件不适用于基于毛细管电泳仪原理的专用仪器。

  - 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682—2008 分析实验用水规格和试验方法

GB/T 13966—2013 分析仪器术语

  - 3　术语和定义

    - 3.1

    - 毛细管电泳仪 capillary electrophoresis instruments

利用熔融石英毛细管为分离通道，以高压直流电场驱动，依据组分定向迁移速度差异实现分离的仪器。

    - 3.2

    - 熔融石英毛细管 fused silica capillary

高纯二氧化硅（SiO2）熔融拉制而成的中空细管，内径数微米至数百微米，外壁通常涂有保护层（如聚酰亚胺）。

    - 3.3

    - 高压直流电场 high voltage direct current electric field

电极系统在直流高压作用下产生的不随时间变化的电场。

    - 3.4

    - 基线噪声 baseline noise

由于各种因素所引起的基线波动。

[来源：GB/T 13966—2013，8.176]

    - 3.5

    - 基线漂移 baseline drift

在规定工作条件下,规定时间内,仪器的响应信号随时间定向的缓慢变化。

[来源：GB/T 13966—2013，2.68]

    - 3.6

    - 控温稳定性 stability of temperature control

分离过程中毛细管所在环境维持设定温度的能力，通常用单位时间内温度波动的数值表示，单位为℃/h。

    - 3.7

    - 激光诱导荧光检测器 laser induced fluorescence detector

以激光为激发光源，基于样品中待测组分受激产生的荧光信号进行定性与定量分析的高灵敏度光学检测器。

  - 4　要求

    - 4.1 正常工作条件

毛细管电泳仪（以下简称“仪器”）在下列工作条件下应能正常工作：

- a)环境温度15 ℃～35 ℃；

- b)相对湿度不大于60%；

c)供电电源：交流供电，电压220 V±22 V，频率50 Hz±1 Hz；

d)室内避免易燃、易爆和腐蚀性气体，避免强烈的震动、电磁干扰和空气对流；

- e)接地良好。

    - 4.2 外观

仪器外观应满足要求如下：

a）仪器外观平整、清洁、镀层无明显剥落，无影响其正常工作的损伤；

b）各开关、旋钮或按键能正常操作和控制，指示灯显示清晰正确；

c）电缆线的接插件均紧密配合，接触良好；

d）仪器所有铭牌及标志耐久清晰，内容符合相关法规、标准的要求，有制造厂名、型号、编号、制造日期、电源电压和频率等信息；

e）仪器可拆部分无障碍拆卸。

    - 4.3 温度控制模块

毛细管控温模块要求如下：

a）温度设定误差应不超过±1 ℃；

b）控温稳定性不大于0.5 ℃/h。

    - 4.4 检测器性能

检测器性能应符合表1的要求。

- 表1 检测器性能要求

| 项目 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 紫外检测器 二极管阵列检测器 | 激光诱导荧光检测器 |
| 波长示值误差 | 不超过±2 nm | 不超过±2 nm |
| 波长重复性* | ≤1 nm | / |
| 基线噪声 | ≤0.5 mAU | ≤5 mRFU |
| 基线漂移 | ≤2 mAU/h | ≤20 mRFU/h |
| 检出限 | ≤g/mL（维生素B6） | ≤g/mL（维生素B2） |
| 定性重复性 | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 定量重复性 | ≤3.0% | ≤3.0% |
| 注： 1.紫外/二极管阵列检测器的响应值以吸光度（AU）表示、荧光检测器的响应值以相对荧光强度（RFU）表示； 2.若毛细管电泳仪输出信号用V表示，注意查看说明书或毛细管电泳仪标牌标明的其与AU（RFU）的换算关系；若无特殊标明，通常可按照1 V=1 AU（RFU）进行换算； 3.带*的检定项目只针对连续可调波长检测器。 |  |  |

  - 5　评价方法

- 5.1评价环境条件

除非另有规定，仪器需在4.1条件下进行。

- 5.2 评价仪器的设备和材料

至少包括下列仪器和材料

a）紫外可见分光光度计：波长范围（190～800）nm，波长示值最大允许误差 ±0.5 nm；

b）维生素B2纯度标准物质：纯度不低于99.5%，扩展不确定度不大于0.3%（k=2）；

c）维生素B6纯度标准物质：纯度不低于99.7%，扩展不确定度不大于0.3%（k=2）；

d）咖啡因纯度标准物质：纯度不低于99.8%，扩展不确定度不大于0.4%（k=2）；

e）温度测量仪器：测量范围（0～50）℃，最大允许误差±0.2℃；

f）电子天平：测量范围（0～200）g，分度0.1mg；

g）绝缘电阻表：500V，10级。

- 5.3 检测器性能试验条件

检测器性能评价试验条件见表2。

表2  检测器性能评价试验条件

| 检测器 | 波长 | 非涂层熔融石英毛细管规格 | 进样压力及时间 | 分离条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外/二极管阵列检测器 | 280 nm | 内径75 m 有效长度（40±5）cm | 进样压力：3.5 kPa 进样时间：6 s | 15 kV （20±5）℃ |
| 激光诱导荧光检测器 | 激发波长：488 nm 发射波长： 520 nm～530 nm | 内径50 m 有效长度（20±5）cm | 进样压力：3.5 kPa 进样时间：3 s |  |

- 5.4 外观

以目视和手感进行检查。

- 5.5 温度控制模块

把温度计的探头固定在温度控制中部，将温度设定20 ℃～30 ℃之间。待仪器温度稳定后，记下温度计读数并开始计时，以后每隔5 min记录1次读数，连续运行1 h，共计13个数据，求出其平均值，平均值与设定值之差为温度设定值误差，其中最大值与最小值之差为控温稳定性。按照如下公式计算：

-------------------------------------------------------  （1）

-------------------------------------------------------  （2）

——温度设定值误差，单位为摄氏度（℃）；

——13次测定平均值，单位为摄氏度（℃）；

T0——温度设定值，单位为摄氏度（℃）；

Tc——控温稳定性，单位为摄氏度（℃）；

Tmax——13次测量最大值，单位为摄氏度（℃）；

Tmin——13次测量最小值，单位为摄氏度（℃）。

- 5.6 检测器

- 5.6.1 紫外/二极管阵列检测器

- 5.6.1.1 波长示值误差和重复性

a) 固定波长的检测器

将滤光片取出，用紫外可见分光光度计进行试验。将滤光片的中心与测试孔的中心对齐，设定光谱带宽为1 nm，波长范围为“标称波长±50 nm”，选择合适的扫描速度进行测量，绘制滤光片的透射比—波长特性曲线（见附录A）。由曲线得到滤光片的中心波长，重复测量3次，取算术平均值，按式（3）计算波长示值误差。

------------------------------------------------- （3）

式中：

——波长示值误差，单位为纳米（nm）；

λn——滤光片波长的标称值，单位为纳米（nm）；

0——3次中心波长测量值的算术平均值，单位为纳米（nm）。

b) 连续可调波长的检测器

待仪器稳定后，以硼砂－硼酸I分离缓冲溶液（见附录B），按设定程序对50 mg/L咖啡因标准溶液扫描3次，其波峰和波谷对应的波长分别取算术平均值，按式（4）和式（5）计算波长示值误差和波长重复性。可根据仪器种类不同调整波长测量过程。

------------------------------------------------------  （4）

------------------------------------------------------  （5）

式中：

——波长示值误差，单位为纳米（nm）；

λs——波长标准值，单位为纳米（nm）；

——3次波长示值的算术平均值，单位为纳米（nm）；

——波长的重复性，单位为纳米（nm）；

λmax——3次波长示值的最大值，单位为纳米（nm）；

λmin——3次波长示值的最小值，单位为纳米（nm）。

- 5.6.1.2 基线噪声和基线漂移

按表2的试验条件，开机预热稳定后，以硼砂－硼酸I分离缓冲溶液（见附录B）为样品，启动进样和分离程序，待电压达到设定值后，记录1 h基线，选取基线中最大峰—峰值为仪器的基线噪声；基线偏离起始点最大的响应值为基线漂移。

- 5.6.1.3 检出限

按表2的试验条件，待仪器稳定后，用硼砂—硼酸I（见附录B）为分离缓冲溶液，对质量浓度为2.0×10-6  g/mL维生素B6标准溶液重复测量3次，记录其峰高，取算术平均值，按式（6）计算检出限。

-------------------------------------------  （6）

式中:

D1 ——检出限，单位为克每毫升（g/mL）；

N1 ——基线噪声，单位为mAU；

c1 ——被测溶液质量浓度，单位为克每毫升（g/mL）；

——峰高的算术平均值，单位为mAU。

- 5.6.1.4 定性/定量重复性

按表2的试验条件，对质量浓度为1.0×10-4g/mL维生素B6标准溶液重复测量7次，分别记录迁移时间和峰面积，按式（7）用迁移时间计算定性重复性，用峰面积计算定量重复性。

------------------------------------- （7）

式中：

Sr——定性/定量重复性，单位为百分比（%）；

Xi——第i次测得的迁移时间或峰面积；

——7次迁移时间或峰面积的算术平均值；

——测量序号；

n——测量次数，n=7。

- 5.6.2 激光诱导荧光检测器

- 5.6.2.1 波长示值误差

将滤光片取出，用紫外可见分光光度计进行试验。将滤光片的中心与测试孔的中心对齐，设定光谱带宽为1 nm，波长范围为“标称波长±50 nm”，选择合适的扫描速度进行测量，绘制滤光片的透射比—波长特性曲线（见附录A）。由曲线得到滤光片的中心波长，重复测量3次，取算术平均值，按式（3）计算波长示值误差。

- 5.6.2.2 基线噪声和基线漂移

按表2的试验条件，开机预热稳定后，进行光路校准后，以硼砂－硼酸II分离缓冲溶液（见附录B）为样品，启动进样和分离程序，待电压达到设定值后，记录1 h基线，选取基线中最大峰—峰值为仪器的基线噪声；基线偏离起始点最大的响应值为基线漂移。

- 5.6.2.3 检出限

按表2的试验条件，以硼砂—硼酸II（见附录B）为分离缓冲溶液，对质量浓度为1.0×10-8g/mL维生素B2标准溶液重复测量3次，记录其峰高，取算术平均值，按式（8）计算检出限。

------------------------------------------  （8）

式中:

D2 ——检出限，单位为克每毫升（g/mL）；

N2 ——基线噪声，单位为mRFU；

c2 ——被测溶液质量浓度，单位为克每毫升（g/mL）；

——峰高的算术平均值，单位为mRFU。

- 5.6.2.4 定性/定量重复性

按表2的试验条件，对质量浓度为1.0×10-7 g/mL维生素B2标准溶液重复测量7次，分别记录迁移时间和峰面积，按式（7）用迁移时间计算定性重复性，用峰面积计算定量重复性。

- 6 评价报告

应出具仪器性能评价报告，报告内容应包括试验条件、评价对象、评价指标、评价内容、评价单位、地点、时间等信息，并附评价统计汇总表，参考格式见附录C。

附 录 A

# （资料性）

# 滤光片波长—透射比特征曲线

A.1滤光片波长—透射比特征曲线见图A.1。

标引序号说明：

λmax——峰值波长，即最大透射比所对应的波长；

λ1、λ2——最大透射比一半的两点所对应的波长；

λ0——中心波长，λ1和λ2之和的一半的波长。

图A.1 滤光片波长—透射比特性曲线

附 录 B

# （资料性）

# 标准溶液及配制

B.1 标准物质及化学试剂

试验所用标准物质及化学试剂列于表B.1，试验用水符合GB/T 6682—2008二级用水要求。

表 B.1 标准物质及化学试剂信息

| 试剂名称 | 分子式 | 分子质量 | CAS | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维生素B6 | C8H11NO3·HCl | 205.64 | 58-56-0 | 国家标准物质 |
| 维生素B2 | C17H20N4O6 | 376.4 | 83-88-5 | 国家标准物质 |
| 咖啡因 | C8H10N4O2 | 194.19 | 58-08-2 | 国家标准物质 |
| 硼酸 | H3BO3 | 61.84 | 10043-35-3 | 分析纯 |
| 硼砂 | Na2B4O7·10H2O | 381.37 | 1303-96-4 | 分析纯 |
| 氢氧化钠 | NaOH | 40.00 | 1310-73-2 | 分析纯 |
| 冰乙酸 | CH3COOH | 60.05 | 64-19-7 | 分析纯 |

B.2 50 mg/L咖啡因标准溶液（现用现配）

用电子天平准确称取25.0 mg咖啡因纯度标准物质，置于500 mL单标线容量瓶中，用纯水溶解、定容，摇匀，该溶液质量浓度为50 mg/L。

B.3 维生素B6标准溶液配制

B.3.1 1.0×10-4 g/mL维生素B6标准溶液

用电子天平准确称取20.0 mg维生素B6纯度标准物质，置于200 mL单标线容量瓶中，用纯水溶解、定容，摇匀，该溶液质量浓度为1.0×10-4 g/mL。

B.3.2 2.0×10-6 g/mL维生素B6标准溶液

用单标线吸量管移取1 mL1.0×10-4 g/mL维生素B6标准溶液，置于50 mL单标线容量瓶中，用纯水稀释、定容，摇匀，该溶液质量浓度为2.0×10-6 g/mL。

B.4 维生素B2标准溶液的配制（现用现配）

B.4.1 2.0×10-5 g/mL维生素B2标准溶液

用电子天平准确称取20.0 mg维生素B2纯度标准物质，置于1000 mL单标线容量瓶中，用0.1%乙酸－水（V/V）溶解、定容，摇匀，该溶液质量浓度为2.0×10-5 g/mL。

B.4.2 1.0×10-7 g/mL维生素B2标准溶液

用单标线吸量管移取1.0 mL2.0×10-5 g/mL维生素B2标准溶液，置于200 mL单标线容量瓶中，用纯水稀释、定容，摇匀，该溶液质量浓度为1.0×10-7 g/mL。

B.4.3 1.0×10-8 g/mL维生素B2标准溶液

用单标线吸量管移取1.0 mL1.0×10-7 g/mL维生素B2标准溶液，置于10 mL单标线容量瓶中，用纯水稀释、定容，摇匀，该溶液质量浓度为1.0×10-8 g/mL。

B.4 硼砂－硼酸I分离缓冲溶液的配制（适用于紫外/二极管阵列检测器）

分别称取0.114 g硼砂和0.124 g硼酸，均置于同一50 mL 具塞带刻度离心管中，用纯水溶解，定容至20 mL，摇匀。则此溶液中含15 mmol/L硼砂和100 mmol/L硼酸。

B.5 硼砂－硼酸II分离缓冲溶液的配制（适用于荧光检测器）

分别称取0.19 g硼砂和0.21 g硼酸，均置于同一50 mL具塞带刻度离心管中，用纯水溶解，定容至10 mL，摇匀。则此溶液中含50 mmol/L 硼砂和330 mmol/L硼酸。

附 录 C

# （资料性）

# 仪器性能报告格式示例

C.1仪器性能评价报告格式见表C.1。

表C.1  仪器性能评价报告

| 仪器信息 | 仪器来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器名称 |  |  |  |
|  | 仪器型号、编号 |  |  |  |
| 工作条件 | 环境温度 |  |  |  |
|  | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 供电电源 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 基本性能 | 外 观 |  |  |  |
| 性 能 | 项 目 | 性能要求 | 检测值 | 评价结果 |
| 温度控制模块 | 温度误差 | 不超过±1 ℃ |  |  |
|  | 控温稳定性 | 不大于0.5 ℃/h |  |  |
| 紫外/二极管阵列检测器 | 波长示值误差 | 不超过±2 nm |  |  |
|  | 波长重复性 | ≤1 nm |  |  |
|  | 基线噪声 | ≤0.5 mAU |  |  |
|  | 基线漂移（1h） | ≤2 mAU |  |  |
|  | 检出限 | ≤1×10-6 g/mL |  |  |
|  | 定性重复性 | ≤1.5% |  |  |
|  | 定量重复性 | ≤3.0% |  |  |
| 荧光检测器 | 波长示值误差 | 不超过±2 nm |  |  |
|  | 基线噪声 | ≤5 mRFU |  |  |
|  | 基线漂移 | ≤20 mRFU |  |  |
|  | 检出限 | ≤1×10-8 g/mL |  |  |
|  | 定性重复性 | ≤1.5% |  |  |
|  | 定量重复性 | ≤3.0% |  |  |
| 评价单位信息 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 评价人 |  |  |  |
|  | 评价日期 |  |  |  |