中国仪器仪表行业协会团体标准

基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪技术规范

编制说明

（征求意见稿）

基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪技术规范 起草组

2025.06

工作简况

1. 任务来源

本文件由中国科学院大连化学物理研究所提出，经中国仪器仪表行业协会组织专家组评审，于2025年1月14日评审通过团体标准立项。

项目名称：基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪技术规范

批准文号：中仪协[2025] 3号〈关于《全自动红外分光测油仪》等3 项团体标准立项的批复〉

团体标准编号：T/CIMA 0194

主要起草单位：中国科学院大连化学物理研究所

归口管理：中国仪器仪表行业协会

计划应完成时间：2026年12月。

2. 主要工作过程

2.1 起草阶段

2024年5月中国科学院大连化学物理研究所开始组织起草，2025年1月9日由仪器仪表协会组织专家组线上评审团体标准（草案稿），会议中主要将标准名称由“水中溶解气体检测仪性能测试方法”修改为“基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪技术规范”，要求按照产品技术规范要求完善标准草案稿，并建议增加相关生产企业参与到标准起草当中。2025年1月14日经仪器仪表协会组织专家组审议并批准立项。

同时中国仪器仪表行业协会于2025年3月发布《关于成立〈全自动红外分光测油仪〉等3项团体标注你起草工作组的通知》，收到了多家单位的参与起草申请，组建了起草组，这些单位包括：中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院沈阳自动化研究所、中核矿业科技集团有限公司，三门核电有限公司、中国科学院烟台海岸带研究所。

中国科学院大连化学物理研究所已具备开展基于水-气分离法的水中溶解气体（二氧化碳、甲烷、硫化氢、氧气及氢气）检测仪性能（测量误差、检出限、重复性、测量范围、连续工作时间、响应时间及自校零功能）测试的试验条件，包括密封罐、潜水泵等。并已开展基于水-气分离法的水中溶解气体（二氧化碳）检测仪性能（检出限、测量误差、重复性、连续工作时间、响应时间及自校零功能）的测试。2025年7月31日协会组织召开该项团体标准的起草工作组一次会议，本次会议采用线上会议模式，中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院沈阳自动化研究所、中核矿业科技集团有限公司、中国计量科学研究院等单位共计13位专家参加会议。

会议中首先由中国科学院大连化学物理研究所耿旭辉研究员对项目情况进行简单介绍，由项目的主草人李盛红介绍标准编制说明，标准工作组讨论稿中关键性能指标试验验证情况，接着起草工作组成员就标准文本内容进行详细研讨，修改意见如下。

编制说明

1、2标准的主要内容部分，国外情况介绍，建议采用表格说明。

2、国际标准IEC 覆膜电极60746，已转化的国标GB/T 20245.4。

3、题目改为“基于水-气分离膜的水中溶解气体检测仪技术规范”。

4、编制说明增加水-气原理的来源、依据

标准正文

1、1范围修改为6000米以浅。

2、引用文件，增加水气转化的公式（原来亨利常数）。

3、3.1溶解气体定义进行修改，3.4空白水溶液进行修改（合成空气：高纯氮和高纯氧）。

5、响应时间63.2%，改为90%。

5、删除术语定义3.9自校零，增加连续工作时间定义。

6、第6章，检测仪的包含以下单元水-气分离单元、检测单元、脱除单元、数据处理及输出单元。

7、图1改为框图，包含单元的名称的简图。

8、5.1增加水体深度、水体盐度，删除环境湿度

9、表1，甲烷和二氧化碳的性能指标，增加稳定性（量程）指标及相应试验方法。

10、6.2增加溶液配置方法，检出限所用溶液的配置方法。

11、增加5.2功能要求，外观要求、耐压、耐腐蚀、自校零、数据接口、数据存储、水-气分离膜的寿命，连续工作时间。

12、增加附录内容等。

2.2 征求意见阶段

2.3 送审

2.4 报批

3. 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件主要起草单位为中国科学院大连化学物理研究所，参与起草单位为：中国科学院沈阳自动化研究所、中核矿业科技集团有限公司，中国计量科学研究院。

本文件主要起草人：李盛红、耿旭辉、关亚风、刘奇昕、李阳、李青莲、陈士恒、王乃玉、刘沂玲。

二、标准编制原则和主要内容

1. 标准编制原则

此标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照《GB/T 1.1—2020标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

适用于水中溶解的氧气、氢气、甲烷、二氧化碳、硫化氢等气体分压检测仪的性能测试，其他场所中使用的水中溶解气体检测仪。

2. 标准的主要内容

标准的适用范围包括使用水-气分离膜进行溶解气体水-气分离的水中溶解气体检测仪的性能测试；引用及定义了溶解气体[来源HY/T 262-2018有修改]、水-气分离膜、多参数校准、空白水溶液、空白气体、检出限[来源GB 12358-2006 3.15 有修改]、响应时间[来源HJ 925-2017 7.6.2 有修改]及连续工作时间，共8个术语。标准中列明了测量误差、检出限、重复性、连续工作时间、响应时间共5项性能指标的测试方法。

目前，国际先进的水中溶解气体检测技术已形成较为完善的体系，基于多种检测原理的设备能够实现多种溶解气体的高精度检测，并具备深海工作能力。我国在该领域虽然起步较晚，但近年来科研机构在深海溶解气体检测技术方面取得突破性进展，成功研制出多种具有自主知识产权的检测设备，并完成了深海试验验证。然而，当前溶解气体检测领域仍面临缺乏统一校准标准的问题，不同设备在亨利系数取值、温度压力修正模型等方面存在差异，严重影响测量结果的可比性。

为此，本标准重点建立了溶解气体检测的多参数校准体系，系统性地规范了溶解气体浓度与环境参数的定量关系模型，特别明确了温度、盐度、水深等关键参数对测量结果的修正方法。该体系的建立不仅填补了国内技术空白，更为水下溶解气体检测提供了统一、可靠的技术规范，对提升我国深海环境监测能力具有重要意义。

表 1水中溶解二氧化碳传感器性能参数对比

| 型号 | 厂商 | 原理 | 设计深度/m | 检测限/μmol/mol | 响应时间T63（min） | 尺寸/mm | 重量（kg） | 功耗/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HydrocTM CO2 sensor | 德国 Contros | NDIR | 600/6000 | 200 | 1 | φ89×380 | 4.5/2000 m | 12.2 |
| CO2-Pro CV | 加拿大Pro Oceanus | NDIR | 600/6000 | 300 | 0.83 | φ100×380 | 2.8/600 m | 7 |
| MK2 | 德国SubCtech GmbH | NDIR | 600/6000 | 100 | 5 | φ180×350 | 15 | 10 |
| AMT CO2 | 德国AMT | NDIR | 1000 | 50 | 10 | φ36×225 | 0.42 | 0.5 |
| C-sense | 美国Turner Designs | NDIR | 600 | 300 | 3 | φ51×203 | 0.5 | 0.5 |
| 原位二氧化碳传感器 | 大连化学物理研究所 | NDIR | 6000 | 25.8 | 2.25 | φ63×300 | 1.91 | 1.8 |

表 2水中溶解甲烷传感器性能参数对比

| 型号 | 厂商 | 原理 | 设计深度/m | 检测限/μmol/mol | 响应时间T63（min） | 尺寸/mm | 重量（kg） | 功耗/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石英增强光声甲烷传感器 | 合肥物质科学研究所 | 光声光谱 | 4500 | 0.21 | 4 | φ120×430 | 12.5 | 7.6 |
| LASER METHANE SENSOR | 德国Franatech | TDLAS | 4000 | 2 | 0.2 | φ110×694 | 14 | 5 |
| METS METHANE SENSOR | 德国Franatech | 半导体传感 | 6000 | 20 | 1~30 | φ49 ×163 | 0.8 | 1 |
| Mini CH4 | 加拿大Pro-Oceanus | NDIR | 6000 | 100 | 8 | φ53×280 | — | 0.5 |
| HydroC® CH₄ | 德国CONTROS | TDLAS | 6000 | 1 | — | φ140×340 | 8.8 | 8 |
| 原位红外甲烷传感器 | 大连化学物理研究所 | NDIR | 6000 | 12 | 5 | φ63×278 | 1.9 | 2 |
| 原位TDLAS甲烷传感器 | 大连化学物理研究所 | TDLAS | 6000 | 0.24 | — | φ90×239 | 3.8 | 4 |

- 三、主要试验情况

本标准规定了适用于6000米二氧化碳气体分压检测仪的术语和定义、结构、要求及试验方法。参与试验验证的单位有2家，分别是大连化学物理研究所和中核矿业，对主要技术参数测量误差、检出限、测量重复性、响应时间、连续工作时间进行了验证。

1. 测量误差

在密封罐中分别配制满量程20%、50%及80%（即2000 μmol/mol、5000 μmol/mol、8000 μmol/mol）的二氧化碳校准溶液，采用基于水-气分离法的水中二氧化碳检测仪进行检测，重复测试5次，根据公式（1）计算误差值Xi

ΔCi=Ci-Cs=Ci-CsFS×100%FSXi=Ci-CsFS×100%   (1)

式中：

Ci为检测仪5次测试浓度的平均值，μmol/mol；

Cs为标准水溶液中溶解气体的浓度，μmol/mol；

FS为检测仪的满量程，μmol/mol。

表2 仪器测量误差数据汇总

| 仪器编号 | 测试单位 | 操作人 | Xi/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满量程20% | 满量程50% | 满量程80% |
| 仪器A | 大连化学物理研究所 | 1 | -0.57 | -3.68 | -3.20 |
| 仪器A | 大连化学物理研究所 | 2 | -0.04 | -2.30 | -2.29 |
| 仪器C | 中核矿业科技集团有限公司 | 3 | -0.15 | -2.43 | -2.38 |

由实验结果可知，两家实验室两台仪器，测量浓度值误差范围为-0.04 ~-3.68 %。根据实验结果，确定基于水-气分离膜的水中二氧化碳检测仪内测量浓度误差要求为不超过±5%。

2. 检出限

分别在密封罐中配制空白水溶液和浓度为C的二氧化碳校准溶液，采用基于水-气分离法的水中二氧化碳检测仪进行检测，按照公式（3）和（4）计算检出限：

ΔA=|A2-A1|       （2）

LOD=3×CΔAN      （3）

式中：

LOD—检测仪的检出限，μmol/mol；

A1—检测仪测量空白水溶液的信号值，A或V；

C—校准溶液的浓度，μmol/mol；

A2—检测仪测量校准溶液的信号值，A或V；

N—检测仪测试空白水溶液的基线峰峰值噪声，A或V。

表 1 仪器测量检出限数据汇总

| 仪器编号 | 测试单位 | 操作人 | LOD（μmol/mol） |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器A | 大连化学物理研究所 | 1 | 2.2 |
| 仪器A | 大连化学物理研究所 | 2 | 2.6 |
| 仪器C | 中核矿业科技集团有限公司 | 3 | 2.9 |

由实验结果可知，两家实验室两台仪器，测量检出限2.2~2.9 μmol/mol。根据实验结果，确定基于水-气分离膜的水中二氧化碳检测仪检测限要求优于10 μmol/mol。

3. 测量重复性

在密封罐中分别配制满量程50%（即5000 μmol/mol）的二氧化碳校准溶液，采用基于水-气分离法的水中二氧化碳检测仪进行检测，重复测试7次，根据公式（4）计算相对标准偏差RSD/%；

RSD=1Ai×i=1nAi-Ain-1×100%       （4）

式中：

Ai为检测仪7次测试浓度的平均值，μmol/mol；

Ai为第i次测量的浓度值，μmol/mol；

n为重复测量次数。

表3 仪器测量重复性数据汇总

| 仪器编号 | 测试单位 | 操作人 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器A | 大连化学物理研究所 | 1 | 0.10 |
| 仪器A | 大连化学物理研究所 | 2 | 0.07 |
| 仪器C | 中核矿业科技集团有限公司 | 3 | 0.08 |

由实验结果可知，两家实验室两台仪器，测量浓度值重复性范围为0.07~0.10 %。根据实验结果，确定基于水-气分离膜的水中二氧化碳检测仪内测量浓度值重复性要求为不超过±2%。

4. 响应时间

分别在密封罐1和密封罐2配制空白水溶液和满量程50%（即5000 μmol/mol）的二氧化碳校准溶液，采用基于水-气分离法的水中二氧化碳检测仪进行检测，按照公式（5）计算响应时间T63判定信号值“A63”。

A63=(A4-A3)×0.632+A3    （5）

读取测量信号从A3开始上升至超过A63的时间，该时间为检测仪的响应时间。

表5 仪器测量响应时间数据汇总

| 仪器编号 | 测试单位 | 操作人 | T63(min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器A | 大连化学物理研究所 | 1 | 6.48 |
| 仪器A | 大连化学物理研究所 | 2 | 8.62 |
| 仪器C | 中核矿业科技集团有限公司 | 3 | 7.97 |

由实验结果可知，两家实验室两台仪器，测量响应时间为6.48~8.62 min。根据实验结果，确定基于水-气分离膜的水中二氧化碳检测仪内测量响应时间要求≤10 min。

5. 连续工作时间

在密封罐中分别配制满量程50%（即5000 μmol/mol）的二氧化碳校准溶液，采用基于水-气分离法的水中二氧化碳检测仪进行检测，连续测试7天，每小时重复测试7次，根据公式（1）计算测量误差Xi，根据公式（4）计算相对标准偏差RSD/%。

表4 仪器测量稳定性数据汇总

| 仪器编号 | 测试单位 | 操作人 | 连续工作时间 | 误差/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器A | 大连化学物理研究所 | 1 | 7天 | 0.20~0.41 | 0.07~0.33 |
| 仪器B | 中核矿业科技集团有限公司 | 2 | 9.1天 | -0.12~0.00 | 0.08~0.34 |

由实验结果可知，两家实验室两台仪器，连续工作时间分别≥7和9.1天，仪器A在连续工作时间7天的测试周期内误差范围为0.2~0.41%，重复性范围为0.07~0.33%；仪器B在连续工作时间9.1天的测试周期内误差范围为-0.12~0%，重复性范围为0.08~0.34%.根据实验结果，确定基于水-气分离膜的水中二氧化碳检测仪的连续工作时间≥7天，测试周期内的测量误差不超过±5%FS，重复性不超过3%。

- 四、标准中涉及专利问题

本文件不涉及专利问题。

- 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

研究地球碳循环、全球气候变化，能源资源探测，保障核电安全及铀矿资源提取需要测量海洋、核电冷却水及钻井注水中相应溶解气体。基于水-气分离法的溶解气体检测仪是重要的原位测量手段，对国家经济和科技发展具有重要意义。

溶解气体检测仪主要使用不同浓度梯度标准气体对检测仪进行标定，整机性能测试评价方式依靠对比测试进行，但不同检测仪所采用的水气分离膜不同，水气平衡时间及浓度均不同，仅靠实验室内环境中使用标准气体标定存在一定局限性，标定后在实际场景的使用过程中不同检测仪测量结果也存在着一定差异，测量结果的重复性、真实性、可靠性存在问题。同时，现有此类型检测仪的进口产品性能测试也未见统一方法，需要返回厂家由厂家进行测试标定校准，提高了检测仪用户的使用成本及维护成本。

本项目的意义在于提出针对溶解气体检测仪提出一种具有可行性、普适性、通用性的测试方法，为此类检测仪测量数据的可靠性准确性提供技术支撑，满足国内溶解气体浓度测量仪器设备校准需求，进一步提高产品质量和适用性。

- 六、与国际、国外对比情况

没有查询到国内外有此类标准。

- 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

通过调研未检索到“基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪技术规范”国内标准。国内溶解气体检测仪检定相关标准有HJ 925-2017《便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法》、JJG 291-2008《覆膜电极溶解氧测定仪检定规程》、JJG 950-2012《水中油份浓度分析仪检定规程》、DL/T 1002-2006《微量溶解氧仪标定方法 标准气体标定法》，这些检测仪都不包含水-气分离单元，无法适用基于水气分离法的溶解气体检测仪性能测试。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 九、标准性质的建议性说明

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后组织召开会议，进行宣贯或制作视频等资料进行宣贯。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

- 十二、其它应予说明的事项