团体标准

ICS 71.040.01

CCS N 53

T/CIMA  0194—2026

基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪技术规范

Technical specification for dissolved gas detector in water based on water-gas separation methods

（征求意见稿）

（20260612）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

T

前  言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国科学院大连化学物理研究所提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院沈阳自动化研究所、中核矿业科技集团有限公司，中国计量科学研究院。

本文件主要起草人：李盛红、耿旭辉、关亚风、刘奇昕、李阳、李青莲、陈士恒、王乃玉、刘沂玲。

基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪技术规范

范围

本文件规定了基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪的结构、要求及试验方法。

本文件适用于基于水-气分离法的水中溶解二氧化碳的检测仪。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

GB/T 32065.15-2019 海洋仪器环境试验方法第15部分：水压试验

GB/T 32065.10-2020 海洋仪器环境试验方法第10部分:盐雾试验

HY/T 262-2018 海水中溶解甲烷的测定 顶空平衡-气相色谱法公式

HJ 925-2017 便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

溶解气体 dissolved gas

水溶液中溶解的气体，本文件中指二氧化碳。

[来源：HY/T 262-2018 2.1，有修改]

3.2

水-气分离单元 water-gas separation cell

实现水中溶解态气体与水分离的单元，包括水-气分离膜及水气平衡器。

3.3

空白水溶液 blank water solution

水中溶解的二氧化碳的浓度低于基于水-气分离法的水中二氧化碳检测仪检出限所对应浓度的水溶液。具体配置方法见附录A。

3.4

检出限 limit of detection

能检测到的水中溶解态二氧化碳的最低浓度，以信号噪声比值为3:1时相应浓度确定检出限。

[来源：GB 12358-2006 3.15， 有修改]

3.5

响应时间 response time

将基于水-气分离法的水中二氧化碳检测仪从空白水溶液移入浓度为满量程50%的溶解二氧化碳校准溶液中，待基于水-气分离法的水中二氧化碳检测仪示值升至理论值63.2%时所需要的时间。

[来源：HJ 925-2017， 7.6.2，有修改]

3.6

连续工作时间 continuous working hours

在不间断运行状态下能够保持正常工作性能的时间。

基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪的原理与结构

- 4.1原理

- 基于水-气分离法的水中溶解气体检测仪（以下简称“检测仪”）用于测量水中溶解气体分压。如基于水-气分离法的水中溶解二氧化碳检测仪（以下简称：水中二氧化碳检测仪）用于测量水中pCO2，即水体与气体中的CO2达到水气平衡时，空气中CO2气体的分压。

- 测量时，水中二氧化碳检测仪可直接置于水中，潜水泵将被测水样泵入水中二氧化碳检测仪水-气分离单元，经过水-气分离单元分离后，CO2气体经过干燥管路进入检测单元，经测量可得出干空气中CO₂摩尔分数(xCO2)，该结果为无量纲量。为方便准确表述，通常以“ppm（×10-6）”的后缀予以表示。再使用同步测量的水体温度、盐度、气压、相对湿度等环境参数，经过“气压转换、水汽校正、温度和盐度校正”（按HY/T 0343.7-2022中5.1的规定）后可计算出pCO2（μmol/mol）。

检测仪可实时原位测量pCO2，搭载浮标、潜标或深潜平台等平台可实现长期自动连续监测。

- 4.2结构

- 检测仪其基本结构如图1所示，主要包含以下单元：水-气分离单元、检测单元（通常为非色散红外检测器或激光检测器）、脱除单元、数据处理单元、数据输出单元以及数据存储单元。

图 1 水中二氧化碳检测仪组成示意图

要求

5.1 正常工作条件

水中二氧化碳检测仪在下列条件下，应正常工作：

a）环境温度：2 ℃~35 ℃；

b）水体温度：2 ℃~40 ℃；

c）水体盐度：0‰~4‰；

d）水体深度：6000 m以浅；

e）水压升高及降低速率≤2 MPa/min。

5.2 外观

水中二氧化碳检测仪的外观和结构应满足如下要求:

a）外观整齐、清洁，表面无锈蚀、无明显擦伤及污垢；

b）水-气分离膜表面干净、整洁，无油污、无划痕；

c）所有紧固件无松动；

d）零件表面无锈蚀；

e）可拆解部分无障碍拆装。

5.2 功能

5.2.1 基本功能

水中二氧化碳检测仪应具备显示功能，可显示测量值及系统参数等；同时具备参数设定、校准、数据存储与数据输出功能，满足日常检测流程的操作与数据管理需求。应提供标准数据接口，用于输出二氧化碳浓度等监测数据。

5.2.2 耐压要求

水中二氧化碳检测仪整机应具备不低于60 MPa的耐压性能。

5.2.3 耐腐蚀要求

水中二氧化碳检测仪壳体、水-气分离膜、密封圈以及水密线缆应能耐受海水腐蚀，适用于海洋及高盐度水域长期在线监测。

5.2.4 自校零功能

水中二氧化碳检测仪应具备自校零功能，通过内部设置的气体吸附剂完成目标气体的脱除及零点校准，自动完成零点校准。

5.2.5 水-气分离膜寿命

水-气分离膜寿命在正常工作条件下，水-气分离膜应至少能满足10次升降压循环测试。

5.2.6 连续工作时间

检测仪应具备稳定的连续工作能力，在正常工作条件下，连续工作时间应不小于7 day。

5.3 性能指标

检测仪的性能指标见表 。

表 1 检测仪性能指标（写上具体数值）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测量误差 | ±5% FS |
| 检出限 | ≤10 μmol/mol |
| 重复性 | ≤3% |
| 响应时间（T63） | ≤10 min |

5.4 测量范围

水中二氧化碳检测仪测量范围：10~10000 μmol/mol。

试验方法

6.1 主要仪器及设备

主要试验仪器及设备如下：

潜水泵：流速≥25 mL/s；

温度计：最小分度值为0.1 ℃；

压力表：最小分度值为0.1 kPa；

密封罐：漏率≤10-5 Pa m3/s；

6.2 试剂与材料

试剂与材料以及校准溶液制备、测量及不确定度确定方法按附录A。

6.3 测试装置示意图

按照图 2搭建测试装置对水中二氧化碳检测仪的测量误差、检出限、重复性、测量范围、连续工作时间性能指标进行测试；按照图 3搭建测试装置对响应时间性能指标进行测试。

图 2 测试装置示意图

- 6.4 外观

采用目视或手感检查。

- 6.5 功能

6.5.1基本功能

按照检测器说明书检查。

6.5.2耐压试验

适应水下或高压作业环境，耐压能力按照GB/T 32065.15-2019中方法进行测试。

6.5.3耐腐蚀试验

评定海洋仪器耐腐蚀能力和盐雾对海洋仪器及组件性能功能的影响，按照GB/T 32065.10-2020中的方法进行测试。

6.5.4自校零试验

将水中二氧化碳检测仪置于装有浓度为满量程50%溶解二氧化碳校准溶液的密封罐中，启动水中二氧化碳检测仪及潜水泵，模拟实际工作工况持续运行。开启自校零功能，自校零程序运行完成后读取数据，二氧化碳浓度值存在零点，即判定成功进行了自校零。

6.5.5水-气分离膜寿命试验

按照6.5.2中的试验方法对水-气分离膜进行多次耐压试验。

6.5.6连续工作时间试验

将水中二氧化碳检测仪置于装有浓度为满量程50%溶解二氧化碳校准溶液的密封罐中，启动水中二氧化碳检测仪及潜水泵，模拟实际工作工况持续运行。运行期间，水中二氧化碳检测仪未出现故障报警、数据中断且测量误差和重复性满足水中二氧化碳检测仪性能指标要求，即判定连续工作时间满足要求。

图 3 响应时间测试装置示意图

6.4 性能试验方法

6.4.1 测量误差

将水中二氧化碳检测仪分别放入装有浓度为满量程20%、50%、80%的溶解二氧化碳校准溶液的密封罐中，启动水中二氧化碳检测仪和潜水泵，在每个浓度下重复测试5次，根据公式（3）计算测量误差Xi：

ΔCi=Ci-Cs=Ci-CsFS×100%FSXi=Ci-CsFS×100%   (1)

式中：

Xi—水中二氧化碳检测仪的测量误差；

Ci—水中二氧化碳检测仪5次测试浓度的平均值；

Cs—标准水溶液中溶解二氧化碳的浓度；

FS—水中二氧化碳检测仪的满量程。

6.4.2 检出限

将水中二氧化碳检测仪放入装有空白水溶液的密封罐中，启动水中二氧化碳检测仪和潜水泵，对空白水溶液进行测试，待输出信号值稳定，得到信号值A1及噪声N；将水中二氧化碳检测仪放入装有浓度为C（C/检测限比值应≤10）的溶解二氧化碳校准溶液的密封罐中，待输出信号值稳定，得到信号值A2。根据公式（4）和（5）计算检出限：

ΔA=|A2-A1|       （2）

LOD=3×CΔAN      （3）

式中：

LOD—水中二氧化碳检测仪的检出限，μmol/mol；

A1—水中二氧化碳检测仪测量空白水溶液的信号值，A或V；

A2—水中二氧化碳检测仪测量校准溶液的信号值，A或V；

C—校准溶液的浓度，μmol/mol；

N—水中二氧化碳检测仪测试空白水溶液的基线峰峰值噪声，A或V。

6.4.3 重复性

将水中二氧化碳检测仪放入装有浓度为满量程50%的溶解二氧化碳校准溶液的密封罐中，启动水中二氧化碳检测仪和潜水泵，重复测试7次。根据公式（6）计算相对标准偏差RSD/%：

RSD=1Ai×i=1nAi-Ain-1×100%          （4）

式中：

RSD—水中二氧化碳检测仪的相对标准偏差；

Ai—水中二氧化碳检测仪7次测试浓度的平均值；

Ai—第i次测量的浓度值；

n—重复测量次数。

6.4.4 响应时间

测试装置示意图见图 3，密闭罐1中为空白水溶液，密闭罐2中为浓度为满量程50%的溶解二氧化碳校准溶液。将三通开关阀1和三通开关阀2均调节到1-2通，启动水中二氧化碳检测仪及潜水泵1，将空白水溶液泵入水中二氧化碳检测仪，待信号值稳定，记录信号值为A3。将三通开关阀1和三通开关阀2均调节到1-3通，关闭潜水泵1，开启潜水泵2，将浓度为满量程50%的溶解二氧化碳校准溶液泵入水中二氧化碳检测仪，待信号值稳定，记录信号值A4。按照公式（7）计算响应时间T63判定信号值“A63”。

A63=(A4-A3)×0.632+A3    （5）

读取测量信号从A3开始上升至超过A63的时间，该时间为水中二氧化碳检测仪的响应时间。

6.4.4 连续工作时间

将水中二氧化碳检测仪放入装有浓度为满量程50%的溶解二氧化碳校准溶液的密封罐中，启动水中二氧化碳检测仪及潜水泵，每间隔1 h测试7次，测试周期为7天，分别计算测量误差和重复性。测试周期内，水中二氧化碳检测仪的测量误差不超过满量程±5%，重复性不超过3%即认为该次测试合格。可根据需要按照测试方法延长测试时间。

_______________________________________

附录A

（规范性附录）

空白水溶液、二氧化碳校准溶液制备、测量及不确定度确定方法

A.1 溶液配置

A.1.1 设备与试剂准备

耐压密封罐

磁力搅拌器（或玻璃砂芯气体分散管）

一级水（或二级水）

CO2气体标准物质：使用CO2国家有证标准物质，相对扩展不确定度小于等于1%（k=2）。

A.1.2 空白水溶液的制备

取符合GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》规定的一级水或二级水20 L，置于密封罐中。采用经450 ℃灼烧处理4 h的玻璃砂芯气体分散管（孔径40-60 μm）插入容器底部或磁力搅拌，保证气泡分散均匀。通入高纯氮气（纯度≥99.999%）气源，调节气体流量至100±10 mL/min，持续通气2-3小时，去除吸收的二氧化碳。采用配备热导检测器（TCD）的气相色谱仪进行验证，验证合格的空白水溶液应在制备后24 h内使用，并避免与空气接触。

[来源ASTM E200-23 有修改]

A.1.3 二氧化碳校准溶液的制备

二氧化碳校准溶液：取一定体积空白水溶液置于密封罐中。采用经450 ℃灼烧处理4 h的玻璃砂芯气体分散管（孔径40-60 μm）插入容器底部或磁力搅拌，保证气泡分散均匀。通入浓度分别为量程范围20%、50%及80%的二氧化碳标准气体气源，调节气体流量至100±10 mL/min，持续通气2-3小时后，关闭出口阀和入口阀，于(25±2)℃环境下磁力搅拌6~8 h，确保气体达到溶解平衡。制得的溶液应密封保存于原罐中，避免接触空气。溶液有效期15天。

A.2 不确定度确定

A.2.1 不确定度来源分析

不确定度主要来源于CO2气体标准物质、气液平衡温度、平衡时间、亨利定律修正、仪器测量重复性及满量程误差等。

A.3.2 不确定度分量分析

气液平衡温度引入的不确定度：考虑平衡温度(25±2)℃对亨利常数的影响，计算温度波动引入的相对标准不确定度urel1。平衡时间引入的不确定度：考虑平衡时间6~8 h的范围，评估平衡充分程度引入的相对标准不确定度urel2。

亨利定律修正引入的不确定度：考虑纯水与实际溶液的偏差及修正方法，估计亨利定律修正引入的相对标准不确定度urel3。

标准气体浓度引入的不确定度：根据CO₂标准气体气瓶证书给出的扩展不确定度，计算其引入的相对标准不确定度urel4。

储存有效期引入的不确定度：考虑校准溶液15天有效期内浓度变化，估计储存过程引入的相对标准不确定度urel5。

仪器测量重复性引入的不确定度：对同一校准溶液测量10次，计算测量结果的标准偏差，得到仪器测量重复性引入的相对标准不确定度urel6。

满量程误差引入的不确定度：根据水中二氧化碳检测仪满量程的规格，计算满量程误差引入的相对标准不确定度urel7。

校准曲线拟合引入的不确定度：通过校准曲线的斜率、截距的标准偏差计算校准曲线拟合引入的相对标准不确定度urel8。

A.3.3 合成不确定度计算

合成相对标准不确定度ucrel=urel12+urel22+urel32+urel42+urel52+urel62+urel72+urel82。取包含因子k=2（对应95%置信水平），计算扩展不确定度U=k×ucrel。确保最终得到的二氧化碳校准溶液的扩展不确定度不大于1%。

参考文献

1.ASTM E200-23 Standard Practice for Preparation, Standardization, and Storage of Standard and Reagent Solutions for Chemical Analysis